**Kupní smlouva**

**TO/2023/13**

**Nákup zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků**

1. **Prodávající:**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma - obchodní název: | PROMA REHA, s.r.o. |
| Sídlo: | Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 7945 |
| Statutární orgán: | Mgr. Filip Vojtěch, generální obchodní ředitel |
| Technický zástupce: | Petr Buchar, vedoucí obchodu pro ČR |
| Kontaktní osoba: | Štěpán Čermák, obchodní ředitel |
| IČ: | 63219107 |
| DIČ: | CZ63219107 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „prodávající“)

a

1. **Kupující:**

Název: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Se sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004

DIČ: CZ00844004

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-339821/0710

Kontaktní osoby:

Ve věcech technické specifikace:

Mgr. Lenka Červená, tel. +420 608 432 911, e-mail: [cervena@pnopava.cz](mailto:cervena@pnopava.cz)

pí. Hana Moslerová, tel.+420 553 695 273, e-mail: [moslerova@pnopava.cz](mailto:moslerova@pnopava.cz)

(dále jen „kupující“**)**

Smluvní strany dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavírají tuto

**kupní smlouvu:**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci (dále také ,,zboží‘‘) v rozsahu, který jako příloha této kupní smlouvy s názvem ,,Technická specifikace“, určující druh, počet, cenu a technické vlastnosti dodávaného zboží, tvoří nedílnou součást této smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Vzhledem k objemu dodávek budou tyto realizovány postupně jako dílčí, a to podle vzájemně smluvními stranami dohodnutého „Harmonogramu dodávek“, který sestavil a navrhl prodávající na základě svých výrobních kapacit a dopravních možností. Přesné termíny dílčích dodávek budou dohodnuty s týdenním předstihem před vlastním návozem zboží. Harmonogram dodávek je obsažen v Technické specifikaci, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, stejně tak i jednotkové ceny jednotlivých součástí dodávky a její celková cena.
3. Kupující požaduje při plnění předmětu díla zhotovitelem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 10 000 000,-Kč Kč s max. spoluúčastí ve výši 10 %. Prodávající k této smlouvě doloží:

- pojistnou smlouvu či pojistný certifikát, v prosté kopii, vztahující se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem-prodávajícím třetí osobě, obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo prodávajícího, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné smlouvy; s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. V případě pojistných smluv uzavíraných na dobu kratší než je doba plnění předmětu veřejné zakázky předloží prodávající pojistnou smlouvu (pojistný certifikát), ze které bude zřejmé automatické prodlužování této pojistné smlouvy o každé další období

-závazný příslib pojišťovny o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v prosté kopii, který splňuje následující požadavky:

-Prodávající musí předložit uzavřenou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát v originále či úředně ověřené kopii nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti smluvního vztahu. Pojistná smlouva či pojistný certifikát se musí vztahovat na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě prodávajícím, s uvedenou výší pojistné částky pro tento druh pojištění, s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky.

1. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž provádění záručních oprav a údržby zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zdarma po dobu záruky a dále provádění BTK (bezpečnostně technické kontroly) u všech druhů zdravotnických lůžek a KEZ (kontrolní elektrické zkoušky) u lůžek s elektropohonem, v souladu s obecně platnými předpisy. Interval u BTK a KEZ určuje výrobce zdravotnického prostředku.
2. Předmětem plnění je rovněž
3. instalace a uvedení do provozu zdravotnických lůžek s motorovým pohonem,
4. provedení všech předepsaných zkoušek a měření včetně dodání dokladů o jejich provedení kupujícímu ve 2 vyhotoveních, a to ve formě ………….
5. zaškolení zaměstnanců kupujícího, pokud je obecně platnými předpisy či výrobcem tohoto druhu zdravotnických lůžek stanoveno, a to v celkovém počtu ……osob, přičemž pokud si to prodávající vyžádá, je povinností kupujícího vyhotovit písemný seznam těchto osob a tento předat prodávajícímu, který o zaškolení osob zpracuje „Protokol“ a tento předá kupujícímu.

**Článek II.**

**Cena**

1. Cena předmětu plnění v rozsahu dle článku I. této smlouvy (viz Příloha této smlouvy – Technická specifikace této smlouvy – Seznam zboží s cenovou nabídkou) se stanovuje jako cena maximální a pevná, platná po celou dobu plnění, a to v celkové výši 9 900 190,00,- Kč bez DPH, 11 588 474,02,-Kč s DPH, z toho DPH 1 688 284,02,- Kč.
2. Kupní cena je konečná, v kupní ceně zboží jsou již zahrnuty jak náklady na dopravu zboží do místa plnění podle čl. IV. odst. 2, tak všechny vedlejší náklady a poplatky související s plněním této smlouvy, náklady na provedení předepsaných zkoušek a revizí, obstarání certifikátů, atestů a prohlášení o shodě apod., tj. veškeré náklady prodávajícího, které hodlá fakturačně uplatnit u kupujícího za provedení celé dodávky bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou.
3. V nabízených jednotkových cenách i celkové ceně zahrne prodávající veškeré náklady na provedení předmětu plnění; jedná se o franco-cenu, tedy i s dopravou.
4. Prodávající se zavazuje sjednanou cenu garantovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
5. K nabídkové ceně bez DPH se připočte DPH ve výši zákonné sazby aktuálně platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

**Článek III.**

**Platební podmínky**

1. Kupující se zavazuje za převzaté zboží zaplatit kupní cenu v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Fakturace bude probíhat podle dodaného množství na základě řádného daňového dokladu - faktury vystaveného prodávajícím, prostřednictvím dílčích faktur dle dohodnutého harmonogramu (Harmonogram dodávek dodavatel stanovil v „Technické specifikaci“). Dílčí fakturu-daňový doklad vystaví prodávající nejpozději do 10 dne měsíce následujícího po provedeném plnění. Nedílnou součástí každé faktury bude příloha s dodacími listy potvrzenými kupujícím.
3. Dle dohody smluvních stran uhradí kupující prodávajícímu fakturu bezhotovostně ve lhůtě splatnosti, která se sjednává 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury kupujícím.
4. Daňové doklady musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy.
5. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, kupující vrátí daňový doklad zpět prodávajícímu k opravě.
6. Lhůta splatnosti obdrženého opraveného daňového dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne prokazatelného obdržení opraveného daňového dokladu kupujícím.
7. Kupující neposkytuje zálohy.
8. Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
9. Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena prodávajícím třetí straně bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Porušením této povinnosti je podstatným porušením smlouvy s právem kupujícího bez dalšího od smlouvy odstoupit.
10. Kupující nesmí použít duševní majetek ve vlastnictví jiných osob, např.to, co spadá pod ochranu průmyslových vzorů, patentů, jiné chráněné duševní vlastnictví či požívá jiné právní ochrany bez prokazatelného souhlasu vlastníků těchto práv.

**Článek IV.**

**Dodání a převzetí zboží, vady zboží a odpovědnost za škodu**

1. Zboží bude dodáno kupujícímu prodávajícím v rozsahu celé dodávky **nejpozději však do 31. 12. 2023.**
2. Místem plnění (předání zboží) jsou objekty-lůžkové pavilony, v areálu kupujícího v Opavě na Olomoucké ulici 305/88 v Opavě a v DS Horní Holčovice, určení počtu druhu a technických parametrů lůžek i matrací a harmonogramu jejich dodávání je obsaženo v příloze této smlouvy – technická specifikace
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující převezme zboží od prodávajícího za současného splnění podmínek uvedených v bodu 5 a 7 tohoto článku.
4. U každé dílčí dodávky zboží sepíší smluvní strany zápis o dodání a převzetí zboží (dodací list). Dodací list musí mimo jiné obsahovat popis dodaného zboží, množství a bude sloužit jako podklad pro vystavení faktury, dle čl. III. této smlouvy. **Společně se zbožím prodávající předá kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a to záruční list, návod k použití a údržbě, popř. další doklady, a to v českém jazyce.**
5. Prodávající je povinen dodat zboží nové, zabalené v deklarovaném množství, míře nebo váze, jakosti, provedení, materiálových, výrobních, konstrukčních a vzhledových parametrech, jež určuje tato kupní smlouva. Zboží musí odpovídat platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům v ČR.
6. Dopravu zboží do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí.
7. Montáž zboží v místě plnění zajišťuje prodávající na své náklady a na své nebezpečí.
8. Převzetí zboží potvrdí přejímající zaměstnanec kupujícího (u dílčích dodávek vedoucí SZP daného pracoviště, tj. vrchní či staniční sestra nebo jejich zástupci) na dodacím listu, kde uvede rovněž datum převzetí a podpis.
9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po jeho převzetí a potvrzením dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího.
10. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 5 tohoto článku, má zboží vady.
11. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje tato smlouva nebo dodání zboží, které svou jakostí a provedením jsou v rozporu s obvyklými vlastnostmi deklarovanými prodávajícím. Kupující je povinen provádět vstupní kontrolu dodávaného zboží podle množství, funkčních a jiných vlastností, jejichž existence je touto smlouvou předvídaná. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě 48 hodin. Prodávající se zavazuje kupujícího podrobně informovat o postupu svých dodávek v souvislosti s plněním kupní smlouvy a bezodkladně jej v předstihu informovat o jakémkoliv riziku nedodržení termínu dodání zboží, což se týká i termínu dodání dílčích dodávek zboží dle oběma stranami odsouhlaseného harmonogramu
12. Prodávající poskytuje kupujícímu záruky na všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Za takové vady se považují i vady skryté. Záruka se vztahuje na všechno zboží dodané prodávajícím. Za podmínek této záruky přebírá prodávající zodpovědnost za to, že zboží či prodávaná součást věci (zboží) nemá výrobní ani materiálové vady, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit funkčnost věci (zboží), pokud kupující užíval věc či součást věci, jež od prodávajícího odebral v souladu s pokyny prodávajícího nebo v souladu s obecným užíváním výrobku, jaké lze u výrobku tohoto druhu obecně očekávat.
13. Za projev skryté vady se nepovažuje běžné opotřebení, ani závady vzniklé při použití výrobku jiným způsobem, než jakým se takový výrobek obecně užívá, případně vandalismus.
14. Záruka za skryté vady existující při předání a převzetí zboží zahrnuje odstranění všech vad nebo funkčních poruch. Vady nebo funkční poruchy budou odstraněny dodáním ekvivalentní náhradní věci, opravou věci nebo slevou z ceny zboží. Kupující je oprávněn určit, jakým způsobem bude vada odstraněna při zvolení pragmatičnosti zvolené varianty. Náklady spojené s odstraněním vady hradí prodávající.
15. Kupující je povinen u prodávajícího zboží reklamovat pro jeho skryté vady, jež existovaly již v okamžiku jejího převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne předání a převzetí předmětného zboží. Všechny záruční nároky uplatněné přímo u prodávajícího během lhůty uvedené v tomto odstavci budou vyřízeny ve lhůtě 3 kalendářních dnů.
16. Záruka se nevztahuje na vady a škody, jež se projevily v důsledku neodborného používání, nesprávného nastavení nebo užití pro jiné účely, než byly s prodávajícím dohodnuty nebo pro které se výrobek téhož druhu obvykle užívá.
17. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění dodaného zboží **záruku v délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí zboží, pokud výrobce zboží nestanoví záruční dobu delší.
18. Všechny záruční nároky musí být uplatněny telefonicky a poté písemně e- mailem, a to u prodávajícího na telefonu: XXXXXXXXXX a e-mailové adrese: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

**Článek V.**

**Další povinnosti prodávajícího**

1. Prodávající je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat a uplatňovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména pak ustanovení Hlavy II tohoto zákona., dále § 139, odst. 1. písm. c, d) a § 140, odst. 1. písm. c) tohoto zákona. Při realizaci smlouvy je povinen dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany prodávajícího, má kupující právo na snížení ceny dodávky o 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

**Článek VI.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených Občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím.
2. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména to, že:

zboží neodpovídá požadavkům kupujícího stanovených v příloze této smlouvy -Technické specifikaci

**Článek VII.**

**Smluvní sankce**

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu koupě za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn odečíst z celkové kupní ceny předmětu koupě.
3. V případě, že prodávající neodstraní ve sjednaném termínu vady uvedené v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn odečíst z celkové kupní ceny předmětu koupě.
4. Zaplacením úroku z prodlení a smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující jejich úhradu.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v „registru smluv“.
2. Smlouva je vyhotovena elektronicky, podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
6. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to především občanským zákoníkem jakož i dalšími právními předpisy.
7. Účastnici prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
9. Návrh smlouvy bude uchazečem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle z. č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen PNO) zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO [www.pnopava.cz](http://www.pnopava.cz).
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Technická specifikace (s cenovou nabídkou).

Příloha: naceněná Technická specifikace dodávaného zboží

V Opavě dne 26.9.2023 V České Skalici dne 25.9.2023

…………………………………….. …………………………………………….

Za kupujícího: Za prodávajícího:

Ing. Zdeněk Jiříček Mgr. Filip Vojtěch

ředitel generální obchodní ředitel

Příloha: naceněná Technická specifikace dodávaného zboží

**Technická specifikace**

**(určuje počet, druh, cenu předmětů dodávky, celkovou cenu a harmonogram dodávek).**

1. Zadavatel vyžaduje, aby při výrobě poptávaných komodit bylo použito ekologicky šetrných výrobků a byly dodrženy veškeré předpisy a normy zajišťující ekologicky a zdravotně nezávadné výrobky.
2. Zadavatel uvádí, že zdravotnická lůžka jsou zdravotnickým prostředkem třídy I. dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů: Dle výše uvedeného je u všech druhů zdravotnických lůžek předepsána BTK (bezpečnostně technická kontrola) a u zdravotnických lůžek s elektrickým pohonem KEZ (kontrolní elektrická zkouška). Interval u BTK a KEZ určuje výrobce.
3. Nebezpečné látky.

Zadavatel požaduje rovněž naplnění níže uvedených kritérií, jejichž naplnění garantuje dodavatel svým podpisem této technické specifikace:

1. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):
   * R23: (toxický při vdechování),
   * R24: (toxický při styku s kůží),
   * R25: (toxický při požití),
   * R26: (vysoce toxický při vdechování),
   * R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
   * R28: (vysoce toxický při požití),
   * R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),
   * R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
   * R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
   * R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
   * R45 (může vyvolat rakovinu),
   * R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
   * R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
   * R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
   * R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
   * R61 (může poškodit plod v těle matky),
   * R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
   * R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
   * R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách)1, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)2.

Případně lze klasifikaci posoudit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. V tomto případě se do surovin nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, které jsou nebo v okamžiku podání žádosti mohou být označeny některou z těchto standardních vět o nebezpečnosti nebo jejich kombinací): H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

1. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

* arzénu, bodu a mědi,
* organického cínu,
* olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin.

1. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.) jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů. Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.
2. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat více než 20 % (hmotnostních) těkavých organických sloučenin3 (tato podmínka neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku).
3. e) Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klihů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Úřední věstník 196, 16. 8. 1967, s. l.

2) Úřední věstník L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

3) Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

1. Zadavatel předkládá seznam požadovaných částí zadávané nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a jejich umístění na stanice v přiložené tabulce:
2. Zadavatel předkládá popis jednotlivých požadovaných částí zadávané nadlimitní veřejné zakázky na dodávky:
3. **MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ:**

Matrace vyžadují dle NIPEZ (CPV) tento popis:

Typ/druh matrace podle určení: antidekubitní pasivní, jednostranná

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)

Materiál vycpávky: vrchní plochu tvoří polyethylenová studená pěna, spodní plochu polyethylenová pěna, případně vrchní i spodní plochu matrace tvoří pouze polyethylenová studená pěna, jádro v horní části příčně i podélně prořezáno /zajišťuje zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra/ a je rozděleno do min. 5-ti anatomických zón, objemová hmotnost 35-50 kg/m3, odpor proti stlačení 3-5 kPa, okraje jádra jsou zpevněny tužší pěnou.

Stupeň vzniku dekubitů : II-III

Snížená hořlavost pěny CRIB 5

Anatomické zóny: 5

Množství vnitřních pružin: bez pružin

Materiál potahu: paroprodyšný, elastický, antialergický, antibakteriální, snadno omyvatelný, voděodolný, sešívaný, odolný proti běžným dezinfekčním prostředkům, pratelný do teploty 95 °C, potah se zipem s ochranou proti zatečení – ze dvou stran matrace.

Rukojeť: bez rukojeti

Délka: 2000 mm

Šířka:850 - 900mm

Tloušťka:120 -140mm

Nosnost na váhu pacienta: min. 200 kg /nad 130 kg pacienta ztrácí antidekubitní účinnost/

1. **Zdravotnické lůžko polohovací bez nastavení výšky:**

nevyžadují dle NIPEZ podrobný popis; nicméně technicky popsány musí být tedy:

Lůžko je kovové konstrukce a jeho provedení ve shodě s ČSN EN 60601-2-52:2010, min.3- dílná ložná plocha vyrobená z kovových lamel, lůžko o maximálních vnějších rozměrech 1000 mm x 2150 mm;

Nutná možnost kurtace: pásy musí jít provléct pod lůžkem a zapnout na boku lůžka

Nosnost lůžka: minimálně 200 kg

Mobilita: 4ks samostatně bržděná kolečka, průměr minimálně 125 mm, plastová;

Úprava styku nohy s ložnou plochou: Noha lůžka zapuštěna pod ložnou plochou (není v rohu rámu)

Ložná plocha: kovové lamely, min. 3 dílná plocha polohovatelná (zádový díl, stehenní díl – pístnicí, lýtkový díl – hřebenem; polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 35°, lýtkového min. 25°.

Integrované prodloužení ložné plochy :1x200 mm

Úchyty: pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Čela: Vyjímatelná celoplastová čela ukotvená v rozích lůžka (odolná proti prokopnutí)

Ložná plocha - šířka: minimálně 850 mm x minimálně 2000 mm, výška ložné plochy max. 400mm;

Vnější šíře lůžka: max. 1000 mm

Materiál a povrch úprava: kovové profily, lakováno - barva bílá polyesterovými práškovými barvami

Ochrana při pojezdu kol stěn a rohů: Ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka

Držáky pro postranice sklopné kovové odnímatelné;

1. **Zdravotnické lůžko polohovací s nastavením výšky:**

Lůžko je kovové konstrukce a jeho provedení ve shodě s ČSN EN 60601-2-52:2010, min.3- dílná ložná plocha vyrobená z kovových lamel, lůžko o maximálních vnějších rozměrech 1000 mm x 2150 mm; s minimální možností poškození hydrauliky – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka, proto zdvihový mechanismus uložen pod ložnou plochou lůžka, ovládání zdvihu pomocí nožního pedálu dostupného z obou stran lůžka

Nutná možnost kurtace: pásy musí jít provléct pod lůžkem a zapnout na boku lůžka

Podvozek: nosnost minimálně 250 kg, zdvih: min.390 mm, min. výška ložné plochy 395 mm

Polohování: hydraulické.

Mobilita: 4ks samostatně bržděná kolečka, průměr minimálně 125 mm, plastová;

Úprava styku nohy s ložnou plochou: Noha lůžka zapuštěna pod ložnou plochou (není v rohu rámu)

Ložná plocha: kovové lamely, min. 3 dílná plocha polohovatelná (zádový díl, stehenní díl – pístnicí, lýtkový díl – hřebenem; polohování zádového dílu min.- 70°, stehenního min.- 35°, lýtkového min. 25

Integrované prodloužení ložné plochy :1x200 mm

Autoregrese – zádový díl min. 120 mm, nožního dílu min. 60 mm

Úchyty: pro vyjímatelná čela a hrazdu+ mechanická aretace čel

Čela: Vyjímatelná celoplastová čela ukotvená v rozích lůžka (odolná proti prokopnutí)

Ložná plocha - šířka: minimálně 850 - 900 mm x 2000 mm

Vnější šíře lůžka: max. 1000 mm

Materiál a povrch úprava: kovové profily, lakováno - barva bílá polyesterovými práškovými barvami;

Ochrana při pojezdu kol stěn a rohů: Ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka;

Držáky pro postranice sklopné kovové odnímatelné;

1. **Hrazda s hrazdičkou pro zdravotnické lůžko:**

Universální kovová hrazda k zdravotnickému lůžku, kompatibilní s držáky na lůžku připevněná k hlavě jakékoliv z dodávaných postelí a v případě potřeby odnímatelná, kovová lakovaná bílá se závěsným trianglem hrazdičkou plastovou s popruhem pro nastavení délky,

1. **Odnímatelná postranice (pár):**

Postranice kovová sklopná a odnímatelná jednodílná, snadno dekontaminovatelná a dezinfikovatelná, lakovaná bíle s universálním použitím pro všechny druhy dodávaných zdravotnických lůžek; dodáváno v párech (L+P) s pojistkou proti náhodnému spuštění. Po sklopení nepřesahují půdorys lůžka.

1. **Zdravotnické lůžko polohovací elektrické:**

Provedení lůžka shodné s ČSN EN 60601-2-52 s min.3 – dílnou, lépe 4 dílnou ložnou plochou, lehce omyvatelné ložné díly lůžka, snadno dekontaminovatelné a dezinfikovatelné;

Nutná možnost kurtace: pásy musí jít provléct pod lůžkem a zapnout na boku lůžka

Podvozek: nosnost minimálně 250 kg , možnost uložení pacienta o váze až 210 kg, zdvih pomocí elektromotoru v rozsahu 400 – 780 mm: min. výška ložné plochy 395 mm;

Polohování: elektrické, bez baterie, napájeno přes adaptér ze sítě a to min. 2 zádového a stehenního dílu nezávisle pomocí elektromotorů;

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu;

Ruční pacientský s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, s možností uzamčení a GO tlačítkem;

Bezpečnostní barevně zvýrazněný přívodní napájecí kabel kroucený do spirály o délce min. 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekci a UV záření;

Mobilita: 4ks samostatně bržděná kolečka, průměr minimálně 125 mm, plastová;

Úprava styku nohy s ložnou plochou: Noha lůžka zapuštěna pod ložnou plochou (není v rohu rámu);

Ložná plocha: kovové lamely, min. 3 dílná plocha polohovatelná (zádový díl, stehenní díl – polohování elektrické, lýtkový díl – hřebenem;

Integrované prodloužení ložné plochy :1x200 mm

Autoregrese – zádový díl min. 120 mm a stehenní díl min.60 mm, polohování lýtkové části - mechanicky

Úchyty: pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Čela: Vyjímatelná celoplastová čela ukotvená v rozích lůžka (odolná proti prokopnutí)

Ložná plocha - rozměry: š-minimálně 850 mm x d. 2000 mm

Vnější rozměry lůžka: max. 1000 mm x 2150 mm

Materiál a povrch úprava: kovové profily, lakováno - barva bílá

Ochrana při pojezdu kol stěn a rohů: Ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka;

Držáky pro postranice sklopné kovové odnímatelné;

1. **– 11) NOČNÍ STOLeK:**

vyžadují dle NIPEZ (CPV) tento popis:

Jako přílohu Technických podmínek zadavatel přikládá „Nákres“ nočního kovového stolku ve formátu PDF; uvedené míry jsou orientační.

Noční stolek oboustranný /závěsy dvířek skříněk po obou stranách pro dvířka pravá či levá - universál/, bez jídelní desky s plastovým povrchem horní desky, která bude mít po celém obvodu zvýšený okraj;

Počet horizontálních zásuvek: 1 horizontální zásuvka

Množství dveří/dvířek: 2pro celý korpus oboustranné provedení

Typ dveří/dvířek: kovové s kovovým pochromovaným madlem

Množství polic: 1 v horní části stolku -  kovová, poličky a dělní vnitřku skříňky dle přiloženého výkresu

Dobové konstrukční provedení: po r. 2022

Členění stolku na výšku – od shora: min. 95 mm zásuvka, min. 105 mm odkládací prostor, min.390 mm skříňka, min.128,5 mm odkládací prostor pro obuv

Kolečka: min. ø65mm – všechny s brzdou

Materiál korpusu, polic, zásuvek a dvířek: kov jakost: DC01, Norma: ČSN EN 10130+A1

Povrchová úprava: prášková barva, korpus bílý, dělící konstrukce a police bílé, čelo zásuvky a dvířka skříňky (červené, zelené, modré, žluté)

Věšák na ručníky: nerezový na straně závěsů dvířek skříňky z kulatiny ø6 mm

Celková hloubka: min. 508 mm s úchytkami, min.450 mm bez úchytek

Celková šířka: min. 413 mm bez držáku ručníku, 464 mm s držákem ručníku

Celková výška: min. 879 mm i s kolečky / min. 806 mm bez koleček

Celá dodávka bez zamykání zásuvek a dvířek skříňky.

1. **Celkové ceny jednotlivých komodit zboží:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis zboží: | Ks | Kč za kus (MJ) | Celková cena Kč bez DPH |
| 1. Matrace antidekubitní pasivní | 329 | 3 310,80 | 1 089 253,20 |
| 1. Zdravotnické lůžko polohovací mechanické bez nastavení výšky | 76 | 17 197,20 | 1 306 987,20 |
| 1. Zdravotnické lůžko polohovací mechanické s nastavením výšky | 109 | 30 406,80 | 3 314 341,20 |
| 1. Hrazda s hrazdičkou k zdravotnickému lůžku | 41 | 896,40 | 36 752,40 |
| 1. Odnímatelné postranice (L+P) – pár | 95 | 4 860,00 | 461 700,00 |
| 1. Zdravotnické lůžko polohovací elektrické | 10 | 30 356,40 | 303 564,00 |
| 1. Noční stolek - bílý | 148 | 7 005,60 | 1 036 828,80 |
| 1. Noční stolek – zelený | 109 | 7 005,60 | 763 610,40 |
| 1. Noční stolek – červený | 6 | 7 005,60 | 42 033,60 |
| 1. Noční stolek – modrý | 68 | 7 005,60 | 476 380,80 |
| 1. Noční stolek – žlutý | 114 | 7 005,60 | 798 638,40 |
| 1. Cena BTK (bezpečnostně-technická kontrola) u všech nemocničních lůžek a u nemocničních lůžek s elektrickým pohonem navíc KEZ (kontrolní elektrická zkouška, opravy po dobu záruky zdarma) – komplet | 1 | 270 100,00 | 270 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena dodávky Kč bez DPH: | **9 900 190,00,- Kč** |
| Slovy: devět milionů devět set tisíc jedno sto devadesát korun českých | |
| Celkové Kč DPH: | **1 688 284,02,- Kč** |
| Slovy: jeden milion šest set osmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých dva haléře | |
| Celková cena dodávky Kč s DPH: | **11 588 474,02,- Kč** |
| Slovy: jedenáct milionů pět set osmdesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých dva haléře | |

1. **Harmonogram dodávek zboží:**

Zadavatel požaduje zpracování harmonogramu dodávek výše uvedeného zboží podle výrobních a dopravních možností prodávajícího s tím, že bude respektován nejzazší termín dokončení dodávky. Přesné termíny dílčích dodávek budou dohodnuty s týdenním předstihem před vlastním návozem zboží.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOEF.** | **Harmonogram závozů** | **48T** | **49T** | **50T** | **51T** | **52T** | **Počet  kusů celkem** |
| 1) | Pasivní antidekubitní matrace Lux S, potah SAFR, 200x85/90x12cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 29 | 329 |
| 2) | Lůžko Superta M dle konfigurace | 38 | 38 |  |  |  | 76 |
| 3) | Lůžko Superta H dle konfigurace | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 109 |
| 4) | Hrazda |  |  |  |  | 41 | 41 |
|  | Hrazdička |  |  |  |  | 41 | 41 |
| 5) | Sad postranic sklopné kovové lakované odnímatelné (sada 2ks) | 25 | 25 | 25 | 20 |  | 95 |
| 6) | Lůžko Superta E dle konnfigurace | 5 | 5 |  |  |  | 10 |
| 7) | Noční stolek NS-20-O, korpus RAL 9016 bílá, šuplík + dvířka RAL 9016 bílá | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 148 |
|  | Noční stolek NS-20-O, korpus RAL 9016 bílá, šuplík + dvířka RAL 6018 zelená | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 109 |
|  | Noční stolek NS-20-O, korpus RAL 9016 bílá, šuplík + dvířka RAL 3020 červená |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  | Noční stolek NS-20-O, korpus RAL 9016 bílá, šuplík + dvířka RAL 5015 modrá | 20 |  | 20 | 28 |  | 68 |
|  | Noční stolek NS-20-O, korpus RAL 9016 bílá, šuplík + dvířka RAL žlutá | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 114 |