| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| PCR automat |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 1 ks PCR automat pro OKM nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | NeuMoDx™ 96 Molecular System |
| Výrobce přístroje | QIAGEN |
| Požadované parametry |  |
| Plně automatizovaný systém pro izolaci nukleové kyseliny (DNA/RNA), vlastní PCR reakci a vyhodnocení | ANO | ANO, Splňuje, str. 21, Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Celková kapacita systému | min. 96 vyšetření | ANO, Splňuje, viz: Leták_NeuMoDx-96- technická specifikace_EN_CZ |
| Všechny reagencie a kontroly musí být dodávány ve stavu „ready to use“, tj, není nutné rozpouštění, pipetování atd. | ANO | ANO, Splňuje, viz např. str. 1, princip postupu: IFU_300300_HCV-Quant- Test-Strip_CS |
| Možnost kontinuálního vkládání vzorků | ANO | ANO, viz: Leták_NeuMoDx-96- technická specifikace_EN_CZ |
| Okamžité zahájení analýzy vzorků po vložení do přístroje | ANO | ANO, viz: Leták_NeuMoDx-96- technická specifikace_EN_CZ |
| Zpracování STATIM vzorku | do 90 min. | Splňuje, STATIM - splňuje, str. 90, Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular Časové údaje: 60 min (DNA) / 80 min (RNA) viz: Leták_NeuMoDx-96- technická specifikace_EN_CZ |
| Biologický materiál ke zpracování: sérum nebo plazma, v případě stanovení patogenů z respiračního traktu minimálně výtěr z dýchacích cest v transportním médiu |  | ANO u patogenů HBV, HBC, EBV, CMV, BKV, HHV-6, HSV1/2 Respirační patogeny se testují ze stěrů, slin nebo BAL STD se testují ze stěrů nebo z moči Viz. Str. 6 NeuMoDx_Přehled esejí a validovaných materiálů |
| Možnost využití systému pro vlastní aplikace laboratoře (tzv. LDT – lab developed tests) | ANO | ANO, splňuje, viz: Návod NeuMoDx™ Laboratory Developed Test (LDT) – dodatek |
| Kvantifikace přítomnosti HBV, HBC, EBV, CMV, BKV, HHV-6, HSV1/2 ve WHO jednotkách IU/ml | ANO | ANO, viz návody: IFU_300300_HCV-Quant- Test-Strip_CS IFU_201300_HBV Quant Test Strip_CS IFU_201501_EBV Quant Test-Strip_CS IFU_201400_CMV-Quant- Test-Strip_CS IFU_201800_BKV Quant Test-Strip_CS IFU_202500_HHV-6 Quant Test Strip_EN IFU_202400_HSV 12 Quant Test Strip_EN |
| Kvantitativní vyšetření HBV a HCV musí splňovat platné požadavky České hepatologické společnosti (dolní limit detekce HCV: ≤ 15 IU/ml, HBV: 6 – 15 IU/ml) | ANO | ANO, splňuje, str. 9: IFU_300300_HCV-Quant- Test-Strip_CS IFU_201300_HBV Quant Test Strip_CS |
| Minimální objem vzorku u HBV, HCV | 550 μl | ANO, splňuje, str. 9: IFU_300300_HCV-Quant- Test-Strip_CS IFU_201300_HBV Quant Test Strip_CS |
| Kvalitativní vyšetření respiračních patogenů: singleplex SARS-CoV-2; multiplex: Flu A/B RSV SARS-CoV-2 | ANO | ANO, viz návody: IFU_300800_SARS-CoV-2 Assay_CS IFU_300900_Flu-A-B-RSV SARS-CoV-2-Vantage- Test-Strip_EN |
| Minimálně 2 detekované cíle u SARS-CoV-2 | ANO | ANO, Detekované oblasti genomu SARS-CoV-2 Nsp2 a N gen Viz str. 2: IFU_300800_SARS-CoV-2 Assay_CS |
| Přítomnost interní kontroly při zpracování konkrétního vzorku v reakci, možnost zařazení pozitivní a negativní kontroly dle doporučení výrobce | ANO | ANO, vždy viz návod např. str.2: kontrola zpracování vzorku (Sample Process Control, SPC2) a str. 9 – kontrola kvality IFU_300800_SARS-CoV-2 Assay_CS |
| Možnost přímé kontroly vyhodnocení vzorku pomocí amplifikačních křivek | ANO | ANO, Splňuje, str. 101, Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Otevřený systém ve smyslu možnosti rozšíření spektra analytických metod dle potřeb laboratoře s kompatibilním spotřebním materiálem | ANO | ANO, Splňuje, viz: Návod NeuMoDx™ Laboratory Developed Test (LDT) – dodatek |
| IVDR certifikace přístroje (splnění nařízení EU 2017/747 pro diagnostické přístroje) | ANO | ANO, Declaration of Conformity N96 DOC 500200 IVDR |
| Nabízené testy (kromě LDT varianty) splňují IVDR nebo jsou CE-IVD s potvrzením výrobce, že budou IVDR | ANO | ANO |
| Bezplatné zajištění licencí, tiskárny a dalšího hardwarového vybavení, pokud je nezbytné pro provoz nabízeného zařízení | ANO | ANO |
| Obousměrná komunikace s přenosem výsledků do LIS | ANO | ANO, Splňuje, str. 157 Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Ochrana uložených dat pomocí UPS | ANO | ANO, Splňuje, str. 42 Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Tiskárna | ANO | ANO |
| Rozměry přístroje (výška x šířka x hloubka) | max. 110 x 140 x 110 cm | ANO, Splňuje, str. 217 Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Váha přístroje | max. 300 Kg | ANO, Splňuje, str. 217 Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Napájení přístroje | 230 V / 50 Hz | ANO, Splňuje, str. 218 Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |
| Zákaznická podpora (hot-line) v českém jazyce | ANO | ANO, zajišťuje BioTech a.s. |
| Potřebné příslušenství (systémové nádobky, vzorkové stojánky atd.) nutné k zahájení provozu musí být součástí dodávky | ANO | ANO, Splňuje, str. 29 Návod k obsluze systému NeuMoDx™ 96 Molecular |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..