KUPNÍ SMLOUVA a smlouva na poskytování PReVENTIVNÍ ÚDRžBY

č. kupujícího: 2023K-0041

č. prodávajícího: CZ/1589

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

- Kupující:

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

ID datové schránky: piyj9b4

ve věci součásti: 1. lékařská fakulta

kontaktní adresa: Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208	DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: KB Praha	 č. účtu: 37434021/0100

(dále jen „kupující“)

- Prodávající:

Philips Česká republika s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupen: Tomášem Vavrečkou, Janem Dörlem, jednateli společnosti

IČO: 63985306

DIČ: CZ63985306

ID datové schránky: d63ru3i

Bankovní spojení, č. účtu: Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 5, č. ú.: 2028401008/2600

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38206

(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající dále společně také jako „smluvní strany“, každý jednotlivě jako „smluvní strana“

takto:

I.

Předmět plnění

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této kupní smlouvy a smlouvy na poskytování preventivní údržby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka angiografického přístroje, tj. stropního angiografu nejvyšší kategorie (high-end) pro Společnou experimentální laboratoř ve Fyziologickém ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“).

- Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy v plném rozsahu dodržovat zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky s názvem „UK 1. LF – Stropní angiograf pro Společnou experimentální laboratoř“ (dále jen „veřejná zakázka“) a současně i svoji nabídku, kterou podal v rámci zadávacího řízení k této veřejné zakázce (dále jen „nabídka“).

- Prodávající se zavazuje v rámci plnění veřejné zakázky dodat a odevzdat kupujícímu předmět koupě, tj. zboží, které odpovídá specifikaci podrobně vymezené v příloze č. 1 této smlouvy a rovněž nabídce prodávajícího a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Věcná nabídka prodávajícího tvoří nedílnou součást smlouvy jako její Příloha č. 1 s názvem „Požadovaná technická specifikace předmětu plnění“ (dále také „Příloha č. 1“).

- Součástí závazku prodávajícího z této kupní smlouvy je demontáž stávajícího systému Philips Integris Allura ve standardní konfiguraci včetně jeho odvozu a ekologické likvidace a dodání protokolu o ekologické likvidaci. Dále dodání zboží (nového angiografu) do místa plnění, instalace zboží v místě plnění, předvedení zboží a uvedení do provozu, otestování a úspěšné odzkoušení jeho funkčnosti vč. provedení předepsaných přejímacích zkoušek a testů (zejména elektrorevize, zkouška dlouhodobé stability atd.), odborné zaškolení obsluhy dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, vč. vystavení protokolu o zaškolení, a odevzdání zboží i veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují, zejména dokladů potřebných k převzetí a užívání zboží kupujícím (návodu k obsluze v českém jazyce v listinné i elektronické podobě, uživatelského manuálu či příručky, záručního listu, prohlášení o shodě a doklady prokazující, že zboží splňuje zákonné požadavky, zejména zákon č. 375/2022 Sb., vyhlášku č. 377/2022 Sb., zákon č. 263/2016 Sb., a vyhlášku SÚJB                     č. 422/2016 Sb. - dále jen „doklady“).

- Prodávající potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopný realizovat předmět plnění v souladu s touto smlouvou, včetně její přílohy, za celkovou kupní cenu uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má jednoznačný zájem na realizaci předmětu plnění ve sjednaném čase za dohodnutou kupní cenu a v kvalitě dle této smlouvy.

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícím této smlouvě a její Příloze č. 1, bez faktických i právních vad.

- Prodávající potvrzuje, že zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v Příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu apod.

- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem podpisu Přejímacího protokolu či Dodacího listu (dále jen „Přejímací protokol“) oběma smluvními stranami.

- Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu dle článku II. odst. 1 této smlouvy a za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Kupní cena

- Kupní cena za zboží specifikované v čl. I. smlouvy je sjednána smluvními stranami ve výši:

17.300.000,00 Kč bez DPH (slovy: sedmnáctmilionůtřistatisíc korun českých)

DPH  21 % činí 3.633.000,00 Kč (slovy: třimilionyšestsettřicetřitisíc korun českých)

celková cena zboží včetně DPH je 20.933.000,00 Kč (slovy: dvacetmilionůdevětsettřicettřitisíc korun českých)

Tato celková kupní cena je konečná a nejvýše přípustná, přičemž může být měněna pouze v souvislosti se změnou příslušných zákonných sazeb DPH. Rozhodným dnem pro změnu celkové kupní ceny z důvodu zákonné změny příslušné sazby DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková kupní cena je shodná s celkovou nabídkovou cenou, kterou uplatnil prodávající ve své nabídce. Celková kupní cena obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému splnění závazku prodávajícího z této smlouvy.

V celkové kupní ceně jsou zohledněny také veškerá rizika, zisky a finanční vlivy (včetně inflace) po celou dobu realizace předmětu plnění.

V celkové kupní ceně je zahrnuta cena zboží a souvisejícího plnění (zejména demontáž stávajícího systému Philips Integris Allura včetně jeho odvozu a ekologické likvidace), které se ke zboží vztahují dle čl. I. odst. 4 této smlouvy kupujícímu.

- Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku v místě plnění dle čl. IV. této smlouvy a způsobem uvedeným v této smlouvě.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny kupujícím je daňový doklad – faktura, která musí být vystavena prodávajícím a musí obsahovat pouze uskutečněné a realizované plnění převzaté kupujícím. Nedílnou součástí faktury musí být Přejímací protokol písemně potvrzený kupujícím, resp. příslušným zmocněným zaměstnancem kupujícího, a prodávajícím.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- Prodávající je povinen uvést na faktuře kupní cenu zboží, evidenční číslo kupní smlouvy kupujícího, případně i své, pokud své smlouvy eviduje a název a reg. číslo projektu (Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, č. LX22NPO5104) a text „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

- Daňový doklad (fakturu) je prodávající povinen zaslat na adresu kupujícího:

  - v listinné podobě: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 nebo

  - v elektronické podobě na e-mail: xxxx.

- Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až po převzetí zboží a poskytnutí souvisejícího plnění kupujícímu, které se ke zboží vztahují dle čl. I. odst. 4 této smlouvy a podepsání Přejímacího protokolu oběma smluvními stranami, a to na základě řádné faktury vystavené prodávajícím dle podmínek vyplývajících z této smlouvy.

- O převzetí a instalaci dodaného zboží bude vystaven oboustranně potvrzený Přejímací protokol. Přejímací protokol bude vypracován prodávajícím ve dvou shodných vyhotoveních, z nichž jedno obdrží přebírající zaměstnanec kupujícího a jedno vyhotovení obdrží prodávající.

- Lhůta splatnosti faktury vystavené prodávajícím v souladu s touto smlouvou činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.

- Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně. Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

- Prodávající a kupující se dohodli, že kupující je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové kupní ceny.

- V případě, že se prodávající, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH je povinen o tom neprodleně písemně informovat kupujícího. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo pokud bude prodávající požadovat po kupujícím uhradit kupní cenu na jiný účet prodávajícího než ten, který je uveřejněn v Registru plátců DPH, poskytuje tímto prodávající kupujícímu souhlas uhradit část ceny za předmět smlouvy odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena fakturovaná cena plnění a prodávající obdrží cenu bez DPH. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má kupující současně právo od této smlouvy okamžitě odstoupit.

III.

Doba plnění

Prodávající se zavazuje nejpozději do 10 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy, resp. ode dne uveřejnění této kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), dodat veškeré zboží do místa plnění uvedeného v čl. IV. této smlouvy a poskytnout veškeré související plnění dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, to vše na základě Přejímacího protokolu potvrzeného prodávajícím a kupujícím.

IV.

Místo plnění

- Prodávající se zavazuje na své náklady a nebezpečí dodat zboží do následujícího místa plnění: Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 5, 128 00 Praha 2, 3. NP, místnost č. 2.310 (Společná experimentální laboratoř).

- O odevzdání a převzetí zboží a poskytnutí souvisejícího plnění kupujícímu, které se ke zboží vztahují dle čl. I. odst. 4 této smlouvy v místě plnění bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán Přejímací protokol, který je dokladem o řádném splnění závazku prodávajícího, pouze pokud je v něm výslovně uvedeno, že kupující přejímá zboží a s ním související plnění bez výhrad. Za kupujícího je zboží oprávněn převzít a Přejímací protokol podepsat: xxxx., tel.: xxxx, e-mail: xxxx.

V.

Odpovědnost za vady zboží

- Prodávající je povinen odevzdat (dodat a instalovat) kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení vyplývajících z přílohy č. 1 této kupní smlouvy, jinak má jeho plnění vady. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje kupujícího, že zboží dodané na základě této smlouvy je nové a bez vad. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu jsou považovány i vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Prodávající rovněž ujišťuje kupujícího, že předmět plnění, resp. jeho části, jsou prosty práv třetích osob a neváznou na nich žádné právní ani faktické vady, které by bránily jejich řádnému užívání a realizaci této kupní smlouvy.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu Přejímacího protokolu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy oběma smluvními stranami.

- V souladu s ustanovením § 2114 odst. 1 občanského zákoníku poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců ode dne následujícího po podpisu Přejímacího protokolu oběma smluvními stranami (záruční doba). Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady, až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby daného zboží; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

- Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu běhu záruční doby způsobilé k použití pro sjednaný a obvyklý účel a že si zachová sjednané a obvyklé vlastnosti. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že za sjednaný účel a sjednané vlastnosti považují účel a vlastnosti vyplývající z Přílohy č. 1 této smlouvy.

- Zárukou za jakost nejsou dotčena ani omezena práva kupujícího z vadného plnění vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, ať už se jedná o vady plnění, které jsou podstatným či nepodstatným porušením této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na své náklady zajistí kupujícímu pro dodané zboží autorizovaný záruční servis, předepsané preventivní prohlídky a preventivní údržbové práce, jestliže je výrobce nebo právní předpisy ČR nebo přímo použitelné předpisy EU vyžadují nebo pokud jimi prodávající podmiňuje platnost záruky, a po uplynutí záruční doby v případě zájmu kupujícího i servis pozáruční.

- Vady, které se na zboží projeví v záruční době, se zavazuje prodávající odstranit na vlastní náklady ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení kupujícím. V případě výskytu závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí, se zavazuje prodávající závadu odstranit ve lhůtě do 7 dnů od reklamace závady, respektive od oznámení vady kupujícím a vznesení požadavku na její odstranění. Odstranění vad zboží je prodávající povinen primárně řešit v místě instalace zboží. Případné náklady na dopravu zboží mimo toto místo za účelem odstranění vad zboží, které se projevily v záruční době, nese prodávající. Prodávající je povinen odstranit vady na své náklady tak, aby kupujícímu nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže kupujícímu vícenáklady v souvislosti s odstraněním vady zboží přesto vzniknou, hradí je prodávající. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, návrh protokolu připraví prodávající.

- Pokud prodávající vady zboží oznámené kupujícím v záruční době neodstraní ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn zadat odstranění vad na náklady prodávajícího jinému odbornému dodavateli (jinému autorizovanému dodavateli nebo přímo výrobci zboží); povinnosti prodávajícího plynoucí ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

- Vady oznamuje kupující písemně zpravidla e-mailem s možností předchozího telefonického projednání na níže uvedených kontaktech prodávajícího:

telefon: xxxx

e-mail: xxxx

Prodávající je povinen převzetí oznámení vady (reklamace) kupujícímu písemně potvrdit po jejím obdržení na e-mailovou adresu osoby, která vadu oznámila.

- Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.

- Smluvní strany vylučují použití § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

- Prodávající se zavazuje, že v případě požadavku kupujícího zajistí pro předmět plnění pozáruční servis a dodávku náhradních dílů nejméně po dobu 10 let od posledního dne záruční doby, a to za cenu dle svého aktuálního ceníku. Cena náhradních dílů a pozáručního servisu není sjednána touto smlouvou a bude řešena dohodou smluvních stran. Prodávající se zavazuje, že cena náhradních dílů a pozáručního servisu nebude převyšovat aktuální cenu obvyklou na trhu. Prodávající se současně zavazuje, že bude poskytovat pozáruční servis v souladu s ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy.

VI.

Preventivní údržba

- Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu preventivní údržbu pro dodané zboží na dobu 6 let od posledního dne záruční doby, tj. záruky za jakost dle čl. V. odst. 3 této smlouvy (dále „preventivní údržba“). Preventivní údržba bude každý rok zahrnovat tyto činnosti: 2x ročně bezpečnostně-technické kontroly a preventivní výměna dílů a médií předepsaná výrobcem. Náhradní díly a média předepsaná výrobcem jsou součástí nákladů na preventivní údržbu uvedených v odst. 2 tohoto článku. Preventivní údržba nezahrnuje zkoušky stability a el. bezpečnosti. O každé provedené činnosti v rámci preventivní údržby bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- Celkové náklady (cena) za 1 rok poskytování preventivní údržby specifikované v odst. 1 tohoto článku jsou sjednány smluvními stranami ve výši:

100.000,00 Kč bez DPH (slovy: jednostotisíc korun českých)

K ceně bez DPH bude vždy připočtena DPH v zákonné výši v době fakturace.

- Sjednané roční náklady (cena) za poskytnutí preventivní údržby uvedené v odst. 2 tohoto článku budou hrazeny jednou ročně, a to vždy k měsíci dubnu se splatností 30 dnů.

- Místem plnění preventivní údržby je místo dodání zboží, uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

- Podkladem pro úhradu sjednaných nákladů – ceny za preventivní údržbu kupujícím je daňový doklad – faktura, jejíž přílohou budou protokoly o provedených činnostech dle bodu 1 tohoto článku. Pravidla pro fakturaci jsou uvedena v čl. II. této smlouvy.

- Prodávající je oprávněn zvýšit roční cenu preventivní údržby, uvedenou v odst. 2 tohoto článku, s účinností od 1. dubna kalendářního roku, a to o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok (tj. průměrná roční míra inflace v předešlém roce, dále jen „míra inflace“). Ke zvýšení této ceny může dojít každý rok, nejdříve však od druhého roku poskytování preventivní údržby. Prodávající je oprávněn zvýšit roční cenu za preventivní údržbu dle věty první tohoto odstavce pouze v případě, pokud míra inflace přesáhne 5 %. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. Zvýšení ceny oznámí prodávající kupujícímu písemně, zvýšení ceny je platné od okamžiku potvrzení zvýšení ceny kupujícím. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobný výpočet zvýšení ceny. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno kupujícímu do 31. března kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne.

- Prodávající se zavazuje realizovat preventivní údržbu v souladu s doporučením výrobce, s příslušnými účinnými právními předpisy a s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat.

VII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží (dle čl. III. této smlouvy), je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH dle čl. II odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení, max. však do výše 5 % z kupní ceny bez DPH. Kupující je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst při placení faktury, kterou je účtována kupní cena zboží dle čl. II. této smlouvy.

- V případě prodlení kupujícího s placením řádně a včas vystavené a doručené faktury za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zákonný úrok z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů).

- V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dle čl. V. odst. 7 této smlouvy, neposkytnutím preventivní údržby dle VI. této smlouvy nebo nedodržením některého z ustanovení čl. IX. této smlouvy je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení/za nedodržení některé z povinností dle této smlouvy, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu vzniklé újmy v plném rozsahu.

- Smluvní pokutu není kupující oprávněn účtovat a prodávající povinen hradit v případě, že prodávající půjčí kupujícímu na celou dobu opravy (odstranění vady) analogické zboží, (nebo jeho část), které je kupující oprávněn užívat bezplatně až do doby odstranění vady zboží nebo kupujícímu nabídne na celou dobu opravy (až do doby odstranění vady) na vlastní náklady kapacitu srovnatelného přístroje.

- Kupující je oprávněn požadovat a prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti ochrany informací, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti dle této smlouvy ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na kupujícím písemně oznámený bankovní účet. Kupující je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové kupní ceny.

- I po zaplacení smluvní pokuty je prodávající povinen splnit smluvní povinnost, která je smluvní pokutou utvrzena. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím rovněž náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat bez omezení.

- Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost – zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku dle této smlouvy, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazku dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této smlouvy mohly být náležitě plněny.

VIII.

Ochrana informací, ochrana a zpracování osobních údajů, mlčenlivost

- Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany v souvislosti se smlouvou. To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění dle smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění smlouvy, či naplnění jejího účelu.

- Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

  - smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama tato smluvní strana;

  - smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem jejího zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;

  - smluvní strana obdrží od zpřístupňující smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;

  - je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

- Za důvěrné informace jsou dle smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, bezpečnostní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být dle vůle příslušné smluvní strany utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle smlouvy považovány veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace prodávajícího či kupujícího.

- Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

- Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu neurčitou, tedy i po ukončení smlouvy.

- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není porušením práv a povinností této smlouvy.

- Veškeré informace obsahující osobní údaje (dále jen „údaje“), které si smluvní strany při realizaci této smlouvy poskytnou, jsou důvěrné. Smluvní strany se jako příjemci údajů (dále též „příjemce údajů“) zavazují, že tyto údaje nikdy neposkytnou třetí osobě ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí (tj. za účelem splnění této smlouvy), není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak i po jejím ukončení (s výjimkou případů, kdy to přikáže účinný právní předpis, nebo kdy se na tomto obě smluvní strany písemně dohodnou). Smluvní strany dále zajistí, aby se osoby podílející se na zpracování osobních údajů, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

- Bez předchozího písemného souhlasu není příjemce údajů oprávněn přenést na třetí osobu ani část svých povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy. Pokud dojde s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany k přenesení všech, nebo části povinností smluvní strany týkajících se zpracování osobních údajů na třetí osobu, odpovídá příjemce údajů za případnou škodu způsobenou touto třetí osobou, jakoby škodu způsobil sám, a to bez jakéhokoliv omezení.

- Příjemce údajů se zavazuje zajistit všechna bezpečnostní, technická a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, včetně opatření týkajících se práce s informačními systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

- Příjemce údajů se zavazuje:

- učinit a dodržovat s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů a umožnit kontroly, audity či inspekce prováděné smluvní stranou, která údaje poskytla, nebo jiným příslušným orgánem dle účinných právních předpisů;

- poskytnout smluvní straně, která údaje poskytla, bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou tato smluvní strana stanoví, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním a s plněním smlouvy;

- informovat písemně smluvní stranu, která údaje poskytla, o všech skutečnostech majících vliv na zpracování osobních údajů;

- oznámit smluvní straně, která údaje poskytla, každou pochybnost o dodržování zákona či narušení bezpečnosti osobních údajů;

- bude-li to třeba, poskytnout smluvní straně, která údaje poskytla, veškerou podporu a pomoc při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů;

- neprodleně reagovat na žádosti subjektů údajů, tyto informovat o všech jejich právech a na žádost umožnit přístup k informacím o zpracování;

- po odpadnutí důvodu pro zpracování údajů (např. po ukončení realizace plnění podle této smlouvy) řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, tj. všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit smluvní straně, která údaje poskytla;

- dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené účinnými právními předpisy, i pokud tak není výslovně uvedeno v této smlouvě.

IX.

Důstojné pracovní podmínky, odpad

- Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. Prodávající se dále zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Kupující si vyhrazuje právo vyžádat si od prodávajícího během trvání této smlouvy čestné prohlášení, v němž prodávající uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení tohoto čestného prohlášení. V tomto čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a, nejsou-li státními občany ČR, mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti v ČR. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP. Prodávající bere na vědomí, že tato prohlášení je kupující oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno prodávajícím či jeho poddodavatelem

- Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností prodávajícím dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, přičemž prodávající je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

- Prodávající je povinen oznámit kupujícímu, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1. nebo odst. 2. tohoto článku, a k němuž došlo v průběhu plnění ze smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- Prodávající je povinen předat kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí prodávající poskytne kupujícímu informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

- V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4. tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat kupujícího, a to v přiměřené lhůtě stanovené kupujícím.

- Prodávající se zavazuje, že veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

X.

Ostatní ujednání

- Kupující má právo odstoupit od této smlouvy, pokud je prodávající v prodlení s dodáním, byť i jen části zboží (resp. v prodlení se souvisejícími činnostmi, jak jsou popsány v čl. III. této smlouvy) delším než 30 dnů a/nebo pokud zboží nesplňuje všechny specifikace uvedené v nabídce prodávajícího či v Příloze č. 1 této smlouvy. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit dále v případě, že bylo vůči majetku prodávajícího zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku prodávajícího zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů tohoto řízení. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy, pokud nastane změna ve skutečnostech uvedených v čestném prohlášení dle odst. 2 tohoto článku. V těchto případech má prodávající povinnost zaplatit kupujícímu všechny výdaje, spojené s odstoupením od smlouvy.

- Prodávající se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude naplňovat skutečnosti uvedené v četném prohlášení, které tvořilo přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a které prodávající předložil jako součást své nabídky do zadávacího řízení. V případě, že dojde na straně prodávajícího k jakékoliv změně ve skutečnostech uvedených v čestném prohlášení, zavazuje se prodávající, že tuto změnu písemně oznámí kupujícímu, a to nejpozději do 5 dnů od chvíle, kdy k této změně došlo.

- Prodávající má právo odstoupit písemně od smlouvy, pokud zboží, které dodal řádně a včas, nebylo včas a po následných písemných urgencích kupujícím ani do 30 dnů od uplynutí lhůty splatnosti faktury zaplaceno, přestože byla faktura k úhradě kupní ceny zboží prodávajícím vystavena a kupujícímu doručena v souladu s touto smlouvou. V tomto případě má kupující povinnost zaplatit prodávajícímu všechny výdaje, spojené s odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany jsou dále oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem.

- Zánikem (skončením) účinnosti této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z ní plynoucí s výjimkou nároků smluvních stran na náhradu újmy a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklých před skončením účinnosti smlouvy, a nezanikají rovněž závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví účinný obecně závazný právní předpis.

- Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole a že je povinen plnit další povinnosti v souvislosti s výkonem kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V tomto smyslu se prodávající zavazuje poskytnout, v rámci kontroly dle předchozí věty, potřebnou součinnost v rozsahu daném uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací předmětu této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. K této povinnosti je prodávající povinen zavázat rovněž své poddodavatele v případě, že jejich prostřednictvím bude poskytovat část předmětu plnění této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit a financovat veškerá případná poddodavatelská plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Prodávající je rovněž povinen poskytnout všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu (poskytovatel dotace, příslušný Řídicí orgán operačního programu, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) veškeré informace a doklady týkající se dodavatelských a poddodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.

- Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, objednávky, originály účetních dokladů, účetní záznamy v účetní evidenci, Přejímací protokol a další doklady o převzetí zboží, záznamy o elektronických úkonech a další doklady vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od ukončení poskytování podpory v programu EXCELES, tj. do 31. 12. 2035 včetně, nestanoví-li delší lhůtu zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“). K této povinnosti je prodávající povinen zavázat rovněž své poddodavatele v případě, že jejich prostřednictvím bude poskytovat část předmětu plnění této smlouvy.

- Zároveň musí být poskytovateli dotace i následným jiným kontrolám umožněna a zajištěna identifikace konečných příjemců finančních prostředků hrazených z podpory (včetně poddodavatelů) spolu s výší platby a doprovodnou dokumentací v rozsahu stanoveném čl. 22 bodu d) nařízení (EU) 2021/241. Prodávající umožní poskytovateli dotace stejná práva kontroly jeho účasti na řešení projektu, jaká má poskytovatel vůči kupujícímu a garantující dodržení podmínek o poskytnutí podpory. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

- Uchovávání dokumentů a dokladů spisů se řídí zákonem o archivnictví, dále ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „Obecné nařízení“)“;, zejména čl. 140, Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, stanovující podrobné minimální požadavky na auditní stopu, pokud jde o účetní záznamy, které mají být uchovány, a o podklady, které mají být uchovávány na úrovni certifikačního orgánu, řídicího orgánu, zprostředkujících subjektů a příjemců podpory a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.

- Prodávající přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona (dále jen „uveřejnění“). Prodávající uděluje kupujícímu souhlas k uveřejnění této smlouvy včetně její přílohy i všech jejích dodatků v registru smluv, příp. i na profilu kupujícího jako zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna jako celek s vyloučením informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující neprodleně po uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o uveřejnění smlouvy, a to vyplněním ID datové schránky obou smluvních stran v příslušné rubrice registru smluv, je-li ve smlouvě uvedeno (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran výhradně formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které obsahují dohodu stran o celém textu smlouvy a které jsou podepsány zástupci smluvních stran oprávněnými k takovým jednáním. Dodatky se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. Ke změně smlouvy učiněné jinou, než sjednanou formou se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických zpráv. V případě změny závazku ze smlouvy a ukončení závazku ze smlouvy bude kupující jako zadavatel postupovat dle § 222 a § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Prodávající je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni. Prodávající je neprodleně povinen informovat kupujícího o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na prodávajícího či ovládající osoby prodávajícího dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo kupující vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou prodávající používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je prodávající povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat kupujícího a do čtrnácti dní od výzvy kupujícího je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s účinnými právními předpisy a smluvní strany prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

- Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

- Pokud neobsahuje tato smlouva jiná ujednání, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné právní následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví a zavedené praxe stran. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Předmět plnění (resp. některá jeho část, např. software) dodaný prodávajícím dle této smlouvy může být v určitých případech považován za autorské dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Pro tento případ se smluvní strany v souladu s § 12 autorského zákona výslovně dohodly, že součástí předmětu plnění je nevýlučné a převoditelné právo užít takovéto dílo. Prodávající tímto uděluje kupujícímu nevýlučné, časově, místně a způsobem neomezené a převoditelné právo takovéto dílo užít a kupující toto právo přijímá. Kupující a prodávající výslovně potvrzují, že poplatek za licenci (včetně podlicence) k užití takovéhoto díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané celkové kupní ceně, a to i při případném převodu předmětu plnění na třetí osobu.

- Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, určitě, srozumitelně a na základě projevené vážné vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva je provedena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

V Praze 13. 10. 2023			   		V Praze 12. 10. 2023

.......................................................................                              …………………………………………………………………………….

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.                                  		Tomáš Vavrečka, Jan Dörl

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy                      		jednatelé společnosti Philips Česká republika s.r.o.

Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Monoplanární stacionární angiografický přístroj s C-ramenem uchyceným na stropním závěsu s plnou digitalizací obrazu umožňující provádění celého spektra angiologických vyšetření a intervencí | PHILIPS Azurion 7 M20 FlexArm |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Geometrie systému |  |
| - podélně posuvné C-rameno upevněné ke stropu s nastavením libovolné polohy vzhledem k vyšetřovacímu stolu v celé délce dráhy ze tří stran | ANO |
| - snímkování v jakékoliv poloze C-ramene bez ohledu na pozici stolu a do vzdálenosti 100 cm na obě strany od podélné osy systému | ANO, 100 cm od podélné osy stolu |
| - prodloužená dráha pro parkování C-ramene za hlavou pacienta | ANO, prodloužené kolejnice v podélném směru |
| - motorická rotace systému pro možnost vyšetřování celého těla pacienta | ANO, motorická rotace kolem celého pacienta |
| - rotace C-ramene minimálně 120° LAO - 120° RAO | ANO, 120°-185° |
| - angulace C-ramene minimálně 45° CR - 45° CA | ANO, 90°, -90° |
| - rychlost rotace i angulace minimálně 25°/s | ANO, rychlost rotace 25°/s |
| - automatické nastavení předem naprogramovaných pozic systému (min. 30) | ANO, neomezeně |
| - antikolizní senzorový systém pro pohyb C-ramene | ANO, antikolizní systém (BodyGuard) |
| - automatický regulátor polohy systému C-ramene | ANO, plně automatické řízení polohy C-ramene |
| - automatické nastavení polohy podle navoleného referenčního obrazu | ANO, volba polohy dle snímku |
| - automatické synchronní nebo manuální otáčení kolimačních clon i plochého detektoru | ANO, automatické i manuální řízení polohy clon |
| - ovládání všech funkcí C-ramene, stolu i clon od vyšetřovacího stolu | ANO, ovládání plně na TSM u stolu |
| Katetrizační stůl |  |
| - umístěný na podlaze s plovoucí deskou s větším rozsahem pohybu (podélný posun min. 100 cm, transverzální posun min. +/-15 cm) | ANO, podélný posun 120 cm, transverzální +/-18 cm |
| - deska s možností otáčení minimálně +/- 90° a možností nastavením pozice tzv. trendelenburg a antitrelenburg alespoň +/- 15° | ANO, otočná deska +90/-180, náklon +/-17° |
| - šířka stolu nejméně 50 cm v úrovni trupu pacienta | ANO, šířka stolu 50 cm |
| - nastavitelná výška stolu min. v rozsahu nemocničního lůžka (75-100 cm) | ANO, výška stolu 74-102 cm |
| - minimální zatížitelnost stolu 250 kg s možností dalšího zatížení v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci | ANO, 275 kg + 500 N CPR |
| - možnost umístit ovládací prvky na obě strany stolu i samostatný stojan | ANO |
| - Zeslabení (atenuace) desky pacienta max. 1 mm Al eq | ANO, ekvivalent 1 mm Al |
| - tlačítko aretace stolu pro případ výpadku el. proudu | ANO, aretace plovoucí desky stolu |
| - standardní matrace pro vaskulární vyšetření min 200 cm | ANO, standardní matrace délka 200 cm |
| - podložka hlavy, fixační pomůcky pro neklidné pacienty | ANO, držák hlavy |
| - stojan infuzních lahví | ANO, držák infusních lahví |
| - držák kabelů ke stolu | ANO, držák kabelů u nohy stolu |
| - nastavení polohy stolu na základě posledního snímku pomocí grafických značek, bez použití fluoroskopie | ANO, polohování bez fluoroskopie (ZeroDosePossitioning). |
| - sledování skutečné polohy rentgenového svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použití fluoroskopie | ANO, polohování bez fluoroskopie (ZeroDosePossitioning) |
| Vysokonapěťový generátor |  |
| - vysokofrekvenční RTG generátor s nominálním výkonem nejméně 100 kW | ANO, 100 kW |
| - nastavení anodového napětí min. rozsah 40–120 kV | ANO, 40-125 kV |
| - neomezený kontinuální výkon pro fluoro mód min. 1,5 kW | ANO, 2,5 kW |
| - rozsah nastavitelných proudů min. 10-1000 mA | ANO, nastavení proudu 10-1000 mA |
| - plně automatický pulzní a expoziční režim | ANO |
| - integrovaný systém měření dávky s kumulativním zobrazením | ANO |
| Zdroj RTG záření |  |
| - rotační anoda s min. 2 ohnisky | ANO, dvě ohniska |
| - velikost malého ohniska max. 0,5 mm | ANO, malé ohnisko 0,4 mm |
| - velké ohnisko min. 0,7 mm | ANO, velké ohnisko 0,7 mm |
| - tepelná kapacita anody min. 5 HU | ANO, tepelná kapacita anody 6,4 MHU |
| - chladící výkon zářiče min 500 kHU/min. | ANO, maximální ochlazení 1820 kHU/min. |
| - integrovaná mřížka pro spínání pulsní fluoroskopie (grid-switch) pro odstranění měkkých složek záření | ANO, grid switch. |
| - kontinuální fluoroskopický výkon rentgenky pro čas větší než 20 minut min. 3,5 kW | ANO, 3,5 kW |
| Kolimátor |  |
| - rektangulární kolimátor | ANO |
| - přídavná filtrace s Cu ekvivalentem pro redukci dávky min. 0,9 mm Cu ekvivalentem pro redukci dávky | ANO, přídavná filtrace až 1,0 mm Cu |
| Minimalizace dávky |  |
| - součástí nabídky musí být veškeré SW a HW technologie a samo-nastavitelné algoritmy obrazového zpracování pro optimalizaci dávky záření (tj. základní i opcionální, pokud dodavatel rozlišuje základní a volitelné) - použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření zahrnující HW i SW prvky, jež jsou k dispozici pro angiografické zařízení, např.: Advanced Image Processing s technologií Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite, Blueprint, ClarityIQ, OPTIQ | ANO, Clarity IQ |
| - Integrovaný systém měření dávky DAP | ANO, DAP metr |
| Akviziční systém |  |
| - plochý detektor s matricí o rozlišení min. 4k | ANO, 4k detektor |
| - aktivní plocha detektoru min. 35 x 29 cm | ANO, 40 x 30 cm |
| - bitová hloubka detektoru min. 16 bit | ANO, 16 bit |
| - velikost obrazového bodu max. 160 µm | ANO, 154 µm |
| - rozlišovací schopnost minimálně 3,25 lp/mm | ANO, 3,25 LP/mm |
| - detekční kvantová účinnost detektoru (DQE) pro 0 lp/mm min. 75 % | ANO, DQE 77 % |
| - výstup zobrazovací matrice detektoru min. 4 Mpix | ANO, 4 Mpix |
| - akviziční obrazové formáty v rozsahu minimálně od 11x11 cm až 35x30 cm – možnost volby min. 5 formátů, ZOOM min. 5 FOV | ANO, 8 formátů, 11x11 cm až 30x38 cm |
| - digitální obrazová akvizice pro matrici 1024*1024 min. 30 snímků | ANO, 30 snímků 1024 x1024 |
| - digitální obrazová akvizice pro matrici 2048*2048 nebo 2480*1920 min. 6 snímků/s | ANO, 6 snímků/s pro matrici 2048 x 2048 |
| - digitální subtrakční angiografie (DSA): akvizice, zobrazení a ukládání v matrici min. 1024x1024/12 bits | ANO, DSA v matrici 1024 x1024 při bitové hloubce 12 bit |
| - fluoro mód: frame rate min. 30 fps | ANO, 30 fps pro fluoro mód |
| - pulzní fluoroskopie: akvizice a zobrazení v matrici min. 1024^2/12 bits | ANO, matrice 1024x1024 při bitové hloubce 12 bit |
| - výpočetní tomografie s kuželovým svazkem (Cone beam CT) pro vizualizaci měkkých tkání; SW a HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení tkání o3D volu-metrické zobrazení, zobrazení v řezech a s možností nastavení tloušťky řezu | ANO, Conebeam CT/Smart CT Soft Tissue |
| Obrazové zpracování a ukládání |  |
| - zpracování obrazu a archivace v matricích 2048 x 2048 nebo 2480*1920 | ANO, matrice 2048 x2048 |
| - standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (min. změna jasu a kontrastu, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností) | ANO |
| - digitální substrakční angiografie (DSA) s kontinuálním nebo krokovým posunem, včetně sledování bolu kontrastní látky pro řízení akvizice | ANO, BolusChase |
| - dvojitý fluoroskopický mód umožňující současné zobrazení fluoroskopického a subtrahovaného obrazu | ANO, SmartMask |
| - zobrazení a nahrávání zvoleného hemodynamického signálu v RTG obraze | ANO, PhysioViewing |
| - automatické uložení posledních 10 vteřin fluoroskopie do paměti | ANO, 20 posledních vteřin fluoroskopie |
| - záznamová kapacita min. 50 000 obrázků v rozlišení 1024x1024 | ANO, 50 000 obrázků v matrici 1024 x 1024 |
| - DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve), DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS) | ANO, plná podpora DICOM |
| Monitor na sále |  |
| - medicínský LCD HD barevný monitor s úhlopříčkou min. 55“ s nativním formátem min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svítivost bílé min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:4000 s | ANO, 58“, formát 3840 x 2160, 8 Mpix, 400 cd/m2, 1:4000 |
| - zobrazení min. 8 kanálů (video vstupů) na monitoru a připojení min. 16 externích kanálů (video vstupů), konektory pro externí vstupy umístěny v závěsných stropních stativech propojené optickým kabelem s tzv. uniboxem (univerzálním převodníkem), využití stávajících stropních stativů (2ks), kdy na každém budou instalovány 4 konektory pro externí vstupy | ANO, zobrazení 8 vstupů na large monitoru, optické kabely pro připojení dalších 8 vstupů na stávajících stativech |
| - montáž monitoru na polohovatelném rameni o délce min 2,5 m | ANO, monitor instalovaný na rameni 2,5 m |
| - doplnění large LCD HD monitoru o dva přídavné LCD medicínské monitory, poměr stran 16:9, rozlišení min. 1920x1080 (úhlopříčka alespoň 21“) instalované vedle sebe nad hlavním monitorem na shodném stropním závěsu jako hlavní monitor | ANO, 2x 27“ medicínský monitor, 2560x1440, 400 cd/m2 |
| Monitory v ovládací místnosti |  |
| - konfiguce s min. dvěma monitory (úhlopříčka alespoň 24“) | ANO, FlexSpot se dvěma 27“ monitory |
| Ovládání systému |  |
| - ovládání všech funkcí C-ramene, detektoru, clon a stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny; ovládací konzole musí být snadno umístitelná(é) po obou stranách vyšetřovacího stolu (podle postavení obsluhy vpravo nebo vlevo od pacienta) | ANO, ovládání pro vyšetřovnu i ovladovnu, lze umisťovat dle potřeby na libovolnou stranu stolu |
| - dotyková obrazovka, umístěná na straně diagnostického stolu (možno umístit na levé, nebo pravé straně stolu dle postavení obsluhy vlevo nebo vpravo od pacienta) pro ovládání systémových funkcí, funkcí zobrazovacího systému a funkcí vybraných případných zařízení | ANO, ovládání i zařízení třetích stran na dotykovém panelu, lze umisťovat dle potřeby na libovolnou stranu stolu. |
| - bezdrátový nožní ovladač ve vyšetřovně pro spouštění expozice, fluoroskopie | ANO, bezdrátový nožní spínač expozice, fluoroskopie |
| - ovládací tlačítko plovoucí desky stolu do ovladovny | ANO, ovládání desky stolu do ovladovny |
| - nastavení zobrazení interakce s hlavním monitorem na sále z ovladovny minimálně: - plynulé změny velkosti oken s jednotlivými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů), - změny rozložení obrazu na velkém monitoru, - uložit screenshot pro vybranou obrazovku jediným kliknutím myši, - uložení vlastních rozložení, - možnost změnit pozici jednotlivých aplikací pomocí funkce „drag and drop“ | ANO, podporuje všechny funkce včetně „drag and drop“ |
| - integrace angiografických aplikací a aplikací z externích zdrojů do angiografu (hemodynamický systém, externí přenosný počítač, postprocesingová stanice apod.) s minimálně 8 volnými video vstupy a zobrazením na monitoru min. 55 palců ve vyšetřovně; aktivace aplikací pomocí myši, jednoduchým pohybem kurzoru nad aplikací, plnou kontrolu nad zobrazenými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů) pomocí myši a/nebo dotykové obrazovky ve vyšetřovně nebo jiný způsob aktivace aplikací | ANO, integrace angiografických aplikací, možnost ovládání zařízení třetích stran přes jednu klávesnici a myš v ovladovně nebo dotykový panel u stolu ve vyšetřovně až pro 8 video vstupů |
| - počet volných výstupů, na kterých mohou být zobrazeny externí aplikace (zahrnuje všechny obrazovky) | ANO, 8 volných vstupů |
| - provádět analýzu a měření, kalibraci, výběr scény a kopírovaní obrazu na referenčním monitoru během skiaskopie a fluoroskopie | ANO |
| - výstup videosignálu pro přenos RTG obrazu do přednáškové místnosti, dva digitální výstupy, první výstup celého large displaye a druhý výstup výběru části obrazovky, pro přenos využití karty pro IP stream | ANO |
| Intervenční nástroje |  |
| - zobrazení všech intervenčních nástrojů na medicínském monitoru v ovladovně | ANO |
| - paralelní zobrazení všech intervenčních nástrojů na LCD ve vyšetřovně | ANO |
| - export obrazových dat ve standardních formátech (alespoň DICOM SC, JPEG, AVI). | ANO, DICOM SC, JPEG, AVI |
| Příslušenství |  |
| - štít z olovnatého skla min. 75 cm široký s ekvivalentem min. 0,5 mm Pb na podélně pojízdném výškově nastavitelném otočném stropním závěsu nebo stropním stativu | ANO, 75 cm, 0,5 mm Pb |
| - horní a dolní clony z olovnaté gumy o ekvivalentu min. 0,5 mm Pb s uchycením ke stolu | ANO, clony ekvivalentu 0,5 mm Pb |
| - operační světlo LED na stropním závěsu s intenzitou světla min. 50 000 lux | ANO, intenzita 70 000 lux |
| - dorozumívací zařízení (intercom) mezi ovladovnou, přípravnou, malým sálem a hlavním sálem (s možností přepínání zvukových linek) | ANO, intercom s přepínáním linek |
| - příslušenství pro stůl – držák infuzních lahví, podpěra rukou | ANO |
| - záložní zdroj (UPS) pro uložení dat z výkonu a bezpečné vypnutí pracovní stanice | ANO |
| - připojení na stávající záložní zdroj (UPS) pro ukončení provozu a dojezd do polohy parkování (UPS Powerwat+33XS/XL) | ANO |
| - datová příprava (konektor) na řízení injektoru podávání kontrastního roztoku | ANO |

Popis pracoviště, které bude dodaný angiograf používat:

Společná experimentální laboratoř představuje špičkové pracoviště Evropského významu zabývající se základním i aplikovaným výzkumem, vývojem a testováním nových medicínských postupů a technologií i postgraduální a specializační výukou v klinické i experimentální medicíně. Pracoviště spolupracuje s řadou akademických i komerčních institucí z oblasti medicíny a lékařské techniky a typicky pomáhá integrovat různé medicínské postupy a technologie. Klíčovou metodou práce je multimodální zobrazování a paralelní záznam mnoha fyziologických parametrů. V rámci této veřejné zakázky je poptáván moderní výkonný angiograf s pokročilými zobrazovacími funkcemi, možností integrací dalších snímaných parametrů a modulární architekturou dovolující připojování budoucích vstupů a funkcí. Důležitou vlastností je vysoce flexibilní přepínání řady vstupů třetích stran, jejich dynamické zobrazování na monitoru operatéra i věrný přenos do seminárních místností, přednáškových sálů a spolupracujících pracovišť. Důraz je kladen i na minimalizaci radiační zátěže personálu, zejména s ohledem na velmi dlouhé skiaskopické časy, které jsou v experimentální medicíně nevyhnutelné.

Mezi typické intervence a zobrazování, které jsou v laboratoři prováděny, patří srdeční katetrizace, koronární, karotické i periferní angiografie, perikardiocentesa, hybridní kardiologické výkony, RTG navigované intervence v kraniu, ale i zobrazování v hrudní a břišní oblasti. Z povahy experimentální práce je obvyklé využívání řady nestandartních zobrazování a technik. Velmi podstatnou vlastností je vysoká mobilita a možnost variability dispozice angio laboratoře, jak v rámci jednoho experimentu, tak při střídání velmi odlišných technologií a postupů mezi jednotlivými studiemi.

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.