|  |
| --- |
|  **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |
| Název zakázky: | **Nákup 3 ks myček podložních mís** |
| ID veřejné zakázky: | **VZ0169359** |
| Dodavatel: | **Arjo Czech Republic s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Na Strži 1702/65, 140 00 Praha** |
| IČO: | **46962549** |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | info.cz@arjo.com |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud dodavatel nabídne hodnotu parametru, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tuto hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ANO" nebo přesný popis parametru, znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít. Dodavatel uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
| (vyplní dodavatel - uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Myčka podložních mís** | **Myčka podložních mís** - volně stojící myčka podložních mís a močových lahví s dezinfikátorem. Mycí proces pomocí vysokotlakých trysek s desinfekcí horkou párou (vlastní vyvíječ). Myčka bude splňovat normu EN ISO 15883. |
| **Provedení myčky - odd. 3A(pav.3), odd.3B (pav.4) a odd.9C (pavilon 9)** | volně stojící, 3 ks myčky | ANO, splňuje, myčka volně stojící, Pokyny pro montáž a instalaci str.11 |
| Rozměry myčky (šířka x hloubka x výška) | mm | 500 x 600 x 1500 | max. | ANO, splňuje, 450x580x1320, Pokyny pro montáž a instalaci str.11 |
| Připojení na odpadní potrubí | spodní, D=110 mm | ANO, splňuje, odpad do podlahy D=110, Pokyny pro montáž a instalaci str.27 |
| Připojení na elektrickou energii | 230 V, AC | ANO, splňuje, 230 V, Pokyny pro montáž a instalaci str.21 |
| Opláštění | plastové | ANO, splňuje, Produktový prospekt - vyobrazení |
| Hygienická komora | nerezová, plynule hladká beze spár | ANO, splňuje |
| automatické uzamčení dveří při mycím cyklu, automatické otevírání dveří komory | ANO, splňuje |
| Kapacita hygienické komory | 1 ks močová láhev + 1 ks podložní mísa nebo 3 ks močové láhve (potřebné držáky součástí dodávky) nebo 1 ks toaletní nádoba (cca Ø320 x 180 mm) | min. | ANO, splňuje |
| Počet přednastavených programů | **3** základní programy: úsporný, normální, intenzivní | min. | ANO, splňuje, ekonomický, základní a intenzivní, Návod k použití str.13 |
| Hladina hluku (podle EN ISO 3747:200) | db | **53** | max. | ANO, splňuje, 53 dB |
| Chlazení / sušení | vzduchem ventilátorem s **HEPA filtrem** min. **H13** | ANO, splňuje, Návod k použití str.16 |
| Dezinfekce a kontrolní mechanizmus **Ao** | rozsah hodnot **Ao = 60 až 600** | ANO, splňuje, Návod k použití str.9 |
| plnohodnotné zobrazování hodnoty **Ao** na displeji | ANO, splňuje, Návod k použití str.12 |
| autodezinfekce rozvodů v systému po každém cyklu | ANO, splňuje, systém PSD-(Pipe System Disinfection) dezinfekce všech trubek a trysek po skončení cyklu |
| Ovládání a zobrazování informací o procesu | ovládání a zobrazování všech potřebných informací o procesu vč. indikace času do konce cyklu a chybových hlášení na ovládacím displeji v ČJ | ANO, splňuje, Návod k použití str.12 |
| Záznamy o čistících cyklech | možnost připojení na PC nebo tiskárnu pro tisk protokolu o procesu | ANO, splňuje, při objednání je možnost volby na tiskárnu nebo USB, Návod k použití str.18,19 |
| **Služby součástí dodávky** |
| Doprava, instalace a zprovoznění myčky | --- | ANO | ANO |
| Zaškolení personálu | --- | ANO | ANO |
| Záruční doba | měsíce | 24 | min. | 24 měsíců |
| Provádění PBTK, příp. revize a dalších úkonů plynoucích ze zákona nebo doporučení výrobce v záruční době. | --- | ANO, bezplatně | ANO |
| **Cenová nabídka** |
| **Cena za 3 ks myčky bez DPH**  | **493 260,00 Kč** |
| **Detergenty a oplachové prostředky pro 3ks myček bez DPH** | **4 119,00 Kč** |
| **0,00 Kč** |
| **Cenová nabídka celkem bez DPH**  | **497 379,00 Kč** |
| **DPH** | **104 449,59 Kč** |
| **Cenová nabídka celkem s DPH** | **601 828,59 Kč** |
| Datum: | **4. 10. 2023** | Podpis: |
| Jméno osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele: |  |