**Příloha č. 3 výzvy\_část 1.VZ**

**Příloha č. 1 kupní smlouvy**

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

**„DODÁVKY PŘÍSTROJŮ PRO KULTIVAČNÍ JEDNOTKU SPECIALIZOVANOU NA DERIVACI, PROPAGACI A CHARAKTERIZACI PRIMORDIÁLNÍCH GERMINÁLNÍCH BUNĚK“**

**Část 1: Laminární box pro sterilní manipulaci s buněčnými kulturami (2 ks)**

**Interní evidenční číslo zakázky VZ 23/718 ÚMG**

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka a instalace dvou kusů nových, dosud neužívaných, nerepasovaných, plně funkčních laminárních boxů pro sterilní manipulaci s buněčnými kulturami, včetně veškerého nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy a záručního servisu.

Dodavatel SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. tímto **čestně prohlašuje**, že **nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené v kupní smlouvě a v čl. 3.5 výzvy k podání nabídek (ZD) výše uvedené veřejné zakázky**, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění:

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. laminární boxy pro sterilní manipulaci s buněčnými kulturami, a jejich splnění dodavatelem:

**Laminární box pro sterilní manipulaci s buněčnými kulturami:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | FASTER, Itálie, <https://www.faster-air.com/en/> |
| **Typ:** | SafeFAST Premium 212 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaná funkce či parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 1.1 | Dvouventilátorový biohazard box třídy II splňující normu EN12469 | ANO | 2 ventilátory, box třídy II, splňuje normu EN12469 |
| 1.2 | Vysoce účinné Low pressure drop H14 HEPA filtry s dlouhou životností (20 000 provozních hodin) | ANO | Low pressure drop H14 HEPA filtry s životností 20 000 provozních hodin |
| 1.3 | Pracovní prostor o šířce 120 cm a výšce alespoň 70 cm, zešikmená čelní stěna s el. posuvem okna a výškou pracovního otvoru ve dvou polohách v rozsahu 160 až 250 mm | ANO | Pracovní prostor š. 120 cm, výška 74 cm, zešikmená čelní stěna, el. posuv okna  výška pracovního otvoru ve dvou polohách v rozsahu 160 až 250 mm |
| 1.4 | Interiér z nerezového materiálu s antibakteriálním nátěrem. Výklopná čelní stěna | ANO | Povrchy z nerezového materiálu a s antibakteriálním nátěrem  Výklopná čelní stěna |
| 1.5 | Hlučnost pod 45 dBA, příkon pod 90 W | ANO | 42 dBA, Příkon 84,4 W |
| 1.6 | LCD display, LED osvětlení vnitřního prostoru (alespoň 1000 lux), dvě elektrické zásuvky v pracovním prostoru | ANO | LCD display, LED osvětlení vnitřního prostoru 1000 lux, dvě elektrické zásuvky uvnitř boxu |
| 1.7 | Možnost doplnění o filtr s aktivním uhlím | ANO | Možnost doplnění o filtr s aktivním uhlím |
| 1.8 | Součástí dodávky musí být stojan pod box, germicidní výbojka, přípojka pro plynový kahan a vlastní plynový kahan s nožním ovládáním | ANO | Stojan  UV výbojka  Vývod pro plyn  Plynový kahan s nožním ovládáním jsou součástí plnění |
| 1.9 | Součástí předmětu plnění je také dodání a instalace laminárních boxů v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze laminárních boxů, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele. | ANO | Součástí plnění je  instalace laminárních boxů v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze laminárních boxů, v nezbytném rozsahu |
| 1.10 | Dodavatel poskytuje na dodávané laminární boxy (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace laminárních boxů v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. | ANO | Záruka 24 měsíců  od data řádného předání, převzetí a instalace laminárních boxů v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. |
| 1.11 | Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 24 měsíců od dne skončení záruční doby. | ANO | Poskytujeme pozáruční servis, disponujeme skladem ND.  Garance dostupnosti pozáručního servisu nejméně 24 měsíců. |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis dodavatele1 |

1Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 3 výzvy elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen> pod svým jménem a heslem.