**Příloha č. 3 výzvy\_část 2.VZ**

**Příloha č. 1 kupní smlouvy**

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

**„DODÁVKY PŘÍSTROJŮ PRO KULTIVAČNÍ JEDNOTKU SPECIALIZOVANOU NA DERIVACI, PROPAGACI A CHARAKTERIZACI PRIMORDIÁLNÍCH GERMINÁLNÍCH BUNĚK“**

**Část 2: Inkubátor pro kultivaci buněk s řízenou atmosférou CO2 (3 ks)**

**Interní evidenční číslo zakázky VZ 23/718 ÚMG**

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka a instalace tří kusů nových, dosud neužívaných, nerepasovaných, plně funkčních inkubátorů pro kultivaci buněk s řízenou atmosférou CO2, včetně veškerého nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy a záručního servisu.

Dodavatel SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. tímto **čestně prohlašuje**, že **nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené v kupní smlouvě a v čl. 3.5 výzvy k podání nabídek (ZD) výše uvedené veřejné zakázky**, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění:

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. inkubátory pro kultivaci buněk, a jejich splnění dodavatelem:

**Inkubátor pro kultivaci buněk s řízenou atmosférou CO2:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | **PHCBi,** Japonsko, https://www.phchd.com/eu/phceu |
| **Typ:** | **MCO 170AICUV** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaná funkce či parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 1.1 | Regulace CO2 koncentrace 0 - 20 %, +0,15 %, měření duálním IR senzorem | ANO | CO2 koncentrace 0 – 20 %, ± 0,15 %, duální IR senzor |
| 1.2 | Teplotní rozsah +5 °C od okolní teploty až +50 °C +0,1 °C | ANO | rozsah +5 °C od okolní teploty až +50 °C +0,1 °C |
| 1.3 | Objem alespoň 150 l | ANO | objem 165 litrů |
| 1.4 | Vnitřní prostor musí být z jednoho kusu ze slitiny mědi a nerezu, vyžadujeme oblé rohy včetně oblých vylisovaných podpěr/drážek na police – velmi snadné čištění | ANO | Vnitřní prostor je z jednoho kusu ze slitiny mědi a nerezu, oblé rohy, integrovaný policový systém |
| 1.5 | Vestavěná UV výbojka pro průběžnou sterilizaci atmosféry | ANO | Vestavěná UV výbojka |
| 1.6 | Záznam teploty a koncentrace CO2 | ANO | Záznam teploty a koncentrace CO2 |
| 1.7 | Možnost dodatečného dokoupení vestavěného systému sterilizace pomocí H2O2 | ANO | Možnost rozšíření o vestavěný systém sterilizace pomocí H2O2 |
| 1.8 | Vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích | ANO | Vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích |
| 1.9 | Nezávislá regulace ohřevu dveří zabraňující rosení | ANO | Nezávislá regulace ohřevu dveří zabraňující rosení |
| 1.10 | Nezávislá regulace ohřevu dna pro nastavení RV (93 - 98 %) | ANO | nezávislá regulace ohřevu dna pro udržení vysoké vlhkosti 95 % RH ± 5 % |
| 1.11 | Automatická kalibrace, automatický setup, alarm systém, autodiagnostika | ANO | automatická kalibrace, automatický setup, alarm systém, autodiagnostika |
| 1.12 | Součástí předmětu plnění je také dodání a instalace inkubátorů v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze inkubátorů, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele. | ANO | Součástí plnění je instalace inkubátorů v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze inkubátorů, v nezbytném rozsahu |
| 1.13 | Dodavatel poskytuje na dodávané inkubátory (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace inkubátorů v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. | ANO | Záruka 24 měsíců  od data řádného předání, převzetí a instalace CO2 inkubátorů v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. |
| 1.14 | Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 24 měsíců od dne skončení záruční doby. | ANO | Poskytujeme pozáruční servis, disponujeme skladem ND.  Garantujeme dostupnost pozáručního servisu nejméně 24 měsíců. |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis dodavatele1 |

1Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 3 výzvy elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen> pod svým jménem a heslem.