| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací systém + centrála | 6+1 ks |  | ANO 6+1 ks |  |
| V rámci této VZMR bude soutěženo: 1x centrální monitor 6x monitor vitálních funkcí 6x multiparametrický modul pro oddělení anestezie. *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  | Biovision |  |
| Výrobce přístroje |  |  | Biolight Meditech Co., Ltd. |  |
| Technické parametry monitorovací centrály: 1ks |  |  | 1ks |  |
| Monitor velikost min. 21“ s audio výstupem pro zvukovou signalizaci alarmů z centrálního monitorovacího systému | ano |  | ANO |  |
| Klávesnice, myš, tiskárna | ano |  | ANO |  |
| Možnost připojení minimálně 24 monitorů životních funkcí. | ano |  | ANO |  |
| Plná obousměrná komunikace | ano |  | ANO |  |
| Zobrazení min 2 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase, při náhledu všech monitorů | ano |  | ANO |  |
| Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů. | ano |  | ANO |  |
| Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému. | ano |  | ANO |  |
| Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů | ano |  | ANO |  |
| Uložení trendů min. 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek EKG min. 72 hodin | ano |  | ANO |  |
| Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta | ano |  | ANO |  |
| Zálohování UPS |  |  | ANO |  |
| Monitory vitálních funkcí |  | 6 ks |  | 6 ks |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  | P15 + P1-04 + Masimo MX Spo2 Module (S5) |
| Technické parametry monitorů vitálních funkcí: |  |  |  |  |
| Koncepční řešení: |  |  |  |  |
| modulární provedení s možností o uživatelské rozšíření dalšími moduly |  | ano |  | ANO |
| jeden monitor se bude skládat ze: - Stacionární jednotka - Modul základních vit. funkcí / transportní monitor - další rozšiřující Moduly |  | ano |  | ANO |

| Popis parametrů Stacionární jednotky: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacionární jednotka bude vybavena jasným barevným dotykovým displejem o velikosti minimálně | 15“ |  | ANO, 15,6“ |
| Stacionární jednotka je vybavena sloty pro moduly: - min. 1 slot pro Modul základních vit. fcí / transportní monitor - min. 2 sloty pro další rozšiřující moduly nebo rozšiřující moduly mohou být napojovány na Modul základních vit. fcí / transportní monitor | ano |  | ANO |
| ovládání stacionární jednotky: - dotykovou obrazovkou nebo - dotykovou obrazovkou i otočným enkodérem | ano |  | ANO |
| Plně kompatibilní s nabízeným centrálním monitorovacím systémem | ano |  | ANO |
| Indikátor stavu baterie(í) na displeji pro možnost stanovení přibližné doby provozu. Kapacita baterie(í) musí být indikována minimálně ve 4 úrovních a to (pokud je v monitoru baterií více, indikace musí být pro každou baterii separátně) | ano |  | ANO |
| Zobrazení min. 8mi křivek na displeji | ano |  | ANO |
| Min 2 druhy alarmů: - Alarmy související se stavem pacienta - Alarmy související se stavem systému | ano |  | ANO |
| Standby mode | ano |  | ANO |
| Kalkulace: - Dávkování léků - Ventilace - Hemodynamika - Okysličení | ano |  | ANO |
| Automatická synchronizace času lůžkových monitorů v síti dle centrální monitorovací stanice | ano |  | ANO |
| Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, Ochrana měřících vstupů proti defibrilaci | ano |  | ANO |
| Lišta rychlé volby na displeji monitoru | ano |  | ANO |
| Váha přístroje (včetně, modulu základních životních funkcí) | max. 12 kg |  | ANO, 7,3 kg |
| Multiparametrický modul | (6 ks) |  | 6 ks |
| Modul funguje po odpojení ze stacionární jednotky jako autonomní (transportní) monitor vit. fcí. | ano |  | ANO, P1 modul/monitor |
| Moduly lze libovolně prohazovat mezi stacionárnímí jednotkami | ano |  | ANO |
| Display pro zobrazení měřených parametrů a křivek min. | min. 5“ |  | ANO, 5,5“ |
| integrovaná baterie pro provoz v rámci transportu | min. 4 hod. |  | ANO, 8 hod. |
| Integrované parametry měření: - 3/5 svodové EKG, - HR, - RESP (transtorakální impedance), - NIBP, - PR, - 2x teplota - 2x IBP | ano |  | ANO |
| Volby filtrace EKG signálu ve min. 3 úrovních: - režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů - režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem - režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ano |  | ANO |
| Analýza arytmií minimálně zahrnující následující aritmie: Asystole, V-Fib/V-Tach, AFib, Pauzy | ano |  | ANO |
| Analýza ST segmentu | ano |  | ANO |
| Parametr RESP má volitelný svod I nebo II, z důvodu různorodosti dechů u pacientů (dech přes hrudník, dech přes břicho) | ano |  | ANO |
| Váha modulu (přístroje) | max. 2kg |  | ANO, 0,9 kg |
| Další rozšiřující Moduly, které budou součástí dodávky | 6ks |  | 6ks |
| Měření SpO2 i při stavu nízké perfuze a pohybových artefaktech technologie Masimo (pro zachování návaznosti technologie a spotřebního materiálu v nemocnici využívané na převážné většině návazných odd.) | ano |  | ANO |
| Možnost o rozšíření licence pro kontinuální a neinvazivní měření celkového hemoglobinu | ano |  | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu pro každý monitor: - 6x Náhledový display pro duplikaci obrazovky jedotlivých monitorů vitálních, který bude polohován na VESA na tyč nad každým lůžkem - IBP: 2x kabel IBP + 2x komůrka IBP pro systém Edwards - Baxter - 6x EKG : 3 svodový EKG kabel pokud je kabel v celku a pokud je dělený, pak 6x hlavní kabel a 6x 3 svody všechny varianty ukončeny kleštičkou - 6x NIBP: NIBP hadice prodlužovací, Manžeta pro dospělé - 6x Teplotu: povrchový sensor teploty a endokavitální senzor - 6x SpO2: Prodlužovací kabel SpO2, sensor gumový pro dospělé | ano | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..