**Arthráč^o**

HELPING SURGEONS TREATTHEIR PATIENTS BETTER

Arthrex s.r.o. | Ve Žlíbku 2402/77a | Horní Počernice | 193 00 Praha 9

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

COS Ortopedie

Dělnická 1132/24

736 01 Havířov - Město

Vaše kontaktní osoba

e-mail

[@arthrex.cz](mailto:Dusan.Stoklasa@arthrex.cz)

Datum

6. února 2024

Nabídka č.

SQ-24-00827

Vaše zákaznické číslo 079555

NABÍDKA SQ-24-00827

Strana 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalogové číslo | Popis  Servisní prohlídka AR-6480, sn: | Množství | Jednotková cena | DPH | Cena vč.  DPH | Celkem bez  DPH  CZK |
| N13867F18 | | | | | | |
| - opotřebený (hlasitý) motor vtoku | | | | | | |
| - selhání řídící elektroniky | | | | | | |
| - opotřebený (hlasitý) motor výtoku | | | | | | |
| - CPC konektor zanesený | | | | | | |
| - opotřebený mechanismus aretace hadic | | | | | | |
| - stará verze software | | | | | | |
| - chyba displaye | | | | | | |
| - chybějící tlumící patka obalu | | | | | | |
| - nutnost kalibrace | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava formou výměny za zcela nový | | | | | | |
| přístroj, | | | | | | |
| za speciální cenu a zárukou 12 měsíců | | | | | | |
| 1 AR-6480 | DualWave Arthroscopy Fluid Management System | 1 ks | 98 215,00 | 21 % | 118 840,15 | 98 215,00 |

Další strana 2

HELPING SURGEONS TREAT THEIR PATIENTS BETTER

Strana 2 | Nabídka SQ-24-00827 | 6. února 2024

Celkem

Celková cena bez DPH

+ 21% DPH

Celkem

CZK 98 215,00

CZK 20 625,15

CZK 118 840,15

Všeobecné obchodní podmínky na [www.arthrex.cz](http://www.arthrex.cz)

