Příloha č. 1: minimální technické požadavky

Potenciostat/galvanostat s elektrochemickou impedanční spektroskopii (EIS)

Kompaktní zařízení – vše v jednom boxu

Plovoucí uzemněný měřicí mód, cyklická voltametrie, elektrochemická impedanční spektroskopie

Potenciálový rozsah: aplikační minimálně ±10 V, „compliance“ napětí minimálně ±20 V

Proudový rozsah: minimálně ± 4A

Přesnost aplikovaného i měřeného napětí a proudu: chyba maximálně 0.5 %

Frekvenční rozsah pro EIS měření: minimálně 10 μHz – 10 MHz

Přesnost měření impedance a fázového úhlu metodou EIS při impedanci 1 Ω: - při frekvenci 1 MHz – chyba maximálně 2 % - při frekvencích 100 kHz a nižších – chyba maximálně 0.5 %

Software pracující pod operačním systémem Windows 64-bit, umožňující provádět elektrochemická měření včetně voltametrických technik a EIS s uživatelem nastavenými parametry, zpracování a analýzu naměřených dat včetně práce s EIS spektry, fitování parametrů náhradních obvodů a exportu dat do textových souborů ASCII

Součástí dodávky je přenosný počítač s nainstalovaným software

Součástí dodávky je kabeláž - pro samotné elektrochemické měření - pro napájení přístroje ze sítě - pro datové propojení s počítačem

| Potenciostat / galvanostat s elektrochemickou impedanční | ANO splňuje |
| --- | --- |
| Spektroskopií (EIS) | přístroj VIONIC |
|  | katalogové číslo |
|  | 3500001080 |
| Kompaktní zařízení - vše v jednom boxu | ANO splňuje |
| Plovoucí uzemněný měřicí mód, cyklická voltametrie, | ANO splňuje |
| elektrochemická impedanční spektroskopie | Plovoucí uzemněný měřící mód - ANO |
|  | celkem 4 módy |
|  | Cyklická voltametrie - ANO, včetně |
|  | cyklické voltametrie s analogovým |
|  | skenem |
|  | Elektrochemická impedanční |
|  | spektroskopie - ANO |
| Potenciálový rozsah: aplikační minimálně ±10 V, „compliance" napětí minimálně ±20 V | ANO splňuje Potenciálový rozsah ±10 V Compliance napětí ±SOV |
| Proudový rozsah: minimálně ± 4A | ANO splňuje Proudový rozsah ±6A |
| Přesnost aplikované ho i měřeného na pět í a proudu: chyba | ANO splňuje |
| maximálně O.S % | Na pětí aplikované 0.2% |
|  | Napětí měřené 0.2% |
|  | Proud aplikovaný 0.2% |
|  | Proud měřený 0.2% |
| Frekvenční rozsah pro EIS měření: minimálně 10 µHz - 10 MH z | ANO splňuje Rozsah 10 µHz - 10 MHz |
| Přesnost měření impedance a fázové ho úhlu metodo u EIS | ANO splňuje |
| při impedanci 1 O: | Frekvence 1 MHz - chyba 1%; přesnost |
| * při frekvenci 1 MHz - chyba maximálně 2 % | 99% |
| * při frekvencích 100 kHz a nižších - chyba maximálně O.5 % | Frekvence 100 kHz a nížší - chyba |
|  | 0.25 %; přesnost 99.75 % |
| Software pracující pod operačním systémem Windows 64-bit, umožňující provádět elektrochemická měření včetně voltametrických technik a EIS s uživatel m nastavenými parametry, zpracování a analýzu na měřených dat včetně práce s EIS spektry, fitování parametrů náhradních obvodů a exportu dat do textových souborů ASCII | ANO splňuje Software INTELLO, NOVA |
| Součástí dodávky je přenosný počítač s na instalovaným software | ANO splňuje |
| Součástí dodávky je kabeláž - pro samotné elektrochemické měření - pro napájení přístroje ze sítě - pro datové propojení s počítačem | ANO splňuje |