


Příloha č. 1: minimální technické požadavky

	Potenciostat/galvanostat s elektrochemickou impedanční spektroskopii (EIS)

	Kompaktní zařízení – vše v jednom boxu

	Plovoucí uzemněný měřicí mód, cyklická voltametrie, elektrochemická impedanční spektroskopie

	Potenciálový rozsah: aplikační minimálně ±10 V, „compliance“ napětí minimálně ±20   V

	Proudový rozsah: minimálně ± 4A

	Přesnost aplikovaného i měřeného napětí a proudu: chyba maximálně 0.5 %

	Frekvenční rozsah pro EIS měření: minimálně 10 μHz – 10 MHz

	Přesnost měření impedance a fázového úhlu metodou EIS při impedanci 1 Ω:
· při frekvenci 1 MHz – chyba maximálně 2 %
· při frekvencích 100 kHz a nižších – chyba maximálně 0.5 %

	Software pracující pod operačním systémem Windows 64-bit, umožňující provádět elektrochemická měření včetně voltametrických technik a EIS  s  uživatelem  nastavenými parametry, zpracování a analýzu naměřených dat včetně práce s EIS spektry, fitování parametrů náhradních obvodů a exportu dat do textových souborů ASCII

	Součástí dodávky je přenosný počítač s nainstalovaným software

	Součástí dodávky je kabeláž
· pro samotné elektrochemické měření
· pro napájení přístroje ze sítě
· pro datové propojení s počítačem








	Potenciostat / galvanostat s elektrochemickou impedanční
	ANO splňuje

	Spektroskopií (EIS)
	přístroj VIONIC

	
	katalogové číslo

	
	3500001080

	Kompaktní zařízení - vše v jednom boxu
	ANO splňuje

	Plovoucí uzemněný měřicí mód, cyklická voltametrie,
	ANO splňuje

	elektrochemická impedanční spektroskopie
	Plovoucí uzemněný měřící mód - ANO

	
	celkem 4 módy

	
	Cyklická voltametrie - ANO, včetně

	
	cyklické voltametrie s analogovým

	
	skenem

	
	Elektrochemická  impedanční

	
	spektroskopie - ANO

	Potenciálový rozsah: aplikační minimálně ±10 V, „compliance"              napětí minimálně ±20 V
	ANO splňuje
Potenciálový rozsah ±10 V Compliance napětí ±SOV

	Proudový rozsah: minimálně  ± 4A
	ANO splňuje Proudový rozsah ±6A

	Přesnost aplikované ho i měřeného na pět í a proudu: chyba
	ANO splňuje

	maximálně O.S %
	Na pětí  aplikované 0.2%

	
	Napětí měřené 0.2%

	
	Proud aplikovaný 0.2%

	
	Proud měřený 0.2%

	Frekvenční rozsah pro EIS měření: minimálně 10 µHz - 10 MH z
	ANO splňuje
Rozsah 10 µHz - 10 MHz

	Přesnost měření impedance a fázové ho úhlu metodo u EIS
	ANO splňuje

	při impedanci 1 O:
	Frekvence 1 MHz  -  chyba 1%; přesnost

	* při frekvenci 1 MHz - chyba maximálně 2 %
	99%

	* při frekvencích 100 kHz a nižších - chyba maximálně O.5 %
	Frekvence 100 kHz a nížší - chyba

	
	0.25 %; přesnost 99.75 %

	Software pracující pod operačním systémem Windows 64-bit, umožňující  provádět elektrochemická měření včetně voltametrických technik a EIS s uživatel m nastavenými parametry, zpracování a analýzu na měřených dat včetně práce s EIS spektry, fitování parametrů náhradních obvodů a exportu dat do textových souborů ASCII
	ANO splňuje
Software INTELLO, NOVA

	Součástí dodávky je přenosný počítač s na instalovaným software
	ANO splňuje

	Součástí dodávky je kabeláž
· pro samotné elektrochemické měření
· pro napájení přístroje ze sítě
· pro datové propojení s počítačem
	ANO splňuje



