ltliele

MIELE, spol. s r.o.

Holandská 4, cz: - 6JS oo srno

Společnost je zapsána Y OR vedeném krajským soi.de,m v Brně, oddíl C,IAožka 1790

Nemocnice **AGEL Prostějov**

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

 Místo/ datum Brno 15.1.2024

**CENOVÁ NABÍDKA č. 24008.0** Platnost nabídkydo 31.7.2024

*Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat se změkčovačem a vypouštěcím čerpadlem no CS na OP a MIS ínstr.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet Zboží** | **Označení** | **Cena/ks** | **Cena/celkem** |
| 1 | DS 610/1D jednodvéřovy myda dezinfekčni automat s |  |  |
|  | horkovzdu5ným sušením a !měkéovačem |  |  |
| 1 | vypouštěcí čerpadlo |  |  |
| 1 | C252 zavá!ecl vozik |  |  |
| 1 | osvětlení mycí komory |  |  |
| 1 | HEPA filtr H14 |  |  |
| 1 | 9991199 průtokoměr mycího prostř. |  |  |
| 1 | C879 myc/ vozík s S·ti patry na OP instrumentarium (horní 4 úrovně vyjímatelně) |  |  |
| 10 | OP instr. E142 mycí DIN síto standardnl velikosti |  |  |
| 1 | MIS instr. C867 4 patrový mycí vozík s mvcími rameny na mininvazivnl nástroje (MIS) |  |  |
| 1 | Mycí chemie Neodisher MediClean forte 51. |  |  |
| 1 | Regenerační sůl 1,5 kg. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena AGEL celkem bez DPH** | **802,193.00 Kč** |
| DPH 21% | 168,460.53 Kč |
| Nabídková cena AGEL celkem vč. DPH | 970,654.00 Kč |

**Dodací lhůta** : **cca 13 týdnů od podpisu kupní smlouvy**

Uchazeč prohlašuje, že nabízený předmět plnění je nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavěný, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami, neporušuje žádná práva třetích osob

k patentu ani k jiné formě duševního vlastnictví.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákazníkovi na území ČR (povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace

a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních

plánů firmy Miele), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předávací dokumentace, záručního servisu.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma

Miele, spol. s r.o., Holandská 4**,** 639 00 Brno. **Servisní středisko Olomouc.** Uchazeč zaručuje bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu záruky v intervalu lx ročně (vč. servisních sad).

**Záruční doba je 24 měsíců** od uvedení zařízení do provozu.

Platba: Úhrada nabídkové ceny na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Faktura bude vystavena po dodání zboží.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. sr.o.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci. Miele, spol.s r.o.

**Mycí a dezinfekční automat pro nástroje a obuv** - minimální technická specifikace

Lokace: AGELStředomoravská nemocniční a.s. -

**Nemocnice Prostějov**

Kód IO: 00009280

Množství· 1 ks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchazeč | *MIELE, spol. sr.o.* |
| **Název** nabízené technologie | *05 610/10* |
| Výrobce | *Steelco* |
| Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota |
| Kompatibilita stávajícího vybavení se **SW** pro dokumentaci a**archivaci dat** | *ANO; Např. SW pro dokumentaci procesů Miele DP**3.5 CZ* | *ANO; SW pro dokumentaci procesů Miele DP 3.5 CZ* |
| Technické parametry |  |  |
| **Jednodveřový mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o**kapacitě **min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti** | *ANO* | *ono* |
| certifikace dle normy EN ISO 15883-1 s elektrickým ohřevem,maximální celkový příkon 9 kW) | *ANO* | *ona* |
| Termická I chemotermická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČRč.306/2012 Sb. | *ANO* | *ono* |
| Dopředu výklopné prosklené dveře | *AND* | *ono* |
| **Samostatně stojící přístroj, vyrobený z. vysoce jakostní nerezové oceli dvouplášťové konstrukce s tepelnou a zvukovou izolací** | *ANO* | *ano* |
| **Mycí komora vyrobená z vysoce jakostní nerezové oceli vybavená nejméně dvěma nerezovými mycími rameny** | *ANO* | *ano* |
| Během mycího cyklu elektricky blokované dveře | *ANO* | *ono* |
| Mycí prostor bez topných těles | *Uvede dodavatel* | *s topnými tělesy* |
| **Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální,****enzymatické nebo alkalické** | *ANO* | *ona* |
| **Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické**Ipomůcky | *Uvede dodavatel* | *Varia TO, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93"C-10'* |
| **přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické**pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C- 10·, atd.) | *Uvede dodavatel* | *Vario TO, Oftolmologie, OP-obuv, Speciál 93•c-10·* |
| Systém s přívodem čerstvé vodv do každé fáze programu | *ANO* | *ano* |
| **Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu**min. 250 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 14 | *ANO* | *venrflo(nl výkon Z50 m3/h s aktivnim HEPA filtrem třidy H14* |
| Výkonné oběhové čerpadlo výkonu minimálně 600 I/min | *ANO* | *600I/min* |
| Vyoouštěci čeroadlo | *ANO* | *ano* |
| Nerezavý dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby | *Uvede dodavatel* | ***uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru*** |
| Elektronická, programovatelná řídicí jednotka s dotykovým panelem a se základními programy | *Ano, uvedte paéet* programů | ***elektronická, mikroprocesorové volně programovatelná řídící jednotka****s dotvkovvm panelem /40 oraaromů)* |
| **Vestavěni/ dveřní dávkovač leštidla** | *Uvede dodavatel* | *bez dávkavaée* |
| **Dvě vestavěná dávkovací čerpadla pro tekuté mycí a neutralizační prostředky s možností připojení dvou dodatečných**čerpadel | *ANO* | *ano* |
| **VestavěnV změkčovač vodv** | ***ANO*** | *ano* |
| **Součástí nabídky musí být mycí a dezinfekční chemie na měsíční zkušební provoz** | *ANO* | *ano* |
| **Výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku**nebo připojení na PC | *ANO* | *ano* |
| **SW pro dokumentaci procesů, nezávislou aurchivaci dat a****rozšířeni o vzdálený monitorine** | *Uvede dodavatel* | *SWDP3,5CZ* |
| Odpad - (rozměry, parametry připojení) | *uchazeč uvede požadavky na připojení* | ***viz. instalační plán*** |
| Přívod teplé vody - (rozměry, parametry připojení) | *uchazeč uvede paladavky na pf/pojeni* | ***viz. instalační plán*** |
| Přívod studené vody - (rozměry, parametrv ořiooiení) | *uchazeč uvede oažodavky na přípojení* | ***viz. instalační plán*** |
| **Přívod elektrické energie - (oarametrv ořiooiení)** | ***1Jchnzeč uvPde pr,7(,rfnvky na připojeni*** | ***viz. instalační plán*** |
| Rozměrv (v, š, h) | *Uvede dodavatel; Max.: 1840, 650, 710* mm | ***viz. instalační plón*** |
| Minimální výška spadni hrany mycího prostoru | *80 cm nad zemi* | *85cm* |
| **Příslušenství:** |  |  |
| **Nerez zavážecí/transportní vozík** | *ANO; l KS* | *ANO; l KS* |
| Mycí vozík s 5-ti patry na OP instrumentarium (horní 4 úrovně vyjímatelné) | *ANO; 1 KS* | *ANO; 1 KS* |
| Mycí DIN síta standardní velikosti | *ANO;lOKS* | *AN0;10KS* |
| 4úrovňový mycí vozík vybaven mycími rameny na MISnástroje | *ANO; 1 KS* | *ANO; 1 KS* |
| **Další požadavky** |  |  |
| **Vstupni validace** | *NE* | *ne* |
| **Soutásti nabidky musi být i provedeni 1 x roeně PBTK vt. sad podobu**záruky | *ANO* | *ano* |