Miele

MIELE, spol. Ir.o.

Holaru! ◄, CZ• 639 00 Brno

Společnost je Ulpsána v OR vedeMm krajským soudem v Bmt, oddíl C, vlofka 1790

Nemocnice AGEL Přerov

Místo/ datum Brno 15.1.2024

**CENOVÁ NABÍDKA** č. **24008.l** Platnost nabídky do 31.7.2024

*Jednodvéřový mycí a dezínfekčnl automat se změklovačem a vypouštěcím čerpadlem na centrální sterillzaci na OP a MIS instr.*

**Počet Zboží Označení Cena/ks Cena/celkem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | | DS 610/1J@dnodvéfový myc/ a dezlnfekl:ni  ,1utomat s horkovzdulnYm suše-nim |  |  |
| **1** | | | vypouštěcí čerpadlo |  |  |
| **1** | | | C252 zaváfedvozik |  |  |
| **1** | | | osvětlení mycí komory |  |  |
| **1** | | | HEPA filtr H14 |  |  |
| 1 9991199 | | | průtokoměr mycího prostř. |  |  |
| 1 | | | (879 mycl vodk s S-tl patry na OP Instrumentarium (hornl 4 ůrovně vyjlmatelneJ |  |  |
| 10 | | OP instr.  E142 mvcf DIN síto standardnf\lelikosti | |  |  |
| 1 | | MIS instr. C867 4 patro\ty mydvozík s mycfml raml!ny na mininvazivníniistroj@ (MIS) | |  |  |
| 1 | | Mycí chemie Neodisher MediClean forte 51. | |  |  |
| 1 | | Regenerační sůl 1,5 kg. | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena AGEL celkem bez DPH | 755,816.70 Kč |
| DPH 21% | 158,721.51 Kč |
| Nabídková cena AGEL celkem vč. DPH | 914,538.00 Kč |

Dodací lhůta : cca 13 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Uchazeč prohlašuje, že nabízený předmět plnění je nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavěný, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami, neporušuje žádná práva třetích osob

k patentu ani k jiné formě duševního vlastnictví.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákazníkovi na území ČR (povinnosti dopravce je pouze složení zboží

z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace

a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních

plánů firmy Miele), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předávací dokumentace, záručního servisu.

Servisni služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma

Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno. **Servisní středisko Olomouc.** Uchazeč zaručuje bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu záruky v intervalu lx ročně (vč. servisních sad).

**Záruční doba je 24 měsíců** od uvedení zařízení do provozu.

Platba: Úhrada nabídkové ceny na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Faktura bude vystavena po dodání zboží.

Zboží zůstává **až** do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. s r.o.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.

Miele, spol.s r.o.

Mycí a dtzinfekční automat pro nástroje a obuv - minimální technická specifikace

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční *a.s.•*

Nemocnice Přerov Kód IO, 00009279

Mnofstvl· 1 ks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchazeč | *MfELE, spat. sr.o.* |
| Název nabízené technolo ie | *D5610/1* |
| VVrobce | *Steefco* |
| Poladovaníi hodnota | Uchazečem uvedená hodnota |
| Kompatlbilita stávajícího vybavení se SW pro dokumentaci a archivaci dat | *ANO; Nop!. SW pro dokumentaci procesů Mlele DP*  *3.5 CZ* | *ANO; SW pro dokumentaci procesó Miele DP 3.5 CZ* |
| Technické parametry |  |  |
| Jednodveřový mycí a dezinfekční automat s mydm prostorern o kapacitě min. 10 mydch DIN sit standardní velikosti | ***ANO*** | *ano* |
| certifikace dle normy EN 150 15883-1 s elektrickýrn ohřevem, maximálni celkovV oříkon 9 kW) | ***ANO*** | -  *ano* |
| Termická i chemotermická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR  č.306/2012 Sb. | ***ANO*** | *ono* |
| Oopředu V\lklooné orosklené dveře | *ANO* | *ano* |
| Samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní nerezové oceli dvouplášťové konstrukce s tepelnou a zvukovou izolací | ***ANO*** | *ono* |
| Mycí komora vyrobená z V'(Soce jakostní nerezové oceti vybavená nejméně dvěma nerezovými mycími rameny | ***ANO*** | *ono*  - |
| Běhern mvciho cvklu elektrickv blokované dveře | ***ANO*** | *ano* |
| Mvci orostor bez. toonVch těles | *Uvede dodavatel* | *s topnými tělesy* |
| Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální,  enzvmatické nebo alkalické | ***ANO*** | *ano* |
| Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky | *Uvede dodcwatel* | *Vorio TO, Oftalmologie, OP-obuv, Sper:i6l 93·c-10·* |
| přednastavené mycl a dezinfekčni programy pro zdravotnické  pomůcky (napr. vario TO, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 5WC- 10', atd.) | *Uvede dodavatel* | *Vorio TO, Oftafmologie, OP-obuv, Speciól 9rc-10·* |
| Svstém s přivodem čerstvé vodv do každé fáze pro.i:::ramu | *ANO* | *ono* |
| Vestavěný horkovzdušný sušicí agregát o ventilačnlm výkonu min. 250 m3/hod s aktivním HEPA filtrem *Wdy* H 14 | ***ANO*** | *ventilační výkon 150 m3/h s aktivnlm HEPA filrrem třídyH14* |
| Výkonné oběhové čerpadlo výkonu minimálně 600 I/min | *ANO* | *500l/min* |
| Vvoouštěci čeroadlo | ***ANO*** | *ono* |
| Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychllě volby | *Uvede dodavatel* | *uchazeč uvede nabízenou hodnotu parametru* |
| Elektronická, programovatelná řídící jednotka s dotykoyYm panelem a se základními programy | *Ano, uvedte počet programů* | *elektronická, mikroprocesorové volně programovatelná řídicí jednotko*  *s dotykovým panelem (40 pronromů}* |
| VestavěnVdveřní dávkovač leštidla | *Uvede dodavatel* | *bez dcivkovoée* |
| Dvě vestavěná dávkovací čerpadla pro tekuté mycí a neutralizační prostředky *s* moiností připojeni dvou dodatečných  čercadel | ***ANO*** | *ono* |
| VestavěnV změkčovač vodv | *NE* | *ne* |
| Součásti nabídky musí být myci a dezinfekční chemie na měsíční zkušební provoz | *ANO* | *ano* |
| Výstupy pro dokumentaci prUběhu mycího cyklu s mofností tisku nebo připojení na PC | *ANO* | *ono* |
| SW pro dokumentaci procesů, nezávislou aurchivaci dat a rozšíření o vzdálenli monltorine | *Uvede dodovatef* | *SWDP3,5CZ* |
| Odpad {rozmi!rv, parametry připojení) | *uchazet uvede nožadavkv no nflnoienf* | *viz. instalačnl plán* |
| Přívod tec lé vod\/• (rozměr.., oarametrv ořiooiení) | *uchazeč uvede oalodovkv no o!looJenf* | *viz. insrolačni plán* |
| Přívod studené vodv- (rozměrv, parametry gřigoiení) | *uchozeé uvede riožadavkv no ořioaiení* | *viz. instalační plán* |
| Přívod elektrické ener'1:ie • (oarametrv cřiooiení) | *uchazeč uvede oažadavkv no offooíenf* | *viz. instalační plán* |
| Rozměr/ (v.!, hl | *Uvede dodavatel; Max.: 1840, 650, 710* mm | *viz. instalační plán* |
| Minimální Wška soodní hranv mvóho orostoru | *80 cm nad zemi* | *85cm* |
| PHslušenstvl : |  |  |
| Nerez zavážecí/transnortni vozik | ***ANO;l KS*** | *ANO; 1 KS* |
| Mycí vozík s S-ti patry na OP instrumentarium (horní 4 úrovně vyjimate1né) | *ANO; l KS* | *AN0;1 KS* |
| Mycí DIN síta standardnl velikosti | *ANO; lOKS* | *ANO; 10KS* |
| 4úrovňový mycí vozík vybaven mycimi rameny na MIS nastroje | ***ANO;l KS*** | *ANO;l KS* |
| Další **ooladavkv** |  |  |
| Vstupní validace | *NE* | *ne* |
| Soue.ástf nabidky musr být I provedeni 1 x ročně PBTK vč. sad po dobu  záruky | *ANO* | *ono* |