Příloha č. 1 kupní smlouvy

Rozpis kupní ceny (vytvoří účastník zadávacího řízení)

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu koupě (vyplněná příloha č. 2 ZD)

Příloha č. 3 kupní smlouvy

Popis předmětu koupě

(vytvoří účastník zadávacího řízení v souladu se ZD)

VZDUCHOVÁ VARIANTA

Cenová nabídka Zimmer Biomet 2017 - Zimmer Universal Power System

@ ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise'.“

| Obj. číslo | Název / | Cena za ks bez DPH | Cena za ks vč. DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89-8507-405-00 | Vzduchová vrtačka | 66 850,00 | 80 888,50 | 3 | 200 550,00 | 242 665,50 |
| 89-8510-563-01 | Pneumatická hadice 3m (Synthes) | 20 000,00 | 24 200,00 | 6 | 120 000,00 | 145 200,00 |
| 89-8509-451-41 | Zavaděč K-drátů | 30 000,00 | 36 300,00 | 3 | 90 000,00 | 108 900,00 |
| 89-8509-410-20 | Rychlospojka vrtací small A.O. Adapter 1000 ot./min. | 11 550,00 | 13 975,50 | 3 | 34 650,00 | 41 926,50 |
| 89-8509-410-80 | Nástavec vrtací - sklíčidlo Jacobs 1000 ot./min. | 11 200,00 | 13 552,00 | 3 | 33 600,00 | 40 656,00 |
| 89-8509-425-10 | Nástavec frézovací AO 250 ot./min. | 11 200,00 | 13 552,00 | 3 | 33 600,00 | 40 656,00 |
| 89-8509-450-60 | Nástavec oscilační pily | 25 000,00 | 30 250,00 | 3 | 75 000,00 | 90 750,00 |
| 89-8509-451-20 | Nástavec reciproční pily | 30 200,00 | 36 542,00 | 1 | 30 200,00 | 36 542,00 |
| 89-8509-461-20 | RTG transparentní nástavec | 55 000,00 | 66 550,00 | 1 | 55 000,00 | 66 550,00 |
| 89-8509-425-70 | Zimmer frézovací/vrtací nástavec 250 ot./min. | 11 200,00 | 13 552,00 | 2 | 22 400,00 | 27 104,00 |

Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Vrtačky vzduchové |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZve Věstníku veřejných zakázek: | Z2017-008651 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 12/17/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických přístrojů - 3 ks vzduchových vrtaček pro využití na ortopedických operačních sálech zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | Kde uvedeno v nabídce (např. strana nabídky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRTAČKY ORTOPEDICKÉ |  |  |  |  |  |
| 1. | modulární univerzální vzduchová jednotka 3 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 2. | dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění a plynulou regulací otáček | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 3. | systém o výkonu srovnatelném s výkonem min. 120W (maximální výstupní výkon systému) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Str.4, návod CZ vzduch |
| 4. | váha do 1000 gramů bez vzduchového adaptéru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | 650 g | Str. 4, návod CZ vzduch |
| 5. | rozměry pro sklíčidlo: průměr min. 6,3 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO | Příloha - specifikace nástavce |
| 6. | počet otáček při vrtání min. 900/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 1000 otáček/min | str.3 návod CZ nástavce |
| 7. | kroutící moment při vrtání min. 3,0 Nm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 4Nm |  |
| 8. | počet otáček při frézování min. 250/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 250 otáček/min | Str.3 návod CZ nástavce |
| 9. | oscilace při řezání min. 12 000 oscilací/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 12 000 osc./min | Str.3 návod CZ nástavce. |
| 10. | rozkmit při řezání max. 4,5° | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 4° |  |
| 11. | zdroj napájení - vzduch | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| Nástavce pro vrtání a frézování |  |  |  |  |  |
| 12. | všechny dodané nástavce musí být připojitelné do všech dodávaných vzduchových jednotek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 13. | nástavce pro vrtání AO 3ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 14. | nástavce pro frézování AO 3 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |

| 15. | zavaděče K-drátů o průměrech min. 1-3,2mm 3ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO 1-4,1 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | nástavec sklíčidlo typu „Jacobs“ s klíčem 3 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 17. | nástavec oscilační pily 3ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 18. | nástavec reciproční pily lks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 19. | rentgen transparentní nástavec na vrtání lks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 20. | standardní hadice (min. 3m) 6 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |
| 21. | nástavec typu „Zimmer“ pro frézování 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ANO |  |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

- účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11.1 písm. b) ZD/

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu

plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 8.6.2017

Ing. Rostislav Hartman

Pohonná jednotka Zimmer® UNIVERSAL
Návod k použití

Pneumatický pohon

| REF 89-8507-405-00 | UNIVERSAL Modulární jednotka s dvojitým tlačítkem na vzduchový pohon |
| --- | --- |
| REF 89-8510-456-30 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (3 m) |
| REF 89-8510-456-50 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (5 m) |
| REF 89-8510-563-00 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (3 m) pro systém Draeger/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-563-01 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (3 m) pro systém Synthes/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-565-00 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (5 m) pro systém Draeger/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-565-01 | UNIVERSAL vysokotlaká vzduchová hadice (5 m) pro systém Synthes/ stěnový otvor pro hadici |
| REF 89-8510-115-60 | UNIVERSAL Synthes adaptér pro vzduchovou hadici |
| REF 89-8510-115-81 | UNIVERSAL Schrader adaptér pro vzduchovou hadici |
| REF 89-8510-351-04 | UNIVERSAL objímka pro vzduchovou hadici |
| REF 89-8510-455-50 | UNIVERSAL sady záslepek vzduchových hadic (pro použití v myčce) |
| REF 89-8510-555-00 | UNIVERSAL sady záslepek (pro použití v myčce u hadic DRR/SYS) |

OBSAH

Obsah

- POUŽITÍ	3

- POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE	3

  - JEDNOTKA NA PNEUMATICKÝ POHON	3

- POSTUP PŘI MANIPULACI S POHONNOU JEDNOTKOU	6

  - NASAZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁSTA VCŮ.	6

  - NASAZENÍ PR UŽNÉ HADICE.	7

  - ODSTRANĚNÍ PR UŽNÉ HADICE.	7

  - MONTÁŽ HADICE.	8

  - SPUŠTĚNÍDOPŘEDNÉHO A ZPĚTNÉHO CHODU	8

- ČIŠTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE	11

  - SCHÉMA PROCESU.	7

  - PŘÍPRA V A PŘED ČIŠTĚNÍM.	7

  - OBECNÁ DOPORUČENÍ.	7

  - PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE.	8

  - MANUÁLNÍ DEZINFEKCE.	8

  - MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ.	8

  - KONTROLA	8

  - DEZINFEKCE	8

  - AUTOMATIZOVANÁ DEZINFEKCE (DOPORUČENÁ)	10

  - A UTOMA TIZO VÁNÁ DEZINFEKCE.	10

  - KONTROLA	10

  - STERILIZACE.	11

- VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	12

- TECHNICKÝ SERVIS	12

- INFORMACE O ZÁRUCE (pouze USA)	13

- ZÁRUKA (mimo USA)	13

- KONTAKNÍ INFORMACE	13

- SYMBOLY	14

- POUŽITÍ

Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL je určena k použití při operacích na velkých a malých kostech (například při operacích kolena, kyčle, nohy, ruky a ramena) v prostředí operačního sálu.

- POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE

Modulární jednotku s dvojitým tlačítkem na pneumatický pohon Zimmer UNIVERSAL (REF 89- 8507-405-00) lze použít se všemi nástavci systému Zimmer UNIVERSAL, které umožňují precizní vrtání, řezání a frézování. Pneumatická jednotka Zimmer UNIVERSAL se používá s příslušnou vysokotlakou vzduchovou hadicí. Připojení se provádí podle požadavků příslušného pracoviště. Je vybavena funkcí dopředného a zpětného chodu a dodává se pouze ve verzi s dvěma tlačítky.

  - VZDUCHOVÝ POHON A PŘÍSLUŠNĚ HADICE

REF 89-8507-405-00

| T Uf |  | Univerzální zamykací mechanismus vhodný pro všechny adaptéry a nástavce systému Universal Power System Bezpečnostní zámek Jednoduchý ovládací mechanismus Spojka vzduchové hadice |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulární jednotka s dvojitým tlačítkem na pneumatický pohon Zimmer UNIVERSAL |  |  |  |
| REF 89-8510-456-30 | 89-8510-456-50 |  | i |
| 89-8510-563-00 | 89-8510-563-01 |  |  |
| 89-8510-565-00 | 89-8510-565-01 |  |  |
| 89-8510-115-60 | 89-8510-115-81 |  |  |

Vysokotlaká vzduchová hadice UNIVERSAL

- Modulární jednotka s dvojitým tlačítkem na pneumatický pohon UNIVERSAL se používá s vysokotlakou vzduchovou hadicí UNIVERSAL (3m nebo 5m)

- Modulární konstrukce vhodná pro vrtání, řezání a frézování

- Verze s dvěma tlačítky

- Jednoduchý ovládací mechanismus

- Dopředný a zpětný chod

- Bezpečnostní uzamčení

- Možnost sterilizace v autoklávu

- Vysoce výkonný motor

Technické údaje:

| Výkon | « 250 W (cca 0,3 HP) |
| --- | --- |
| Váha | 650 g (bez adaptéru) |
| Rozměry | 100 mm x 208 mm x 58 mm |
| Regulace rychlosti | cca 0 až 12 000 rpm |
| Průměr centrálního otvoru | 5 mm |
| Zdroj napájení | Vzduch nebo dusík |
| Běžný provozní tlak (v hadici u pohonné jednotky) | 6 až 8 bar (87 až 116 PSI) |
| Běžný provozní tlak (mimo hadici a pohonnou jednotku) | Atmosférický tlak |
| Spotřeba vzduchu | cca 700 Emin. |
| Provoz | Přerušovaný: 1 min zapnuto / 5 min vypnuto |
| Přeprava a skladování | Běžné skladovací podmínky |

Maximální rychlosti a výkonu je dosahováno při běžném dopředném chodu (rotace po směru hodinových ručiček). Zpětný chod (levá rotace) by se měl používat pouze při odšroubovávání šroubů. Výkon modulární jednotky s dvojitým tlačítkem na pneumatický pohon UNIVERSAL závisí na tlaku přiváděného vzduchu nebo dusíku. Je-li k jednomu zdroji připojeno víc přístrojů, může být tlak pro provoz systému nedostatečný. Proto je třeba zajistit tlak pro přístroj vchodu v uvedeném rozsahu 6 až 8 bar.

Při běžném provozu se pohonná jednotka ochlazuje vzduchem procházejícím přístrojem.

3. POSTUP PŘI MANIPULACI S POHONNOU JEDNOTKOU

3.1 NASAZENÍ A ODSTRANĚNÍ NÁSTAVCŮ

Nástavec se nasadí se slyšitelným kliknutím

|  | T" |
| --- | --- |
| Nástavec nasazen |  |

Odstranění nástavce pomocí současného stisknutí obou tlačítek (Push - zmáčknout; Pull - táhnout)

Nasměrujte hadici

Zasuňte hadici do pohonné jednotky

Otočte hadicí doprava, až zaklapne v pohonné jednotce

3.3 ODSTRANĚNI PRUŽNÉ HADICE

- MONTÁŽ HADICE

A,

Pokud se v příslušné nemocnici používá specifický otvor pro hadici (Synthes, Staubli atd.), musí se hadice UNIVERSAL nasadit na příslušný adaptér (REF 89-8510-115-60 nebo 89-8510-115-81) pomocí dvou klíčů, aby se hadice nezkroutila. Použijte 15mm klíč na hadici a 16mm na otvor pro hadici. Mezi hadici a adaptér je třeba nasadit objímku vzduchové hadice (REF 89-8510-351-04), aby vzduch neunikal.

kHadicí nekruťte a při utahování přidržujte 15mm klíč ve stejné poloze. Mezi adaptér a hadici vždy nasaďte příslušnou objímku.

Adaptér	Univerzálni hadice

3.3 Spuštění dopředného a zpětného chodu

Dopředný chod - spodní tlačítko

Zpětný chod - obě tlačítka současně

0: bezpečnostní poloha - vypnuto - Off zapnuto 1 :On

- ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE

Důrazně se doporučuje použití sterilizačního síta UNIVERSAL (REF 89-8510-459-41) pro pohonnou jednotku a (REF 89-8510-459-42) pro hadici. Čištění a dezinfekci musí provádět pouze příslušně školený personál. Tyto pokyny platí pro opakovaně použitelné součásti pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL.

  - SCHÉMA PROCESU

| A | 4.2. Příprava před čištěním |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.4. Předběžná dezinfekce |  |
| 4.5. MANUÁLNÍ dezinfekce |  | 4.9. AUTOMATICKÁ dezinfekce (myčka pro dezinfekci) |
| 4.6. Manuální čištění |  | 4.10. Manuální čištění kritických míst |
| 4.7. Kontrola |  | 4.10. Automatická dezinfekce |
| 4.8. Dezinfekce |  | 4.11. Kontrola |
|  | 4.12. Sterilizace |  |

  - PŘÍPRA VA PŘED ČIŠTĚNÍM

Přístroje je třeba čistit co nejdříve po použití.

  - OBECNÁ DOPORUČENÍ

- Odpojte vzduchovou hadici a nasaďte sadu záslepek pro mytí UNIVERSAL (REF 89-8510-555-00, 89-8510-455-50)..

- Odstraňte příslušenství z rukojeti (nástavce, sklíčidla atd.).

- Odstraňte a náležitě zlikvidujte všechny listy pily.

  - PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE

Ihned po použití pečlivě opláchněte přístroj sterilní vodou pro odstranění viditelných nečistot.

Všechny viditelné nečistoty odstraňte nechlupatící měkkou utěrkou namočenou v čistícím prostředku (podle nemocničního protokolu). Po použití utěrku zlikvidujte.

Pokud nelze čištění provést okamžitě, zabalte odpojené přístroje do nové měkké utěrky silně napuštěné čistícím prostředkem (podle nemocničního protokolu).

  - MANUÁLNÍ DEZINFEKCE

Proces manuálního čištění byl validován podle směrnic AAMITIR ě. 12 a ISO 17664

Materiály:

Nepoužívejte čistící prostředky obsahující fenol, aldehyd a prostředky nealkalického typu (pH by mělo být nižší než 9), dále: kvartemí amoniové a guanidinové deriváty (proces validovaný s přípravkem Deconex 53 plus, 4%).

Parametry ředění a teploty čistícího prostředku se řídí specifikací výrobce.

Používejte sterilní a měkkou vodu (tvrdost nižší než 120 mg/L CaCO3)

Používejte měkké kartáčky a měkké, nechlupatící utěrky.

A

Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL nesmí být ponořena do kapaliny nebo čištěna ultrazvukem.

  - MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Pečlivě čistěte nejméně 2 minuty každou část přístroje kartáčkem nebo měkkou utěrkou namočenou v příslušném čistícím prostředku.

Při čištění věnujte zvláštní pozornost kritickým místům: úzkým štěrbinám, malým otvorům a pohyblivým částem.

Dbejte, aby čistící prostředek pronikl do všech záhybů a těžko dosažitelných míst.

Pečlivě opláchněte sterilní vodou pro odstranění veškerého čistícího prostředku.

Osušte přístroj nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici.

  - KONTROLA

Zkontrolujte pečlivě všechny přístroje, zda z nich byly odstraněny všechny viditelné nečistoty a čistící přípravky.

V případě potřeby postup dezinfekce opakujte.

Poznámka: Pokud nejsou přístroje dezinfikovány ihned po opláchnutí, pečlivě osušte přístroje měkkou utěrkou, aby nedošlo k mikrobiální kontaminaci z vlhkého prostředí.

  - DEZINFEKCE

Přístroj zabalte na 30 minut do měkké utěrky silně napuštěné doporučeným čistícím/ dezinfekčním prostředkem.

Po 30 minutách otřete přístroj namočenou utěrkou a zvláštní pozornost věnujte spojům, spárám, štěrbinám a malým otvorům.

Všechny části přístroje opláchněte sterilní vodou.

Přístroj pečlivě osušte nechlupatící měkkou utěrkou nebo vzduchem.

Validovaný postup manuálního čištění a dezinfekce

|  | Krok | Popis | Instrukce | Pomůcky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kroky při čištění | 1 | Odstranění kontaminace | Opláchněte přístroj sterilní vodou a odstraňte veškeré viditelné organické nečistoty. Použijte čistící prostředek a nechlupatící utěrku, případně měkký kartáček a odstraňte ostatní viditelné nečistoty. | Sterilní voda studená/sterilní voda pokojové teploty Měkký kartáček Nechlupatící utěrka Doporučený čistící/ dezinfekční prostředek | Do odstranění všech viditelných nečistot Doporučují se minimálně dvě (2) minuty |
|  | 2 | Opláchnutí | Přístroj opláchněte sterilní vodou | Sterilní voda studená/sterilní voda pokojové teploty | Do odstranění veškerého viditelného čistícího prostředku |
|  | 3 | Osušení | Osušte přístroj suchou nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici | Nechlupatící utěrka Filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě | Do viditelného osušení přístroje |
| Kroky při dezinfekci | 4 | Použití dezinfekce | Přístroj zabalte do nechlupatící utěrky napuštěné doporučeným čistícím/ dezinfekčním prostředkem. | Doporučený čistící/ dezinfekční prostředek Nechlupatící utěrka Rozprašovač nebo jiný ruční aplikátor | Doporučuje se minimálně třicet (30) minut |
|  | 4 | Manuální dezinfekce | Po 30 minutách otřete kontaktní plochy přístroje, spoje, spáry utěrkou, v níž byl přístroj zabalen. | Doporučený ěistící/ dezinfekční prostředek Nechlupatící utěrka | Po ručním vyčištění všech povrchů, spojů a štěrbin v přístroji |
|  | 5 | Konečné opláchnutí | Přístroj opláchněte sterilní vodou pokojové teploty. | - Sterilní voda pokojové teploty | Minimálně třicet (30) minut |
|  | 6 | Konečné osušení | Osušte přístroj suchou nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici | Nechlupatící utěrka Filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě | Do viditelného osušení přístroje |

VAROVÁNÍ: Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL se nesmí ponořovat do vody nebo ^istícího^grostředku.

  - AUTOMATIZOVANA DEZINFEKCE (Doporučená)

Proces automatizovaného čištění a dezinfekce byl validován podle směrnic AAMI TIR ě. 30 a ISO 17664

Materiály:

Měkká nechlupatící utěrka. Měkký kartáček.

Čistící prostředek s neutrálním pH nebo lehce zásaditý: pH <10 (Validováno s tekutým čistícím prostředkem s povrchově aktivními činidly (při 20°C: pH: 10.5-10.9; specifická váha: l.lg/cm3; viskosita: <50 mPas)).

Neutralizační činidlo. (Validováno s neutralizačním činidlem (při 20°C: pH: 2.6-3; specifická váha: 1.2g/cm3; viskosita: <10mPas)).

Prostředek na oplachování (Validováno s tekutým prostředkem na oplachování (při 20°C: pH: 5.9-6; specifická váha: 1.02g/cm3; viskosita: <50mPas)).

Dezinfekce v myčce (Validováno s použitím myčky pro dezinfekci pro medicínské účely podle normy EN ISO 15883).

  - A UTOMA TIZO V A NÁ DEZINFEKCE

Manuální čištění kritických ploch

Kritické plochy přístroje musí být předem ručně očištěny měkkou, nechlupatící utěrkou a měkkým kartáčkem dříve, než se vkládají do myčky pro dezinfekci. Při čištění je třeba věnovat zvláštní pozornost kritickým místům, jako jsou štěrbiny, malé otvory a pohyblivé součásti.

Používejte následující automatizovaný program mytí/ dezinfekce:

- Předmytí studenou vodou (20°C) nejméně po dobu 2 minut

- Fáze čištění trvající nejméně po dobu 5 minut při teplotě mezi 40°C a 60°C

- Fáze neutralizace trvající nejméně po dobu 2 minut při teplotě 20°C

- Fáze oplachování trvající nejméně po dobu 2 minut při teplotě 20°C

- Druhá fáze oplachování trvající nejméně po dobu 5 minut při teplotě 93°C

- Fáze sušení trvající nejméně po dobu 35 minut při teplotě 99°C

Vložte přístroje do myčky pro dezinfekci. Přístroje musí být uloženy odděleně, aby nedocházelo kjejich vzájemnému kontaktu (pohyb by mohl přístroje poškodit a ohrozit proces čištění). Přístroje uložte otvory směrem dolů (aby mohla voda lépe vytékat).

Spusťte dezinfekční myčku.

  - KONTROLA

Zkontrolujte všechny části přístrojů, zda z nich byly odstraněny všechny viditelné nečistoty.

V případě potřeby proces čištění opakujte.

Validované automatizované čištění/ dezinfekce

| Krok | Popis | Instrukce |  | Pomůcky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění kontaminace z kritických míst | Opláchněte přístroj sterilní vodou a odstraňte veškeré viditelné organické nečistoty. Použijte čistící prostředek a nechlupatící utěrku, případně měkký kartáček a odstraňte ostatní viditelné nečistoty. |  | Sterilní voda studená/steril ní voda pokojové teploty Měkký kartáček Nechlupatící utěrka Doporučený čistící/ dezinfekční prostředek | Do odstranění všech viditelných nečistot Doporuěují se minimálně dvě (2) minuty |
| 2 | Opláchnutí | Přístroj opláchněte sterilní vodou |  | Sterilní voda studená/sterilní voda pokojové teploty | Do odstranění veškerého viditelného čistícího prostředku |
| 3 | Sušení | Osušte přístroj suchou nechlupatící utěrkou. Lze také použít filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě, je-li k dispozici |  | Nechlupatící utěrka Filtrovaný vzduch v medicinální kvalitě | Do viditelného osušení přístroje |
| 4 | Automatická myčka | Celý přístroj vložte do automatické myčky s otvory součástí směrem dolů |  | -Automatická myčka Demontovaný přístroj - Čistící roztok pro myčky - Neutralizační roztok pro myčky | Minimální celková doba cyklu. 51 minut, jsou-li zahrnuty všechny níže uvedené kroky |
|  | Validovaný cyklus myti v automatické myčce |  |  |  |  |
|  | Krok |  | Minimální doba | Doporučená teplota |  |
|  | Předmytí |  | 2 min | Teplota vody 20°C |  |
|  | Čištění |  | 5 min | Teplota vody 55°C |  |
|  | Neutralizace |  | 2 min | Teplota vody 20°C |  |
|  | Opláchnutí I |  | 2 min | Teplota vody 20°C |  |
|  | Opláchnutí II (finální) |  | 5 min | Teplota vody 93°C |  |
|  | Sušení |  | 35 min | Teplota v komoře 93°C |  |

4.72 STERILIZACE

Parametry sterilizace byly validovány podle směrnic AAMI TIR č. 12, ISO 17664 a ISO 17665 (záruka úrovně zajištění bezpečnosti (SAL) of 10-6)

Parní sterilizace se musí provádět pouze ve schváleném autoklávu.

čííXpřed sterilizací odstraňte všechny záslepky (REF 89-8510-455-50, 89-8510-555-00) na hadicích a na otvorech pro vzduch na pneumatické rukojeti.

Při sterilizačním procesu nenasazujte žádné záslepky.

Pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL s příslušenstvím jsou konstruovány tak, aby vydržely nej delší proces sterilizace. V rámci tohoto požadavku byl validován tento cyklus sterilizace: 134°C po dobu 18 minut (prionový cyklus), minimální doba sušení 20 minut.

- VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Používejte pouze příslušenství nebo kabely specifikované nebo dodané firmou Zimmer.

- S jakýmkoli zařízením firmy Zimmer by měl zacházet pouze odborný zdravotnický personál, který je důkladně obeznámen s funkcí, použitím a návodem k použití elektrické pohonné jednotky Z/wmer UNIVERSAL.

- Nepoužívejte přístroje, pokud jsou poškozené nebo vadné.

- Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých výrobků.

- Používejte pouze příslušenství nebo kabely specifikované nebo dodané firmou Zimmer.

- Tento výrobek se nedoporučuje používat v těsné blízkosti jiného zařízení ani položený na jiném zařízení. Pokud je takové použití nevyhnutelné, je nutné výrobek sledovat, zda v dané konfiguraci funguje.

- Pouze pro přerušovaný provoz (1 min zapnuto / 5 min vypnuto; 5krát s 2 hodinovou přestávkou).

- Při vrtání, řezání nebo frézování kostí důrazně doporučujeme jejich průběžné zvlhčování.

- Nepoužívejte na přístroje zásadité čistící prostředky.

- Neponořujte přístroje do kapaliny.

- Po sterilizaci lze použít rukojeť až poté, co její teplota klesla pod 40°C.

- Pro sterilizaci přístroje se důrazně doporučuje použít sterilizační síto Zimmer UNIVERSAL.

- TECHNICKÝ SERVIS

/i\ „ .	. ,.	.	.	, .

< * >S přístrojem manipulujte opatrné a vyvarujte se narazu.

Pohonnou jednotku nerozebírejte. Je zaplombovaná od výrobce a neobsahuje žádné součásti, s nimiž by mohl uživatel manipulovat.

Firma Zimmer není odpovědna za žádnou poruchu funkce vzniklou následkem opravy nebo servisního zásahu, který neprovedlo autorizované servisní středisko firmy Zimmer.

Přístroj před vrácením firmě Zimmer vždy dekontaminujte.

Pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL by měla být každých 12 měsíců zaslána firmě ke kontrole a preventivní údržbě. Pro zajištění přesnosti fungování přístroje se důrazně doporučují každoroční kalibrační kontroly.

V případě potřeby preventivní údržby nebo opravy pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL v USA kontaktujte zástupce firmy na čísle 1-800-830-0970 a požádejte o číslo povolení k vrácení zboží. Mimo USA kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Zimmer.

Při odesílání k opravě musí být přístroj náležitě zabalen. Není-li již k dispozici originální obal, lze požádat o příslušný obal po obdržení povolení k vrácení zboží. Všechno zařízení určené k opravě musí být doloženo nákupní objednávkou. Zákazník je odpovědný za veškeré poplatky za přepravu.

- INFORMACE O ZÁRUCE (pouze USA)

Zimmer Surgical zaručuje, že pohonná jednotka Zimmer UNIVERSAL a všechny její součásti a příslušenství byly testovány a zkontrolovány a opustily továrnu v plně funkčním stavu, bez viditelných závad.

Zimmer Surgical zaručuje prvnímu kupujícímu nové pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL Power System s příslušenstvím, že bude za běžných podmínek a při adekvátním používání bez vad materiálu či provedení po dobu jednoho (1) roku od odeslání ze závodu. Záruční lhůta na hadice je šest (6) měsíců. Dále firma zaručuje, že pomocný materiál pohonné jednotky Zimmer UNIVERSAL bude při dodání bez závad na materiálu a provedení. V průběhu záruční lhůty Zimmer Surgical bezplatně opraví (nebo dle svého uvážení vymění) vadný výrobek nebo jeho část. Vadné části vyměněné v rámci této záruky budou vlastnictvím firmy Zimmer Surgical. Tato záruka se netýká škody způsobené špatným použitím, zneužitím, nehodou, zanedbáním nebo jakýmkoli použitím, které není uvedeno v tomto manuálu. Pokud dojde k závadě na jednotce z důvodu špatného použití nebo abnormálních provozních podmínek, bude firma účtovat opravu na základě své běžné sazby.

VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO ZÁKONNÉ, KROMĚ JINÉHO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA ZÁRUČNÍ DOBU ZDE UDĚLENOU. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A PROTO SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT.

Zimmer Surgical ani distributor výrobků firmy Zimmer, který prodává pohonnou jednotku Zimmer UNIVERSAL neodpovídá za žádnou nepřímou, náhodnou nebo následnou škodu. Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod a výše uvedená omezení nebo vyloučení se vás tedy nemusí týkat.

- ZÁRUKA (mimo USA)

Pro informace o záruce kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Zimmer.

- KONTAKTNÍ INFORMACE

V USA kontaktujte Oddělení zákaznických služeb firmy Zimmer na čísle 1-800-348-2759. Mimo USA kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Zimmer.

11. SYMBOLY

| Symbol |  |  | Description |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ca |  |  | Consult instructions for use and accompanying document: |  |
| A |  |  | Caution |  |
|  |  |  | Do not immerse |  |
| M |  |  | Do not discard with household waste |  |
| cc |  |  | Conform to the European Medical Device Directive 93/42/ for class I medical devices |  |
| Q £ 0124 |  |  | Conform to the European Medical Device Directive 93/42/' for class Ila medical devices (notified body number) |  |
| ršnj |  |  | Senal number |  |
| IřěfI |  |  | Reference number or product number |  |
|  |  |  | Can be recycled |  |
| aJ |  |  | Manufactured by |  |
| For sterile cutting tools only |  |  |  |
|  |  |  | Single use, Do not reuse |
| s |  |  | Use by: shelf life date |
| ¦si[F«Lc¦ R ¦ |  |  | Sterilization by irradiation Do not use if package is damaged or open |
| EE] |  |  | Lot number |

Popis symbolů

Vyhledejte v návodu k použití a doprovodných dokumentech

Upozornění

Neponořujte do kapaliny

Neodhazujte do komunálního odpadu

Odpovídá Evropské směrnici 93/42/CEE + 2007/47/CE pro třídu I zdravotnických prostředků

Odpovídá Evropské směrnici 93/42/CEE + 2007/47/CE pro třídu Ha zdravotnických prostředků (číslo notifikovaného subjektu)

Sériové číslo

Referenční číslo nebo číslo výrobku

Lze recyklovat

Pouze pro sterilní řezací nástroje

Pro jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně

Doba životnosti

Sterilizace zářením

Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo otevřený

Číslo šarže

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| Zadavatel: |  | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sídlo zadavatele: |  | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |  |  |  |
| zastoupený: |  | JUDr. Věrou Palečkovou |  |  |  |
| IČO: |  | 00842001 |  |  |  |
| název VZ: |  | VRTAČKY VZDUCHOVÉ |  |  |  |
| druh zadávacího řízení: |  | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |  |  |  |
| ev.č. VZ ve WZ: |  | Z2017-008651 |  |  |  |
| ev. č. VZ u zadavatele: |  | 12/17/VZ |  |  |  |
| PODDODAVATEL |  |  | Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli | % podíl na plnění VZ | Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne] |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |  |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |

MINISTERSTVO pro místní ROZVOJ ČR

| 3. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: |  |  |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |

| Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email: | Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +420 566 801 111 email: sekretariat(S),nnm. cz |
| --- | --- |
| Smlouva/objednávka č.: | Místo určení: |
| Datum vystavení předávacího protokolu: | Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) |

Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno

v souladu s Kupní smlouvou č. xxxxxxxxx

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

| Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název) | Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře | Typ přístroje, výrobce |
| --- | --- | --- |

Dodané výrobky a příslušenství:

| Příslušenství - obecný název | Příslušenství - typ | Výrobní číslo | Výrobce | Počet | Cena/kus s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou xxxxxxxxxx.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: