**Příloha č. 3 výzvy**

**Příloha č. 1 kupní smlouvy**

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

**„Barvící automat na histologické preparáty“**

**Interní evidenční číslo zakázky VZ 24/827 ÚMG**

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka a instalace nového, dosud neužívaného, nerepasovaného, plně funkčního plně automatizovaného barvícího automatu pro barvení histologických preparátů, včetně veškerého nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy a záručního servisu.

Dodavatel BARIA s.r.o. tímto **čestně prohlašuje**, že **nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené v kupní smlouvě a v čl. 3.5 ZD výše uvedené veřejné zakázky**, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění:

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. barvící automat na histologické preparáty, a jejich splnění dodavatelem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [Leica Biosystems] |
| **Typ:** | [ST5010] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaná funkce či parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 1.1 | Kapacita paměti: Minimálně 15 programů. Každý minimálně 25 programovatelných kroků | [ANO] | [15 programů, 25 programovatelných kroků] |
| 1.2 | Současný běh několika programů najednou | [ANO] | / |
| 1.3 | Nastavení doby inkubace v rozmezí 0 až 99 minut | [ANO] | [99 minut 59 sekund] |
| 1.4 | Kapacita přístroje min. 200 skel/hod | [ANO] | [200 až 600] |
| 1.5 | Minimálně celkově 26 nádob | [ANO] | [26] |
| 1.6 | Minimálně 18 reagenčních nádob | [ANO] | [minimálně 18] |
| 1.7 | Minimálně 5 promývacích nádob | [ANO] | [minimálně 5] |
| 1.8 | Minimální vstupní kapacita přístroje: 11 košů | [ANO] | [11 košů] |
| 1.9 | Minimální kapacita koše: 30 skel | [ANO] | [30 skel] |
| 1.10 | Minimální objem reagenční nádoby: 450 ml | [ANO] | [450 mL] |
| 1.11 | Sušící komora s nastavitelnou teplotou až do 65°C | [ANO] | [0-65 °C] |
| 1.12 | Sušárna s nuceným oběhem vzduchu | [ANO] | / |
| 1.13 | Integrovaná ochrana proti výparům pomocí karbonových filtrů | [ANO] | / |
| 1.14 | Řídicí systém reagencií | [ANO] | / |
| 1.15 | Možnost připojení do vzdáleného systému alarmu | [ANO] | / |
| 1.16 | Automatické uzavření ventilu přívodu vody | [ANO] | / |
| 1.17 | Možnost napojení montovací stanice | [ANO] | / |
| 1.18 | Napájecí napětí 220– 240 V a frekvence napájecího napětí 50 Hz | [ANO] | [230 V, 50 Hz] |
| 1.19 | Součástí předmětu plnění je také zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele (kupujícího) oprávněným pracovníkem dodavatele (prodávajícího) v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze přístroje v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele (prodávajícího). | [ANO] | / |
| 1.20 | Dodavatel (prodávající) poskytuje na dodávaný přístroj (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádné instalace a jeho předání a převzetí v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů. | [ANO] | [24 měsíců] |
| 1.21 | Dodavatel (prodávající) garantuje dostupnost pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 6 let od dne skončení záruční doby. | [ANO] | / |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Psárech dne  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podpis dodavatele1 |

1Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 3 ZD (přílohy č. 1 smlouvy) elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen> pod svým jménem a heslem.