Veřejná zakázka s názvem:

Vysokoteplotní vakuová pec (OP JAK - FerrMion)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné pece pro přípravu vzorků ve vysokém vakuu (alespoň 10-5 mbar), resp. inertní atmosféře, do vysoké teploty 2300°C.

Vysokoteplotní vakuová pec je určena pro přípravu a modifikaci kompozitních vzorků připravovaných v rámci OP JAK Fermion. Hybridní vzorky ve formě tenkých vrstev deponovaných na vybrané podložky jsou tvořeny fullereny (C60) a několika kovovými prvky v různých stechiometrických poměrech. Aby mohlo dojít k vytváření hybridních kompozitů ‘C60-feroika’, je nutné takto připravené směsi vyžíhat ve vysokém vakuu resp. v průtokové inertní atmosféře.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení - výrobce, přesný typ vedoucí k idetifikaci (příp. odkaz na web) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysokoteplotní vakuová pec (1 ks) | Vertikální uspořádání pece s přístupem s horním víkem (tj. vkládání a odebírání vzorků z horní části komory pece). | ANO | Vysokoteplotní vakuová pec (1 ks). Typové označení 5023T-VAK. Viz nabídka a výkres řešení |
|  | Pec umístěná v nerezové vakuové nádobě – dvouplášťová nádoba chlazená vodou (průtok cca 5 l/min umožňující ochladit plášť nádoby včetně víka na úroveň < 50 °C). | ANO |  |
|  | Pec na bázi vyhřívané wolframové klece s vícevrstvým tepelným stíněním. | ANO |  |
|  | Užitný průměr stolku (odpovídající maximální příčné velikosti vzorků): cca 50 mm (pro současné žíhání 2 vzorků o velikosti 1 inch/vzorek). | ANO |  |
|  | Užitná výška pro žíhání: max. 50 mm. | ANO |  |
|  | Maximální dosažitelná teplota žíhání: 2300 °C | ANO |  |
|  | Programovatelná regulace teploty se 2 termočlánky. | ANO |  |
|  | Příkon pece: max 10 kW. | ANO |  |
|  | Možnost dosažení vysokého vakua min. na úroveň 10-5 mbar (pro prázdnou pec za studena). | ANO |  |
|  | Odpovídající vakuový systém: scroll vývěva, deskový ventil (UHV DN100CF), vakuová měrka (‘full-range’) s kontrolérem. | ANO |  |
|  | Systém pro kontrolu a měření průtoku inertního plynu: regulátor průtoku a rotametr, 1 ks napouštěcí a 1 ks vypouštěcí vakuové ventily. | ANO |  |
|  | Tyristorový blok + nízkonapěťový transformátor. | ANO |  |
|  | Záruční lhůta min. 24 měsíců | ANO |  |
|  | Doprava do sídla Zadavatele | ANO |  |
| Celková nabídková cena včetně dopravy (v Kč bez DPH) |  |  | 1.195.00,- Kč |
| Předpokládaná hodnota předmětu plnění včetně dopravy do sídla Zadavatele (v Kč bez DPH) |  |  | 1 232 000 Kč |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

________________________________________

CLASIC CZ, spol. s r.o.

Ing. Alexandr Krička , jednatel