| 065-ZT-2024 | Vakuový tkáňový procesor včetně servisu |  |
| --- | --- | --- |

- Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

- Medicínský účel: Procesor tkáňový vakuový pro zpracování biologického materiálu v histopatologické laboratoři

- Kompatibilita: není požadováno

- Specifikace:

Zde (účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce):Revos Tissue Processor

Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

| Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Splnění požadavku Ano/Ne | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvede hodnoty parametru, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Ovládání pomocí dotykového displeje | Ano | Uživatelská příručka str. 13 |
| - Ovládací SW v češtině, ochrana pomocí uživatelských hesel | Ano | Technické parametry |
| - Uživatelem nastavitelné programy (krátký, noční, víkendový apod.) | Ano | Technické parametry |
| - Kapacita: min. 300 kazet/1 cyklus | Ano | Technické parametry |
| - Objem skladovacích kontejnerů pro reagencie min. 2,5 l | Ano, | 5l, Technické parametry |
| - Nastavitelná teplota procesu až do 55 °C mimo parafínů | Ano, | 55°C, Technické parametry |
| - Počet skladovacích kontejnerů: na alkohol min 5 ks, min. 2 ks pro čistící reagencie, min 3 ks pro xylen, min. 2 ks pro formol | Ano | Alkohol 6 ks, čistící 3 ks, xylen 3x, formol 2ks |
| - Umožňuje použití standardních chemikálií pro histol. proces, tj. nevázaných na jediného dodavatele | Ano | Technické parametry |
| - Průhledné víko reakční komory pro vizuální kontrolu procesu a zabezpečené proti náhodnému otevření | Ano | Technické parametry |
| - Odsávání par z prostorů skříně a otevřené reakční komory a navazující systém ventilace | Ano | Technické parametry |
| - Vybavení ventilace uhlíkovými filtry pro záchyt rozpouštědel a záchyt formaldehydových par | Ano | Technické parametry |
| - Funkce odloženého startu | Ano | Technické parametry |
| - Integrovaný nepřerušitelný záložní zdroj napájení, který zajistí běh přístroje na dobu min. 3 hodin v případě výpadku el. energie nebo externí UPS | Ano | 3 hodiny, Technické parametry |
| - USB rozhraní pro přenos dat a pro upgrade softwaru | Ano | Technické parametry |
| - Přístup ke tkáním v průběhu procesu (přerušení a pokračování procesu), záznam všech pracovních kroků | Ano | Technické parametry |
| - Možnost vzdáleného přístupu (on-line monitoring) | Ano | Technické parametry |
| - Dálkový monitoring (alarm, atd). | Ano | Uživatelská příručka str. 110 |
| - Splňuje nařízení IVDR | Ano | Prohlášení o shodě |

| Hodnocené parametry (váha kritéria 5%) | Splnění požadavku Ano/Ne | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvede hodnoty parametru, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Detekce reagencií pomocí RFID čipu | Ano | Technické parametry |
| - Možnost dávkovat parafín přímo v peletách | Ano | Technické parametry |
| - Likvidace odpadního parafínu do odpadních nádob | Ano | Technické parametry |
| - Rotace reagencií navazující na měření kvality alkoholu | Ano | Technické parametry |
| - Míchání reagencií v pracovní komoře rotací kazet v pracovní lázni | Ano | Technické parametry |
| - Plnění reagenčních nádob nasáváním reagencií přímo z nádob, ve kterých jsou reagencie dodávány bez použití nástavců | Ano | Technické parametry |