KUPNÍ SMLOUVA

číslo:

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., „Občanský zákoník“

Smluvní strany

| 1. | Kupující: | Fakultní Thomayerova nemocnice |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 |
|  | Jednající: | doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel |
|  | DIČ: | CZ00064190 |
|  | IČ: | 00064190 |
|  | Číslo účtu: | XXX |
|  | Banka: | XXX |
|  | Zapsán v OR: | Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 |
|  | Vyřizuje: | [OU OU], oddělení zdravotnické techniky |
|  | Telefon: |  |
|  | Fax: |  |
|  | E-mail: |  |

(dále jen kupující)

a

| 2. | Prodávající: | FOMEI s.r.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8 |
|  | Zastoupen: | Jaroslav Faltus, prokurista |
|  | DIČ: | CZ46504869 |
|  | IČ: | 46504869 |
|  | Číslo účtu: | 8305511/0100 Registrovaný a zveřejněný / nezveřejněný dle §96 odst. 1 zákona o DPH |
|  | Banka: | Komerční banka, a.s. |
|  | Zapsán v obch. rejstříku: | Městský soud v Praze, sp. zn. C 275265 |
|  | Vyřizuje: | [OU OU], vedoucí obchodního oddělení |
|  | Telefon: |  |
|  | Fax: |  |
|  | E-mail: |  |

(dále jen prodávající)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „FTN - mamografický přístroj“, číslo zakázky ve VVZ: Z2024-015667 vyhlášené dne 12.4.2024.

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka zdravotnického prostředku (Mamografu, včetně systému umělé inteligence):

Mamograf s přímou digitalizací HOLOGIC 3Dimensions 3D, stereotaktická jednotka Hologic Affirm, jednotka vakuové biopsie Brevera, diagnostický portál JiveX včetně systému AI Transpara, dvě diagnostické stanice pro mamografii s monitory EIZO RadiForce RX 10270 a grafickými kartami

dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu,

- měření a kontroly předmětu dodávky včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti: prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrorevize, prvotní bezpečnostně technické kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů; tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákony č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č. 263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje),

- komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího, dodání protokolu o instruktáži k používání / obsluze zařízení při předání a dále pak 2 x ročně po dobu záruky na zařízení.

Součásti předmětu plnění i demontáž a ekologická likvidace starého mamografu (doklady o likvidaci budou předány kupujícímu).

# Cena

2.1 Cena

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (např. cena přístroje, montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, instruktáž k používání / obsluze zařízení) a činí:

| Kupní cena celkem bez DPH | 11 190 000,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 2 349 900,00 Kč |
| Kupní cena celkem vč. DPH | 13 539 900,00 Kč |

Položkový rozpočet dodávky je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalace předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, odborná údržba a požadavky zákona č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, zákona č., požadavky zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje), a komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího v rozsahu článku č. 1. Předmět smlouvy.

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti této kupní smlouvě jsou nepřípustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

# Platební podmínky a fakturace

3.1. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Fakturace

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojím vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:

Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu smlouvy, se splatností 60 dnů po jejím doručení kupujícímu. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat náležitostí podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,  o DPH a dále tyto náležitosti:

  - den splatnosti,

  - odvolávka na smlouvu,

  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,

  - soupis příloh.

Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.

# Doba plnění a ostatní ujednání

## Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu (včetně kontrolních měření) nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Vzhledem k tomu, že jde o výměnu za provozu, kupující požaduje, aby demontáž starého stroje a montáž nového stroje proběhla max ve 3 dnech, včetně kontrolních měření  (v termínu po dohodě s kupujícím).

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce kupujícím, komplexní instruktáži k používání / obsluze (zaškolení) a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

## Doklady vztahující se k předmětu smlouvy

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace (1ks ke každému jednomu zařízení v tištěné podobě a 2ks USB (CD) nebo jiném elektronickém nosiči), tzn.:

- návod na obsluhu v českém jazyce - výrobcem autorizovaný český originál (v souladu se zákonem č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro),

- prohlášení o shodě (s určenou a uvedenou třídou ZP),

- instalační protokol, dodací a záruční list,

- protokoly k měření a kontrolám předmětu dodávky (včetně vyznačení doby platnosti): prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrorevize, prvotní bezpečnostně technické kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování a měření; tyto a další v souladu se zákony č. č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro ,  č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č.263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje),

- protokol o instruktáži (zaškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro ,

- oprávnění školitele k provádění instruktáže (školení), na základě podmínek určených výrobcem v návodě na obsluhu a v souladu se zákonem č. č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,

- příslušnou dokumentaci dle zákona č. č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č. 263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje),

## Místo plnění

## Místem plnění je sídlo zadavatele (Vídeňská 800, Praha 4 – Krč), pavilon D.

## Součinnost smluvních stran

Prodávající zajistí přítomnost zaměstnanců kupujícího na instruktáži k používání / obsluze zařízení (předmětu smlouvy).

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem zaměstnancům oddělení zdravotnické techniky kupujícího na email:

ozt-nakup@ftn.cz

V případě potřeby zajištění spolupráce IT a technického servisu (připojení k NIS, LIS, datovému uložišti, vzdálené datové připojení, komunikace mezi zařízeními nebo součástmi zařízení s využitím datových rozvodů v FTN, atd.)  je nutné informovat kupujícího minimálně 10 dní před termínem dodání předmětu smlouvy z důvodu včasného nastavení, zajištění dostatečné kapacity sítě – přípojných bodů a nastavení komunikačních protokolů.

## Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

## Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu, tj. po podpisu předávacího protokolu.

## Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy.  Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

## Smluvní pokuty

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Smluvní strany tak výslovně sjednávají odlišnou úpravu od § 2050 zák.č. 89/2012 Sb.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8. 	Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním

- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.

- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a § 2106 občanského zákoníku)

- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

# Záruka, servisní podmínky a reklamace

## Záruka

Prodávající po dobu záruky přístroje bude zajišťovat bezplatně záruční opravy a odbornou údržbu (elektrické kontroly popř. elektrorevize, BTK, kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů); tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákony č. č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,  č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č.263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje).

Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené: Prodávající je po dobu záruky povinen na tyto nastoupit před vypršením lhůty a včas dodat protokoly na oddělení kupujícího FTN zajišťující servis a správu přístrojových zdravotnických prostředků, a to tak aby nebyly porušeny požadavky a doporučení výrobce uvedené v návodě k obsluze a další legislativní požadavky (normy a zákony platné v ČR). Bude-li prodávající vyzván kupujícím, prodávající má povinnost na tyto Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené nastoupit do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruku na dobu 24 měsíců (dle záruční doby uvedené v nabídce, min. 24 měsíců) od uvedení přístroje do provozu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít minimálně po dobu záruky ode dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány „365 dní v kalendářním roce“ a to: možností nahlášení závady a přijetí servisního požadavku emailem, a dále zajištěním servisních prací a kontrol v pracovní dny (ne-li stanoveno jinak).

Dále se prodávající zavazuje zajistit Kupujícímu záruční servis minimálně po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající doloží skutečnost, že osoba, která bude provádět záruční servis je osobou oprávněnou provádět servis dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Prodávající je povinen zahájit odstraňování nahlášené závady/poruchy (dále jen závada) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hod od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Prodávající je povinen odstranit nahlášené závady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů následujících po dni nahlášení závady. nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Po ukončení odstraňování závady je prodávající povinen prokazatelně předat kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, datum a čas zahájení opravy závady, způsob odstranění závady a datum a čas odstranění závady.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS:

za prodávajícího / smluvní strana

Název společnosti: FOMEI s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: [OU   OU], vedoucí technického oddělení

Telefon / fax:

E-mail:

5.3. Reklamace

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,

- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického hlediska,

- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3krát.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

# Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Prodávající nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami (dle § 6 odst. 3 Zákona o registru smluv).

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 1.8.2024			V Praze dne ………………

..............................................					 ..........................……………

Za kupujícího:                           			 	 Za prodávajícího:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. 			 	 Jaroslav Faltus

ředitel	                                                                                           prokurista

[OU   OU] = osobní údaj

Příloha č. 1: Technická specifikace

|  | FTN - mamografický přístroj |  |
| --- | --- | --- |

- Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

- Medicínský účel: Digitální mamograf pro screening a stereotaxe

- Kompatibilita: s PACS typ Rasna, ICZ AMIS*PACS FlexServer G2®

- Specifikace:

Zde (účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Hologic 3Dimensions 3D včetně stereotaktické jednotky Affirm, jednotky vakuové biopsie Brevera a diagnostických stanic s portálem JiveX a AI Transpara.

Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

| Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Splnění požadavku Ano/Ne | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvede hodnoty parametru, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Mamograf 1ks |  |  |
| - Generátor |  |  |
| - Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5kW | ANO | 7 kW (Dimensions Platform, str. 5) |
| - Min.rozsah expozičního napětí 23-49kV | ANO | 20-49 kV (DP, str. 5) |
| - Min.rozsah volitelného nastavení 5-500 mAs | ANO | 3-500 mAs (DP, str. 5) |
| - Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | ANO | (DP, str. 5) |
| - Expoziční automat – nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu | ANO | (DP, str. 5) |
| - Řízení dávky na základě vícebodového nebo celoplošného měření | ANO | (DP, str. 5) |
| - Hodnocení dávky na základě tloušťky prsu (míra komprese) a denzity tkáně | ANO | (DP, str. 5) |
| - Rentgenka a kolimátor |  |  |
| - Vysokootáčková anoda min. 8 800 ot/min | ANO | 9500 ot./min. (DP, str. 5) |
| - Dvě ohniska o velikosti max. 0,15 x 0,15 mm a 0,3 x 0,3 mm | ANO | 0,1x0,1 mm/0,3x0,3 mm (DP, str. 5) |
| - Zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta | ANO | (DP, str. 4) |
| - Tepelná kapacita anody 162 kHU | ANO | 300 kHU (DP, str. 5) |
| - Dva motorizované filtry využívané pro standardní mamografie 2D nebo pro tomosyntézu | ANO | Rh, Ag, Al (DP, str. 5) |
| - Možnost manuálního nastavení kolimátoru | ANO | (DP, str. 4) |
| - Automatické nastavení kolimátoru podle připojené kompresní desky | ANO | (DP, str. 4) |
| - Světelné zaměření pole bez ozáření | ANO | (DP, str. 8) |
| - Gantry |  |  |
| - Vzdálenost ohnisko - detektor SID min. 60 cm | ANO | 70 cm (DP, str. 4) |
| - Motorizovaný rozsah vertikálního pohybu min. 65 cm | ANO | 70,5 cm (DP, str. 4) |
| - Rozsah motorizovaného otáčení min. +/- 135 st. | ANO | 2D: +195°- 155° 3D: +10°- 140° (DP, str.4) |
| - Automatická nastavení otočení gantry do uživatelsky předdefinovaných pozic | ANO | (DP, str. 4) |
| - Digitální Indikace úhlu rotace | ANO | (DP, str. 4) |
| - Motorizovaná automatická i manuální komprese s digitální indikací kompresní síly | ANO | (DP, str. 4) |
| - Maximální síla komprese min. do 175N | ANO | 178 N, manuál. až 300 N (DP, str. 4) |
| - Indikace komprimované tloušťky prsu | ANO | (DP, str. 4) |
| - Automatické i manuální uvolnění komprese po expozici | ANO | (DP, str. 4) |
| - Pár nožních spínačů s funkcí vertikálního pohybu a komprese | ANO | (DP, str. 3) |
| - Systém pro mechanické zvětšení snímku – požadované stupně zvětšení 1,5 nebo zvětšení 1,8 | ANO | Obě možnosti 1,5x a 1,8x (DP str.4) |
| - Digitální detektor |  |  |
| - Přímá nebo nepřímá konverze signálu (materiál amorfní Se, Csl) | ANO | A-Se, přímá konverze (DP, str. 5) |
| - Aktivní plocha 24x29 cm | ANO | 24x29 cm (DP, str. 5) |
| - Velikost pixelů shodná jak ve 2D tak ve 3D max. 100 µm | ANO | 70 µm 2D i 3D (DP, str. 5) |
| - Minimálně 14 bitová hloubka obrazu | ANO | 14 bit (DP, str. 5) |
| - Akviziční systém |  |  |
| - Čas zobrazení snímku na obrazovce po ukončení expozice max. 10s | ANO | 4 – 6 sekund (DP, str. 7) |
| - Čas mezi dvěma expozicemi max. 30s | ANO | 26 sekund (DP, str. 7) |
| - Kapacita pro interní uložení min. 10000 snímků | ANO | 36 000 snímků tj. 9000 studií (DP, str. 7) |
| - LCD medicínský diagnostický monitor s úhlopříčkou min. 21‘‘ a rozlišením min. 3 MPx | ANO | 21“, 3 MPix (DP, str. 6) |
| - Samostatný SW pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnout a vypnout | ANO | (DP, str. 7) |
| - SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | ANO | (DP, str. 7) |
| - DICOM 3.0 Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve, Radiation Dose SR, Storage Commitment | ANO | (DP, str. 7) |
| - SW pro zobrazení syntetických snímků | ANO | (DP, str. 2) |
| - Vypalování snímků na CD/DVD média v DICOM formátu | ANO | (DP, str. 7) |
| - Sada pro testy stálosti vč. fantomů a integrovaného SW | ANO | (DP, str. 8) |
| - Integrovaný ochranný štít proti záření pro obsluhu min. 0,3 mm Pb | ANO | 0,5 mm Pb. (DP, str. 6) |
| - Záložní zdroj min.650VA | ANO | 1 000 VA (DP, str. 2) |
| - Tomosyntéza |  |  |
| - Tomosyntéza integrovaná v přístroji | ANO | (DP, str. 6) |
| - Úhel skenování min. 15 st. | ANO | 15 stupňů (DP, str. 6) |
| - Počet projekcí min. 9 | ANO | 15 projekcí (DP, str. 6) |
| - Doba snímkování při tomosyntéze max. do 10s | ANO | 3,7 sekundy (DP, str. 6) |
| - Rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze | ANO | (DP, str. 2) |
| - Stereotaxe |  |  |
| - Možnost stereotaktického vyšetření ve 2D i 3D (s tomosyntézou) | ANO | (DP, str. 5) |
| - Vertikální i laterální biopsie | ANO | (DP, str. 10) |
| - Zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem, s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a jehly | ANO | (DP, str. 10) |
| - Samostatná bioptická jednotka (Uveďte hmotnost) | ANO | 7 kg, (DP, str. 10) |
| - Požadované příslušenství | ANO | (DP, str. 3) |
| - Transparentní lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | ANO | (DP, str. 3) |
| - Kompresní lopatky pro cílená vyšetření, bodové komprese | ANO | (DP, str. 3) |
| - Kompresní lopatky pro stereotaktická vyšetření | ANO | (DP, str. 3) |
| - Kompresní lopatky pro snímky se zvětšením | ANO | (DP, str. 3) |
| - Podpěra prsu pro snímky se zvětšením podle požadavku výše | ANO | (DP, str. 3) |
| - Vakuová biopsie pro výkony pod stereotaktickou jednotkou mamografu i ultrazvuku s integrovaným rtg zdrojem, vysokým rozlišením, rotací jehly a zásobníkem na min.12 vzorků, který lze vyjmout a samostatně poslat na histologické vyšetření | ANO | (DP, str. 11) |
| - Automatické posílání snímků do PACS | ANO | (DP, str. 11) |
| - Možnost propojení s RTG snímky z mamografu v rámci jedné studie | ANO | (DP, str. 11) |
| - Systém diagnostiky a umělé inteligence pro mamografický screening včetně hodnocení tomosyntézy |  |  |
| - Základní požadavky na systém umělé inteligence |  |  |
| - Zdravotnický prostředek s certifikací CE pro 2D i 3D aplikace | ANO | (Transpara, str.2.) |
| - Kompatibilní s mamografy výrobců – min. Hologic, Siemens, GE (do poznámky uveďte seznam podporovaných výrobců) | ANO | Hologic, Siemens, GE, FUJI. GIOTTO (Transpara, str.8.) |
| - Možnost bezplatné změny mamografu na pracovišti v rámci podporovaných výrobců | ANO | (Transpara, str. 8.) |
| - Kompatibilita s PACS | ANO | (Transpara, str. 8.) |
| - Integrace se systémem PACS a diagnostickým softwarem (DS) | ANO | (Transpara, str. 4.8.) |
| - Přeposlání celkového skóre rizika vyšetření do DS | ANO | (Transpara, str.4.8.) |
| - Filtrování vyšetření v DS na základě skóre rizika | ANO | (Transpara, str.5.8.) |
| - Přeposlání nejvyššího lokálního skóre rizika pro účel filtrování vyšetření do DS | ANO | (Transpara, str.5.) |
| - Uložení Mamo CAD strukturovaného reportu do PACS a DS | ANO | (Transpara, str.8.) |
| - Uložení obrazového reportu do PACS a DS | ANO | (Transpara, str.5.) |
| - Automatické vytváření Mammography CAD Structured Report (SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50), který lze zobrazit v libovolném mamografickém prohlížeči. SR musí obsahovat lokální skóre rizika u jednotlivých nalezených objektů. V rámci SR musí být uveden typ nálezu – denzita, mikrokalcifikace a případně další. Předložte jako příklad DICOM CAD SR objekt. |  | (Transpara, str 8) |
| - Generování obrazového reportu v DICOM formátu (např. Secondary Capture) | ANO | (Transpara, str 8) |
| - U tomosyntetických dat – možnost identifikace vrstvy, ve které se nachází příslušný nalezený objekt | ANO | (Transpara, str 8) |
| - Možnost instalace na virtuální server nemocnice | ANO | (Transpara, str.2.8.17) |
| - Možnost zpracování dat na HW nemocnice, data pacientů se nesmí přenášet mimo nemocnici | ANO | (Transpara, str.2.8.17) |
| - Nabízený systém musí být prokazatelně používán jako náhrada radiologa v rámci dvojího čtení v národním screeningovém programu v rámci EU. Uveďte lokaci a použití. | ANO | Systém Transpara je aktuálně využíván v Dánsku v rámci programu mamografického screeningu jako první čtení, kdy rozděluje vyšetření na málo podezřelé pro čtení jedním radiologem a více podezřelé pro čtení dvěma radiology. (Transpara, str 2) |
| - Automatické zpracování předchozích vyšetření pacientky | ANO | (Transpara, str.6.) |
| - Prohlížení výsledků probíhá ve shodném prostředí jako standardní prohlížení mamografických snímků na dodané mamografické stanici | ANO | (Transpara, str.5) |
| - Příjem snímků z modalit i z PACS | ANO | (Transpara, str.8) |
| - Automatické odesílání výsledků do PACS systému | ANO | (Transpara, str.8) |
| - Zpracování 2D vyšetření do 5 min. od odeslání do AI | ANO | (Transpara, str 8) |
| - Identifikace podezřelým denzit a skupin mikrokalcifikací. Uveďte typy nálezů, které systém umí identifikovat | ANO | Systém Transpara identifikuje podezřelé denzity, skupiny mikrokalcifikací a jednotlivé mikrokalcifikace. Systém je trénován i na odlišení cyst a fibroadenomů od podezřelých denzit. |
| - Vyhodnocení celého vyšetření na definované škále rizika | ANO | (Transpara, str.8) |
| - Vyhodnocení lokálního skóre rizika u každého nálezu v rámci snímku | ANO | (Transpara, str 8) |
| - Diagnostický SW |  |  |
| - Vyhodnocovací systém formou portálového řešení včetně 2 plovoucích licencí mamografického prohlížeče (vhodné i pro diagnostiku tomosyntézy) a serverové komponenty instalované na dodané mamografické stanici | ANO | (Jivex, str.3.10.) |
| - Základní nástroje pro popis snímků – windowing, zvětšení, lupa, anotace snímků, měření, inverze obrazu | ANO | (Jivex, str. 7.) |
| - Možnost popisu přímo v diagnostickém SW | ANO | (Jivex, str 7.) |
| - Automatické výškové zarovnání jednotlivých projekcí | ANO | (Jivex, str 10.) |
| - Automatická detekce okraje prsu, zvětšení snímku podle zvolené pracovní plochy | ANO | (Jivex, str 10.) |
| - Možnost nastavení vlastních prohlížecích protokolů podle přihlášeného uživatele | ANO | (Jivex, str 10.) |
| - Automatické načtení předchozích snímků pacientky | ANO | (Jivex, str 10.) |
| - Zobrazení reportu – výsledků umělé inteligence v libovolném prohlížecím protokolu | ANO | (Transpara, str.5.) |
| - Automatická navigace na vrstvu tomosyntézy s nálezem | ANO | (Transpara, str.8.) |
| - DICOM komunikace | ANO | (Jivex, str 16.) |
| - Načtení DICOM snímků z ostatních zobrazovacích modalit | ANO | (Jivex, str 5.) |
| - Možnost provozování SW 3.stran na shodné stanici (diagnostické stanici) | ANO | (Jivex, str ) |
| - Možnost rozšířit o modul HL7 za účelem synchronizace databáze pacientů | ANO | (Jivex, str 6) |
| - Integrace se systémem ePACS pro odesílání snímků na další pracoviště | ANO | (Jivex, str 16) |
| - Možnost zobrazení z jiných modalit (MR, UZ) | ANO | (Jivex, str 7) |
| - Diagnostické stanice - 2 ks |  |  |
| - PC s velikostí RAM min. 32 GB, kapacitou HDD min. 4 TB, CD/DVD RW mechanikou a síťovým interface 100/1000 Mbit/s | ANO | RAM 32 GB, HDD 4T (DS strana 1.) |
| - Medicínský diagnostický vysokokontrastní LCD monitor pro každou stanici s rozlišením 12Mpx, úhlopříčkou min. 30“ a svítivostí min. 1200 cd/ m² | ANO | 12 MPix 30“, 1200 cd/ m² (RX1270 str.8) |
| - Záložní zdroj min. 1 000 VA | ANO | 1000 VA (DS strana 1.) |
| - Připojení do PACS | ANO | (DS strana 1.) |
| - Programovatelná klávesnice pro mamografii včetně rychlé volby pro zobrazení výsledků z umělé inteligence | ANO | (DS strana 1.) |
| - Myš s tlačítky, která odpovídají požadavkům efektivní práce při zpracování mamografických studií | ANO | (DS strana 1.) |

Zvýhodňující parametry pro hodnocení nabídek (viz čl. 16 ZD)

| Hodnocené parametry | Splnění požadavku Ano/Ne | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvede hodnoty parametru, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| Přímá konverze signálu | ANO | (PD strana 5.) |
| Hmotnost samostatné bioptické jednotky do 8 kg | ANO | 7 kg (PD strana 10.) |
| Anatomicky tvarované lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | ANO | (PD strana 3.) |
| Automatický stranový posun kompresní lopatky, pro MLO projekce | ANO | (PD strana 4.) |
| Obličejový štít nezávislý na pohybu rentgenky | ANO | (PD strana 4.) |
| Tepelná kapacita anody 300 kHU | ANO | (PD strana 5.) |
| Automatické odstranění mřížky pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy | ANO | (PD strana 6.) |

Příloha č. 2

Položkový rozpočet v Kč

| - Mamograf 1ks | Cena bez DPH | 21 % DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - Generátor | 620 000,- | 130 200,- | 750 200,- |
| - Rentgenka a kolimátor | 750 000,- | 157 500,- | 907 500,- |
| - Gantry | 950 000,- | 199 500,- | 1 149 500,- |
| - Digitální detektor | 1 190 000,- | 249 900,- | 1 439 900,- |
| - Akviziční systém | 590 000,- | 123 900,- | 713 900,- |
| - Tomosyntéza | 1 290 000,- | 270 900,- | 1 560 900,- |
| - Stereotaxe | 890 000,- | 186 900,- | 1 076 900,- |
| - Příslušenství | 2 890 000,- | 606 900,- | 3 496 900,- |
| - Systém diagnostiky a umělé inteligence pro mamografický screening včetně hodnocení tomosyntézy |  |  |  |
| - Základní požadavky na systém umělé inteligence | 690 000,- | 144 900,- | 834 900,- |
| - Diagnostický SW | 380 000,- | 79 800,- | 459 800,- |
| - Diagnostické stanice - 2 ks | 950 000,- | 199 500,- | 1 149 500,- |

Celková cena za dodávku      bez DPH                  11 190 000,- Kč                                                               DPH                   2 349 900,- Kč

Celková cena za dodávku           s DPH                 13 539 900,- Kč

..