| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV – INT/ORL | 1 ks | ANO |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení INT/ORL v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | Philips Affiniti 30 |
| Výrobce přístroje |  | Philips Ultrasound Inc. |
| Požadované parametry |  |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 21“ - rozlišení min. 1920x1080 - polohovatelný ve všech osách | ANO | ANO, 21,5“, Full HD rozlišení 1920x1080, polohovatelný ve všech osách |
| Frekvenční rozsah přístroje | min. 1-20 MHZ | ANO, 1-20 MHz |
| Dynamický rozsah přístroje | min. 280 dB | ANO, 280 dB |
| Výškově nastavitelný ovládací panel pravolevě polohovatelný nezávisle na těle přístroje o více jak 300° | ANO | ANO, výškově nastavitelný, polohovatelný nezávisle na těle o téměř 360° |
| Technologie širokopásmového zpracování 2D signálu s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí | ANO | ANO, Philips BroadBand technologie |
| Podpora single crystal technologie sond a „full matrix“ sond (více jak 2000 elementů) | ANO | ANO, podpora sond s crystal technologií (PureWave crystal) a full matrix (např. sonda x7-2 t s 2500 elementy) |
| Ovládání pomocí dotykového displeje o velikosti | min. 12“ | ANO, 12“ dotykový displej |
| Porty | min. 4 pro připojení pinless sond min. 1 port pro dopplerovský | ANO, pinless porty pro připojení 4 zobrazovacách sond, 1 pro doppler. sondu |
| Optimalizace upravující 2D a dopplerovské módy (baseline, zesílení a rychlostní škálu pro PW a barevného dopplera) podle podmínek vyšetřovaného objektu jedním tlačítkem | ANO | ANO, ISCAN, doppler iSCAN |
| Možnost nastavení hloubky 1 až 30 cm | ANO | ANO, 1-40 cm |
| Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu | ANO | ANO, TSI, AutoScan, iSCAN |
| Záznam obrazové informace na interní HDD o velikosti min 0,5 TB | min. 0,5 TB | ANO, 0,5 TB |
| Archivace snímků min v PC formátech, DICOM a systémových datech | ANO | ANO, archivace v PC formátech nebo DICOM |
| Přístroj vybaven min 3 USB porty z toho alespoň jeden na ovládacím panelu | ANO | ANO, 2 USB na ovládacím panelu, zbývající porty v těle přístroje |

| Požadovaná zobrazení: - 2D zobrazení s pulzním kódováním a formováním, s frekvenčním skládáním a možností harmonického zobrazení na všech sondách - Technologie širokopásmového zpracování signálu pro 2D zobrazení s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí - Funkce zobrazení UZV obrazu na celém monitoru - M mód a anatomický M mód - M mód barevný doppler - M mód tkáňový doppler - THI s pulzní inverzí - Širokopásmový barevný doppler - Simultánní 2D a M mód - Barevný energetický doppler - Duplexní a simultánní 2D/PW doppler - Duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie - Duplexní barevný doppler a CW doppler - High-PRF PW doppler - Duplexní 2D, barevný doppler a PW dopler - Duplexní 2D energetický doppler a PW doppler - Nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler - Nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler a PW doppler - Duální zobrazování - Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení - Trapezoidní zobrazení na lineární sondě 20° - HD zoom a Pan zoom - Automatická inverze barevného spektra při vyšetření barevným dopplerem - Úhlové zobrazení na všech sondách - Odstranění šumu ve více krocích - Real time současné zobrazení B módu a B módu s CFM - Možnost volby uspořádání 2D a dopplerovského spektra na monitoru | ANO | ANO, přístroj splňující všechny požadované zobrazující módy (viz. specifikace přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Další požadované parametry: - Přiblížení i zmrazeného obrazu (Zoom/Pan) - Cine loop s post processingem - Manuální úprava TGC pomocí mechanických jezdců i pomocí dotykového displeje - Automatická i manuální úprava LGC - Možnost nastavení vlastního vyšetřovacího presetu - Integrovaný HDD o kapacitě min. 0,5TB - Přehledný archiv pacientů - Strukturovaná zpráva s výsledky měření - DICOM rozhraní a možnost exportu dat v DICOM formátu přes LAN port a pomocí WiFi - USB port - Zobrazení UZV výseče na celé ploše monitoru - Technologie bezfokusačního zobrazení, tj. automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu bez použití a nastavení fokusačního bodu | ANO | ANO, přístroj splňující všechny požadované parametry (viz. technická specifikace přístroje) |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| Širokopásmová abdominální sonda | 1ks v rozsahu min. 2 – 6MHz | ANO, C6-2, střední frekvenční rozsah 2-6 Hz |
| Širokopásmová lineární sonda | 1ks v rozsahu min. 4-12MHz velikostí aktivní plochy max. 40 mm | ANO, L12-4, střední frekvenční rozsah 4-12 MHz |
| Širokopásmová lineární sonda | 1ks v rozsahu min. 5-12MHz velikostí aktivní plochy max. 50 mm | ANO, L12-5, střední frekvenční rozsah 5-12 MHz |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |

V Praze dne /viz el. podpis/		Za uchazeče:	Ing. Ludvík Tót, jednatel