# Neon™ NxT Transfection System

# Technická specifikace přístroje Neon™ NxT Transfection System

# Neon™ NxT Transfection System je stolním přístrojem, který k účinné tranfekci buněk využívá speciálních elektroporačních špiček se zlatou elektrodou. Neon™ NxT Transfection System je určen  k elektroporaci nukleových kyselin (DNA, RNA, siRNA) nebo proteinů do všech typů savčích buněk včetně primárních a imortalizovaných hematopoetických buněk, kmenových buněk a primárních buněk s vysokým procentem úspěšnosti přenosu. Pro více než 150 buněčných liniíí již byly optimalizovány elektroporační protokoly. Neon™ NxT Transfection System umožňuje díky svým malým rozměrům také práci ve flow boxech.

# Pomocí přístroje Neon™ NxT je možná transfekce nižšího počtu buněk 1 × 104 tak také vyššího počtu buněk 1 × 107 v jedné elektroporační reakci. Podle počtu elektroporovaných buněk se volí elektroporační špičky o objemu 10 μl nebo 100 μl. Elektroporační špičky Neon™ NxT je možné použít opakovaně, maximálně však 2x.

# Narozdíl od elekrtoporátorů využívajících k elektroporaci standardní kyvety, přístroj Neon™ NxT Transfection System využívá unikátní elektroporační reakční komory tzv.  Neon™ NxT špičky, které umožňují vytvoření jednotného elektrického pole, udržování stabilního pH po dobu elektroporace, zanedbatelnou tvorbu tepla a nižsí tvorbu iontů. Elektrody potažené zlatem vytvářejí rovnoměrnější elektrické pole a nižší gradient pH napříč buněčnými suspenzemi. Jedinečný design pomáhá udržovat fyziologické podmínky, takže buňky mají mnohem vyšší míru přežití po elektroporaci než buňky vystavené konvenční elektroporaci.

Neon™ NxT Transfection System umožňuje navolení vlastních elektroporačních podmínek – napětí, délku pulsu, počet pulsů, typ buněk, typ pufru, druh nákladu pro optimální elektroporaci právě elektroporovaných buněk.

Přístroj je pro snadnou manipulaci a nastavení protokolů vybaven dotykovým 8-mi palcovým barevným displejem, 24 krokovým optimalizačním protokolem, 150 předprogramovanými buněčně-specifickými protokoly  a umožňuje vytvoření  a uložení až 10 000 vlastních tranfekčních protokolů a jejich uložení do paměti přístroje a zabezpečení proti změně nastavení pomocí hesla. Přístroj se může připojit k internetu buď drátově nebo bezdrátově.

Neon™ NxT Transfection System využívá jeden typ kitu, kompatibilního s různými typy savčích buněk včetně primárních a kmenových buněk a usnadňuje tak práci operatéra, který již nemusí stanovovat nejvhodnější pufrové složení pro daný typ buněk.

# Neon™ NxT Transfection System se skládá z Neon™ NxT Transfection Přístroje , Neon™ NxT Pipetovací Stanice, Neon™ NxT Pipety a Neon™ NxT Transfekčních kitů.

. Neon™ NxT Transfection Přístroj

- Intuitivní a jednoduché uživatelské rozhraní

- 8-mi palcová barevná dotyková obrazovka

- Nastavitelné technické parametry elektroporační reakce – napětí, délka pulsu, počet pulsů, typ buněk, typ pufru, druh nákladu

- Předprogramovaný 24 krokový optimalizační protokol

- 300 přednastavených buněčně specifických protokolů

- Možnost nastavení a uložení 10 000 vlastních transfekčních protokolů

Neon™ NxT Pipetovací Stanice

- Během elektroporace ukotvuje Neon™ NxT Pipetu s pipetovací špičkou, která obsahuje buňky a nukleovou kyselinu

- Umožňuje průchod elektického pulsu skrz buňky v Neon™NxT pipetovací špičce

- Navržena tak, aby eliminovala možnou expozici buněk elektrickým šokem

Neon™ NxT Pipeta

- Speciální elektronická pipeta určená pro  Neon™  NxT pipetovací špičky se zlatou elektrodou

- Před elektroporací se Neon™ NxT pipeta vkládá do Neon™ NxT Pipetovací Stanice

- Neon™ NxT Pipetovací špička spolu s Neon™ NxT pipetou eliminují vícenásobné pipetování, protože Neon™ pipetovací špička slouží jako kyveta pro elektroporátor

# A - Neon™ NxT Pipetovací špička se zlatou elektrodou

# B - Standardní elektroporační kyveta

# C- Možnost navolení specifických transfekčních podmínek dle typu transfekovaných buněk

# C

# Časově úsporné nastavení destičky

# Intuitivní uživatelské rozhraní systému Neon™ NxT Electroporation System poskytuje efektivní způsob nastavení vašich elektroporačních experimentů. Místo nastavování parametrů elektroporace mezi vzorky pomocí funkce Quick Start můžete předem nastavit celou destičku a sledovat průběh na obrazovce při elektroporaci každého ze vzorků.

# Specifikace přístroje Neon™ NxT Transfection System

Typ přístroje: stolní přístroj

Elektroporační objem: 10 μL nebo 100 μL

Objem elektroporačního pufru: 2 ml

Uchycení špičky: ClipTip technologie

Elektroporační pulzy: 1-10

Šířka pulzu: 1-100 ms

Napětí pulzu: 500–2,500 V

Detekce oblouku: Ano

Cloud conectivita: Ano

Vstupní výkon: 100–240 VAC, 270 W

Rozměry přístroje: šířka 24 cm, délka 25 cm, výška 19 cm

Hmotnost: 5,4 kg

Dotykový displej: 8-mi palcová dotyková obrazovka

V Praze dne 16.9.2024                                   	……………………………………………………….

Mgr. Jana Lev

obchodní zástupce Life Technologies, pověřena plnou mocí