| Technická specifikace | Stůl operační 2 ks | Projekt: A2-032-RT |
| --- | --- | --- |

- Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

- Medicínský účel: mobilní modulární operační stoly k použití na operačních sálech pro operace břicha

- Kompatibilita: kompatibilita není požadována

- Specifikace:

Systémový operační stůl Otesus vč. příslušenství, MAYO INSTRUMAN HYDRAILIC TOP II – stolek nástrojový (zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

- Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

| Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Splnění požadavku Ano/Ne | Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat |
| --- | --- | --- |
| Stůl operační mobilní systémový |  |  |
| - Deska operační univerzální 8mi dílná (centrální, horní a dolní zádový díl, hlavový díl, nožní čtyřdílný díl,) | Ano | Produktový list, str. 6–7, Katalog přísl. str. 66 – čtyřdílní nožní díl |
| - Elektromechanický systém ovládání polohovatelnosti stolu (kromě hlavového dílu) | Ano | Produktový list str. 6, návod k použití str. 72 |
| - Nastavení výšky pracovní desky stolu elektricky v rozsahu 660 – 1050 mm (bez polstrů) | Ano, 628 – 1168 mm | Návod k použití str. 130 |
| - Nožní část dělená, čtyřdílná odnímatelná (možnost roztažení) do U i V | Ano | Katalog příslušenství str. 66 – čtyřdílní nožní díl |
| - Hlavový díl odnímatelný s dvojitou artikulací min.+50°/-50° | Ano | Katalog příslušenství str. 36 |
| - Spodní zádový díl standartní odnímatelný | Ano | Katalog příslušenství str. 50 |
| - Podélný posun operační desky min. 400 mm | Ano, 400 mm | Návod k použití str. 135 |
| - Sloupek/základna včetně podvozku z nerezové oceli | Ano | Produktový list str. 20 |
| - Možnost manipulace se stolem bez vozíku díky kolečkům v základně bez narušení nebo ohrožení sterilního pole vozíkem | Ano, kolečka v základně | Návod k použití str.76 |
| - Operační deska stolu RTG transparentní | Ano | Návod k použití str. 26 |
| - Šířka stolu max. 590 mm bez postranních lišt | Ano, 590 mm | Návod k použití str.. 13 |
| - Napájení stolu vysokokapacitními bateriemi | Ano | Návod k použití str. 134 |
| - Ovladač stolu dálkový s displejem vč. nabíjecí stanice | Ano | Návod k použití str. 50-71 |
| - Ovladač nouzový na základně stolu s indikací aktuálního stavu baterií | Ano | Návod k použití str. 42-43 |
| - Nosnost operačního stolu min. 250 kg | Ano, 250 kg | Návod k použití str. 28 |
| - Alarmy akustické a optické | Ano | Návod k použití str. 72-73, 108-112 |
| - Polstry: - min. 60 mm vysoké - snižující riziko vzniku proleženin (měkké) - odnímatelné a omyvatelné | Ano, 80 mm | Produktový list str. 12, návod k použití str. 92 |
| - Polohování elektrické: - Trendelenburg/antitrendelenburg min. v rozsahu ± 45˚ - Laterální náklon v rozsahu ±30˚/30˚ - Polohování nožní části ±90˚ - Polohování zádové části min. v rozsahu +90°/-50˚ - Kombinovaný náklon trend./later náklon +30°/20° | Ano Tr/Antitr 45° Laterál ±28˚/28˚ Nožní díl +90°-100° Zád.+-90° Kombin.30°20° | Návod k použití str. 128, 136-137 Produktový list str. 21 |
| - Požadované příslušenství: - 4 ks vozík navážecí (desky stolu) - 2 ks anesteziologická podložka ruky s kloubem - 2 ks rám anesteziologický - 2 ks tělový pás - 2 ks skladovací a přepravní vozík na příslušenství - 1 pár šautů mechanických vč. svorek - 2 páry boční zarážka s polstrem, polohovatelná ve všech směrech - 2 ks držák zápěstí na eurolištu - 2 páry ramenních zarážek - 2 páry univerzální svorka na euroliště - 1 ks držák kolene pro artroskopické operace, výklopný - 1 ks dělený zádový díl pro operaci ramene, RTG transparentní - 1 ks helma vč. držáku (pro dětské i dospělé pacienty) - Sestava kompletní extenze pro dolní končetiny: 1 ks RTG transparentní pánevní díl, 1 ks mezinožní válec, 2 ks karbonové extenzní tyče, 2 ks napínací mechanismus, 2 páry bota univerzální (velikost. M a S), 2 ks podložky nohou - 1 ks vozík navážecí na extenzní část pro dolní končetiny - 1 ks stolek operační pod ruku, RTG transparentní - 1 ks karbonový, prodlužující díl, min. 1200 mm - 1 ks karbonový posuvný držák na příslušenství, na 1200 mm karbonový díl s eurolištou | Ano | Dle specifikace a. Návod k použití str. 25 b. Kat. přísl. str. 40 c. Kat. přísl. str. 17 d. Kat. přísl. str. 27 e. Kat. přísl. str. 28 f. Kat. přísl. str. 59 g. Kat. přísl. str. 20 h. Kat. přísl. str. 43 i. Kat. přísl. str. 22 j. Kat. přísl. str. 16 k. Kat. přísl. str. 92 l. Kat. přísl. str. 91 m. Kat. přísl. str. 37 n. Kat. přísl. str.74 – set BC, 65, 77, 84, o. Kat. přísl. str. 74 p. Kat. přísl. str. 42 q. Kat. přísl. str. 46 r. Kat. přísl. str. 77 |
| - Stolek nástrojový 2ks | Ano | 2 ks |
| - Instrumentační stolek nástrojový | Ano | Technický list |
| - Hydraulický zdvih | Ano | Technický list |
| - Celonerezové provedení vč. podvozku | Ano - AISI304 | Návod k použití str. 4 |
| - Podvozek ve tvaru T | Ano | Technický list |
| - Šířka min. 50 cm, hloubka min. 80 cm | Ano | Technický list - š56 x h80 cm |
| - Výška zdvihu v rozmezí cca 90–130 cm | Ano | Technický list - 90 – 130 cm |
| - Pedál nožní ovládací | Ano | Návod k použití str. 1 |
| - Kolečka antistatická bržděná, Ø 7,5cm, 3ks | Ano | Technický list |
| - Plato otočné o 90° na obě strany | Ano | Technický list |
| - Plato snímatelné | Ano | Technický list |
| - Nosnost min. 40 kg | Ano | Technický list - 50 kg při max. úhlu 90° |