Minimální technické požadavky
Lůžko transportní – 25ks
Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	-	L I N E T spol. s r.o.	-
Výrobce	-	L I N E T spol. s r.o.	-
Typ	-	Sprint 200	-

Lůžko určené pro transport či krátkodobou hospitalizaci urgentních pacientů	Ano	Ano	Podmínka

Sloupová konstrukce podvozku s krytem	Ano	Ano	Podmínka
Minimálně třídílná ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin	Ano	Ano, 4 dílná LP	Podmínka
Hydraulický zdvih ložné plochy v rozsahu min. 55 – 85 cm	Ano / Uveďte: rozsah zdvihu (min. 55 – 85 cm)	Ano, 53 – 86 cm	Podmínka
Úhel nastavení zádového dílu v rozsahu min. 0 – 90o	Ano / Uveďte: rozsah úhlů (min. 0 - 90o)	Ano, 90°	Podmínka
Úhel nastavení stehenního dílu v rozsahu min. 0 - 40 o	Ano / Uveďte: rozsah úhlů (min. 0 - 40o)	Ano, 40°	Podmínka
Úhel nastavení lýtkového dílu v rozsahu min. 0 - 10 o	Ano / Uveďte: rozsah úhlů (min. 0 - 10o)	Ano, 25°	Podmínka
Délka ložné plochy min. 200 cm	Ano / Uveďte: délku ložné plochy (min. 200 cm)	Ano, 203 cm	Podmínka
Šířka ložné plochy min. 75 cm	Ano / Uveďte: šířku ložné plochy (min. 75 cm)	Ano, 76 cm	Podmínka
Náklon do Trendeleburgovy polohy a Antitrendelenburgovy polohy min. +- 15o	Ano / Uveďte: rozsah náklonu (min. +- 15o)	Ano, +17°/-17°	Podmínka
Jednodílné sklopné plastové / postranice s tlumeným spouštěním nepřesahující vnější obrys lůžka	Ano	Ano	Podmínka
Bezpečné pracovní zatížení min. 300 kg	Ano / Uveďte: bezpečné pracovní zatížení (min. 300 kg)	Ano, 320 kg	Podmínka
Průměr koleček min. 200 mm	Ano / Uveďte: průměr koleček (min. 200 mm)	Ano, 200 mm	Podmínka
Centrální ovládání brzd a přímého směru umístěno po obou podélných stranách i obou čelních stranách	Ano	Ano	Podmínka
Prostor pro umístění tlakové lahve	Ano	Ano	Podmínka
Lišta s háky na příslušenství po obou podélných stranách lůžka	Ano	Ano	Podmínka
Lišta umístěná pod hlavovou částí lůžka	Ano	Ano	Podmínka
Držák papírové role v hlavové části	Ano	Ano	Podmínka
Dva infuzní stojany kombinované s tlačnými madly umístěné v hlavové části lůžka	Ano	Ano	Podmínka
Police kombinovaná s tlačnými madly v nožní části lůžka	Ano	Ano	Podmínka
Úložný box umístěný pod hlavovou částí ložné plochy	Ano	Ano	Podmínka
Ochrana proti nárazu v rozích lůžka	Ano	Ano	Podmínka

Matrace pro lůžko transportní		Sprint 200 Comfort
Výška matrace min. 12 cm	Ano / Uveďte: výšku / (min. 12 cm)	Ano, 13 cm	Podmínka
Jádro matrace ze studené PUR pěny a horní vrstva min. 2 cm z visco pěny	Ano	Ano	Podmínka
Nosnost matrace min. 280 kg	Ano / Uveďte: nosnost (min. 280 kg)	Ano, 280 kg	Podmínka
Potah matrace s popruhy, paropropustný, roztažitelný, zip s ochranným lemem	Ano	Ano	Podmínka

Další požadavky
Třída rizika zdravotnického prostředku (ZP)	Uveďte třídu rizika ZP přístroje (I, IIa, IIb, III)	Třída I.	Informativní
Uveďte frekvenci bezpečnostně technické kontroly danou výrobcem (např. počet BTK/rok), pokud je výrobcem stanovena v návodu nebo zda není nutná	Uveďte: frekvenci BTK/rok, popř. poznámku „není nutná“. Uveďte, zda je BTK výrobcem doporučena nebo je v návodu k obsluze nařízena	1x/ rok, nařízena	Informativní
Rozměry zařízení (výška x šířka x hloubka)	Uveďte: rozměry	216x89 cm (d x š)	Informativní
Hmotnost zařízení	Uveďte: hmotnost	486 kg	informativní