V Praze 6.9.2024

V Praze 6.9.2024

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Věc: cenová nabídka na náhradní díl

Vážení,

na základě Vaší objednávky 0626/2024/TO ze dne 27. 7. 2024, bylo provedeno několik servisních zásahů na přístroji Aplio A S/N: 99A2062573. Přístroj vykazoval nestabilitu systému, ukazující na poškození softwaru přístroje. Jeho částečná reinstalace však nevedla k odstranění problému. Při posledním servisním zásahu dne 16.8.2024 byly staženy logy z UZ přístroje a na základě jejich analýzy bylo zjištěno poškození napájecího zdroje. Dle logu se první anomálie ve zdroji přístroje vyskytla dne 21.7.2024. Toto poškození je na vstupní části a nejspíš bylo způsobeno výkyvem v napájecí síti (např. přepětí v napájecí soustavě). Tato závada je neopravitelná a je nutná výměna této části UZ přístroje.

Na základě těchto zjištění Vám zasílám cenovou nabídku na náhradní díl potřebný pro opravu.

Cenová nabídka:

Náhradní díl

POWER SUPPLY

Cenová nabídka:

Náhradní díl

POWER SUPPLY

lks

lks

Bez DPH

122.928,- Kč

Bez DPH

122.928,- Kč

Vč. DPH 21%

148.742,88 Kč

Vč. DPH 21%

148.742,88 Kč

Prosíme o potvrzení cenové nabídky a zaslání zpět na adresu společnosti AURA Medical s.r.o. nebo emailem na adresu XXXX

XXXX

Servisní technik pro UZ přístroje

mobil: +XXXX

e-mail:XXXX

AURA Medical s.r.o

Libušská 8/191

142 00 - Praha 4

Czech Republic

www.auramedical.cz

XXXX

K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, Czech Republic

Tel.: +XXXX, XXXX, XXXX, fax: +XXXX
IČO: 65412559, DIČ: 011-65412559, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze - oddíl C, vložka 44675
Bankovní spojení: XXXX, č.ú.: XXXX

E-mail: XXXX, www.auramedical.cz