Minimální požadované technické parametry
Část 1 VZ
Laser oftalmologický kombinovaný pro SLT, YAG, vitreolýza – 1 ks pro ONOO

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	-	CMI s.r.o.	-
Výrobce	-	Ellex	-
Typ	-	TangoReflex Neo	-

Laser oftalmologický kombinovaný pro SLT, YAG, vitreolýza – 1 ks	Ano	Ano	Podmínka

Řešení laserového přístroje a terapeutických modalit v kombinaci v jednom přístroji	Ano	Ano	Podmínka
Selektivní laserová trabekuloplastika (SLT)	Ano	Ano	Podmínka
YAG kapsulotomie	Ano	Ano	Podmínka
YAG iridotomie	Ano	Ano	Podmínka
Rozrušování zákalů ve sklivci (vitreolýza)	Ano	Ano	Podmínka
Laserový zdroj: Nd: YAG laser	Ano	Ano	Podmínka
Účinné chlazení – aktivní / (např. vzduchem)	Ano	Ano	Podmínka
Ovládaní systému multifunkčním tabletem nebo dotykovým displejem	Ano	Ano	Podmínka
Možnost při aplikaci YAG laseru / ponechání osvětlovací štěrbinové lampy (hlavy) – věže v ose paprsku laseru / Bez nutnosti vyosení	Ano	Ano	Podmínka
YAG mód	Ano	Ano	Podmínka
Zdroj laseru	Ano / Uveďte	Ano, Laser se zdrojem "Q-schwitched, frequency doubled" Nd: YAG laser	Podmínka
Vlnová délka laseru 1064nm	Ano / Uveďte	Ano, 1064nm	Podmínka
Energie paprsku kontinuálně nastavitelná / minimálně 0,3 až 10 mJ na pulz	Ano / Uveďte rozsah energie v [mJ] / (min. 0,3 až 10 mJ na pulz)	Ano, 0,3 až 10 mJ na pulz	Podmínka
Délka pulzu	Ano / Uveďte	Ano, 4ns	Podmínka
Velikost pulzu	Ano / Uveďte	Ano, 8 µm	Podmínka
Optický průraz ve vzduchu	Ano / Uveďte	1,4 mJ	Podmínka
Burst mód	Ano / Uveďte	Ano, možnost nastaveni, jedno, dvoj, troj - puls	Podmínka
Offset (přední, zadní) nastavitelný / minimálně 0, -500 až +2000μm	Ano / Uveďte rozsah v [μm] / (min. 0, -500 až +2000μm)	Ano, / 0, -500 až +2000μm)	Podmínka
Zaměřovací paprsek	Ano / Uveďte vlnovou délku v [mm]	Ano, 635 nmpro SLT; 515 nm pro YAG	Podmínka
SLT mód	Ano	Ano	Podmínka
Zdroj laseru	Ano / Uveďte	Ano, Laser se zdrojem "Q-schwitched, frequency doubled" Nd: YAG laser	Podmínka
Vlnová délka laseru 532nm	Ano / Uveďte	Ano, 532nm	Podmínka
Energie paprsku kontinuálně nastavitelná / minimálně 0,3 až 2,6 mJ na pulz	Ano / Uveďte rozsah energie v [mJ] / (min. 0,3 až 2,6 mJ na pulz)	Ano; 0,3 až 2,6 mJ na pulz	Podmínka
Délka pulzu	Ano / Uveďte	Ano, 3 ns	Podmínka
Velikost pulzu	Ano / Uveďte	Ano, 400 µm	Podmínka
Burst mód	Ano / Uveďte	Ano, jednotlivé pulzy	Podmínka
Pouze jednotlivé pulzy	Ano	Ano	Podmínka
Zaměřovací paprsek	Ano / Uveďte vlnovou délku	Ano, 635 nm	Podmínka
Vitreolýza	Ano	Ano	Podmínka
Bezpečné a efektivní odstranění sklivcových zákalků	Ano	Ano	Podmínka

Moduly kombinovaného laseru plně implementované a aplikovatelné přes štěrbinovou lampu	Ano	Ano	Podmínka
Zobrazení nastavení energie laseru a režimu v pravém okuláru štěrbinové lampy	Ano	Ano	Podmínka
Bezpečnostní tlačítko / nouzového vypnutí	Ano	Ano	Podmínka
Štěrbinová lampa	Ano	Ano	Podmínka
Zdroj osvětlení - LED	Ano	Ano	Podmínka
Zvětšení lampy / (min. 3 kroky – 10x, 16x, 28x )	Ano / Uveďte kroky zvětšení: / (min. 3 kroky - 10x, 16x, 28x)	Ano, 3 kroky – 10x, 16x, 28x	Podmínka
Širokoúhlé okuláry (pole větší o 20%)	Ano	Ano	Podmínka
Rozsah nastavení dioptrií	Ano / Uveďte rozsah nastavení dioptrií / (min. od -5 D do +5 D)	Ano, -5 D do +5 D	Podmínka
Šířka štěrbiny plynule nastavitelná: minimální rozmezí 0 – 12 mm	Ano / Uveďte rozmezí v [mm] / (min. 0 – 12 mm)	Ano, 0 – 12 mm	Podmínka
Délka štěrbiny plynule nastavitelná: minimální rozmezí 1 – 12 mm	Ano / Uveďte rozmezí v [mm] / (min. 1 – 12 mm)	Ano, 1 – 12 mm	Podmínka
Úhel štěrbiny / minimálně 0° až 180°	Ano / Uveďte úhel štěrbiny [°] / (minimálně 0° až 180°)	Ano, 0° až 180°	Podmínka
Implementované filtry:	Ano	Ano	Podmínka
Modro-zelený filtr	Ano	Ano	Podmínka
Fialově-modrý filtr	Ano	Ano	Podmínka
Čirý filtr	Ano	Ano	Podmínka
Možnost budoucího rozšíření lampy:	Ano	Ano	Podmínka
Aplanační tonometr	Ano	Ano	Podmínka
Optika pro přísedícího – („příikuk“)	Ano	Ano	Podmínka

Příslušenství
Přístrojový stolek elektrický s nastavitelnou výškou	Ano	Ano	Podmínka
Ochranné brýle pro pásmo vlnových délek nabízeného přístroje	Ano	Ano	Podmínka

Další požadavky
Třída rizika zdravotnického prostředku (ZP)	Uveďte třídu rizika ZP přístroje / (I, IIa, IIb, III)	IIb	Informativní
Uveďte frekvenci bezpečnostně technické kontroly danou výrobcem (např. počet BTK/rok), pokud je výrobcem stanovena v návodu nebo zda není nutná	Uveďte: frekvenci BTK/rok, popř. poznámku „není nutná“. Uveďte, zda je BTK výrobcem doporučena nebo je v návodu k obsluze nařízena	Každý rok nutná kalibrace a BTK, uvedená v návodu obsluze	Informativní
Rozměry zařízení (výška x šířka x hloubka)	Uveďte: rozměry	57 x 75 x 44 cm	Informativní
Hmotnost zařízení	Uveďte: hmotnost	27,5 kg	Informativní
Napájení	Uveďte: / - napětí [V] / - příkon [W]	100–240 VAC, 50/60 Hz / <800 W	Informativní
Třída elektrické ochrany	Uveďte: / (I, II, vnitřní napájení)	Třída I	Informativní
Typ příložné části	Uveďte: / (B, BF, CF)	Typ B	Informativní