Minimální požadované technické parametry
Část 2 VZ
Analyzátor oka s předně segmentovým OCT – 1 ks pro ONOO

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	-	CMI s.r.o.	-
Výrobce	-	CSO	-
Typ	-	MS-39	-

Analyzátor oka s předně segmentovým OCT – 1 ks	Ano	Ano	Podmínka

Řešení diagnostiky a analýzy předního segmentu oka	Ano	Ano	Podmínka
Topografie rohovky	Ano	Ano	Podmínka
Analýza detailů struktury rohovky a jejich vrstev	Ano	Ano	Podmínka
Předně segmentové OCT skeny	Ano	Ano	Podmínka
Screening keratokonu	Ano	Ano	Podmínka
Zernike analýza – (Wave–front)	Ano	Ano	Podmínka
Princip měření a snímkování	Ano / Uveďte	Pomocí kombinace - / Placido disků a spektrálních OCT skenů	Podmínka
Pomocí kombinace - / Placido disků a spektrálních OCT skenů	Ano	Ano	Podmínka
Topografie rohovky	Ano	Ano	Podmínka
Placido disky / minimálně 22	Ano / Uveďte hodnotu / (min. 22)	Ano, 22 Placido disků	Podmínka
Měřené body: / přední plocha minimálně 31232 bodů / zadní plocha minimálně 25600 bodů	Ano / Uveďte hodnotu počty bodů	Ano, Měřené body: / přední plocha 31232 bodů / zadní plocha 25600 bodů	Podmínka
Průměr měření / minimálně 10 mm	Ano / Uveďte hodnotu v [mm] / (min. 10 mm)	Ano, Průměr měření / 10 mm	Podmínka
Rozsah měření / minimálně 1D až 100D	Ano / Uveďte hodnotu v [D] / (min. 1 až 100D)	Ano, Rozsah měření / 1D až 100D	Podmínka
Zdroje osvětlení při měření	Ano / Uveďte	Ano,	Podmínka
Placido disky: LED (635nm)	Ano	Ano, LED 635nm	Podmínka
OCT: SLED (845nm)	Ano	Ano, SLED 845nm	Podmínka
Pupilografie: LED (950nm)	Ano	Ano, LED 950nm	Podmínka
Klasifikace keratokonu	Ano / Uveďte	Ano	Podmínka
Bellin ABCD	Ano	Ano	Podmínka
Ambrosio	Ano	Ano	Podmínka
JF Alfonso	Ano	Ano	Podmínka
Rohovková aberrometrie	Ano	Ano	Podmínka
Anterior/posterior/total cornea	Ano	Ano	Podmínka
OPD/WFE mapy	Ano	Ano	Podmínka
Simulace vizu PSF, MTF	Ano	Ano	Podmínka
Screening glaukomu	Ano	Ano	Podmínka
AOD	Ano	Ano	Podmínka
TISA	Ano	Ano	Podmínka
pachymetrie	Ano	Ano	Podmínka
Možnosti map a jejich vykreslení a porovnávání	Ano / Uveďte	Ano, vykreslení porovnání elevačních, pachymetrické, poloměry zakřivení přední i zadní plochy	Podmínka
elevační mapa / přední a zadní plochy rohovky	Ano	Ano	Podmínka
pachymetrická mapa rohovky	Ano	Ano	Podmínka
mapa poloměrů křivosti / přední plochy rohovky	Ano	Ano	Podmínka
V softwaru přístroje implementovaná pacientská databáze s možností ukládání veškerých měření	Ano	Ano	Podmínka
Výškově nastavitelná opěrka brady	Ano	Ano	Podmínka
Možnost analýzy suchého oka	Ano	Ano	Podmínka
NIBUT	Ano	Ano	Podmínka
OSDI	Ano	Ano	Podmínka
Výška slzného menisku	Ano	Ano	Podmínka
HW pro integrovanou biometrii a kalkulaci NOČ	Ano	Ano	Podmínka
Možnost rozšíření softwaru o modul biometrie	Ano	Ano	Podmínka
Předně segmentové OCT	Ano	Ano	Podmínka
Zobrazené pole / minimálně 16mm x 8mm	Ano / Uveďte rozsah v [mm] / (min. 16mm x 8mm)	Ano, Zobrazené pole / 16mm x 8mm	Podmínka
Axiální rozlišení / maximálně 3,6 μm (ve tkáni)	Ano / Uveďte hodnotu v [μm] / (max. 3,6 μm)	Ano, - Axiální rozlišení / 3,6 μm ve tkáni	Podmínka
Transversální rozlišení / maximálně 35 μm (ve vzduchu)	Ano / Uveďte hodnotu v [μm] / (max. 35 μm)	Ano, - Transversální rozlišení / 35 μm ve vzduchu	Podmínka
Rozlišení obrazu / Keratoskopie: min. (640x480) + 25 radiálních skenů na 16mm poli (1024 A-skenů)	Ano / Uveďte Rozlišení obrazu	Ano, Keratoskopie 640x480 + 25 radiálních skenů na 16mm poli (1024 A-skenů)	Podmínka
Rozlišení obrazu / Řez: min. 16mm (1600 A-skenů) x 8mm (800 A-skenů)	Ano / Uveďte Rozlišení obrazu	Ano, Rozlišení obrazu / Řez: 16mm (1600 A-skenů) x 8mm (800 A-skenů)	Podmínka
Pupilografie – měření průměru zornice	Ano / Uveďte	Ano	Podmínka
skotopická (0.04 lux)	Ano	Ano	Podmínka
mesopická (4 lux)	Ano	Ano	Podmínka
photopická (50 lux)	Ano	Ano	Podmínka
dynamicý mód	Ano	Ano	Podmínka
Kompaktní přístroj s řídícím obslužným PC - „all in one“ bez externích modulů	Ano	Ano	Podmínka
Display pro zobrazení / minimálně 24´´	Ano / Uveďte / (min. 24´´)	Ano, 24‘‘	Podmínka
DICOM kompatibilita	Ano	Ano	Podmínka
Možnost prohlížení výsledků měření z přístroje i v dodaném softwaru na jiném externím PC / (PC není součástí této dodávky)	Ano	Ano	Podmínka
Počet licencí dodaného softwaru pro externí prohlížení výsledků měření a přístup k databázi pacientů na přístroji / minimálně 2 ks	Ano / Uveďte maximální počet licencí / (min. 2 ks)	Ano, 2 ks	Podmínka

Minimální požadavky na konfiguraci externích PC pro dodaný software	Ano		Informativní
Operační systém	Ano / Uveďte	Microsoft Windows Professional (64 bit)	Informativní
Procesor	Ano / Uveďte	i5 quad core, i7, i9 (2,4 GHz nebo vyšší)	Informativní
Paměť RAM	Ano / Uveďte	8 GB nebo vyšší	Informativní
Grafická karta	Ano / Uveďte	1 GB dedikovaná, 1920x1080 nebo vyšší	Informativní
HARD DISK – typ a velikost	Ano / Uveďte	SSD 500 GB nebo vyšší	Informativní

Požadavky na drátové připojení:
Rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 1Gbps. / Připojení biometru do datové sítě zadavatele přes metalické (RJ45) nebo MultiMode optické rozhraní (viz. níže).	Ano / Uveďte	Ano, Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 1Gbps; RJ45 rozhraní	Podmínka
Komunikace přes protokol TCP/IP verze 4.	Ano	Ano	Podmínka
Požadavky na specifikaci připojeni do PACS
Komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším	Ano	Ano	Podmínka
Přístroj musí podporovat alespoň následující DICOM vlastnosti: / DICOM Verification service / Storage of DICOM objects on a remote DICOM system / Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM systém / Basic Worklist Management	Ano	Ano	Podmínka
K přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement" tento musí být v elektronické podobě – součást nabídky	Ano	Ano	Podmínka
Přístrojové vybavení napájené z okruhů ZIS, nebo umístěné ve stíněných prostorách bude do počítačové sítě připojeno optickým propojem o rychlosti 1Gbps nebo 10Gbps (určete). Zařízení bude tedy vybaveno optickým rozhraním typu MultiMode (nebo doplněno převodníkem na MultiMode), dodavatel dodá v rámci přístrojového vybavení SFP+ modul MultiMode (kompatibilní s rozhraním v přístroji), který bude umístěn v aktivním prvku. Dodávkou budou také optické MM patchcordy, jeden pro propojení přístroje a pevné kabeláže budovy a druhý pro propoj na straně rozvaděče (aktivního prvku). Pevné kabeláže budovy jsou v provedení MultiMode 50/125um, s LC zakončením	Ano	Ano / Optický propoj o rychlosti 1Gbps. Zařízení bude vybaveno optickým rozhraním typu MultiMode (nebo doplněno převodníkem na MultiMode), dodavatel dodá v rámci přístrojového vybavení SFP+ modul MultiMode (kompatibilní s rozhraním v přístroji), který bude umístěn v aktivním prvku. Dodávkou budou také optické MM patchcordy, jeden pro propojení přístroje a pevné kabeláže budovy a druhý pro propoj na straně rozvaděče (aktivního prvku).	Podmínka

Příslušenství
------------Přístrojový stolek elektrický s nastavitelnou výškou	Ano	Ano	Podmínka
Řídící obslužný PC - „all in one“	Ano	Ano	Podmínka
Licence softwaru na externí PC pro prohlížení výsledků z přístroje – / 2 ks bezplatné	Ano	Ano	Podmínka

Další požadavky
Třída rizika zdravotnického prostředku (ZP)	Uveďte třídu rizika ZP přístroje / (I, IIa, IIb, III)	IIa	Informativní
Uveďte frekvenci bezpečnostně technické kontroly danou výrobcem (např. počet BTK/rok), pokud je výrobcem stanovena v návodu nebo zda není nutná	Uveďte: frekvenci BTK/rok, popř. poznámku „není nutná“. Uveďte, zda je BTK výrobcem doporučena nebo je v návodu k obsluze nařízena	Doporučená frekvence BTK 1 x ročně	Informativní
Rozměry zařízení (výška x šířka x hloubka)	Uveďte: rozměry	505 x 315 x 251mm	Informativní
Hmotnost zařízení	Uveďte: hmotnost	10.4Kg	Informativní
Napájení	Uveďte: / - napětí [V] / - příkon [W]	100-240Vac - 50/60Hz - 2A - Out: 24Vdc / - 100W	Informativní
Třída elektrické ochrany	Uveďte: / (I, II, vnitřní napájení)	Třída I	Informativní
Typ příložné části	Uveďte: / (B, BF, CF)	Typ B	Informativní