„Pořízení lůžek" Příloha Z 4 Zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pečovatelské lůžko dle EU 2017/745 a DIN EN ISO 1334

* Čtyřdílná ložná plocha tvořena kovovými lamely o šířce min 90 mm Vnější šířka konstrukce lůžka max. 105 cm

Rozsah nastaveni výšky roštu 26-81 cm

* Autoregrese, poodstoupení zádového dílu minimálně o 13 cm Náklon zádového dílu min. 70°
* Náklon lýtkového dílu min. 9°
* Bezpečná pracovní zátěž min. 175 kg
* 4 kolečka o průměru 100 mm jednotlivě brzděná, s možností centrální brzdy
* Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm - bez nutnosti vložení nebo instalace dodatečné konstrukce

Opěradlo a opěrka lýtek obrubami pro fixaci matrace v jakékoliv poloze 2 držáky/pouzdro pro umístění hrazdy nebo lampičky

Teleskopicky výsuvné postranice, v poměru 50/50, bez jakéhokoliv středového sloupku

Minimální zatížení postranice 70 kg

Možnost zajištění/aretace postranic v libovolné poloze - výšce

Výplň postranic v provedení z průhledné, snadno omyvatelné a vyjímatelné síťky z pevného materiálu, v celém ploše jednotlivé postranice, nehledě na výšku vysunutí

* Síťka je pevnou součástí postranice a v případě nastavení výšky madla se automaticky přizpůsobí
* Z důvodu prevence zranění končetin je vyžadována postranice, jejíž vnitřní prostor je celkově zakrytý sítí a není rozdělen žádnou pevnou částí
* Postranice uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí
* Možnost uživatelské volby a konfigurace počtu postranic na lůžku
* Zaslepovací dekorativní panel pro použití místo systému postranic
* Bezpečnostní mechanické spuštění lůžka do základní polohy při výpadku elektrického proudu
* Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 40 cm
* Dekor světlý buk

Elektrické polohovací lůžko s funkcí otočného roštu

Elektricky nastavitelné pečovatelské lůžko

Lůžko bude vybaveno stabilním robustním systémem pro nastavení výšky, polohy hlavy, zad, stehen a spodní části nohou

Lůžko bude vybaveno elektrickým rotačním roštem a dle nastavení je možné otáčení roštu doprava i doleva

*„Pořízení lůžek" Příloha č. 4 Zadávací dokumentace*

Rošt lůžka umožňuje funkci vzpřímeného sedu Podélné postranice mají bezpečnostními senzory Lůžko bude mít brzdy na jednotlivých kolečkách Součástí vybavení Lůžka bude pacientská hrazda s rukojetí Lůžko bude mít záložní baterii pro nouzové ovládání Rozsah nastavení výšky bude 40-80 cm Maximální nosnost: 135 kg Maximální provozní zatížení: 175 kg

Lůžko bude vybaveno 2dílnou matrací s inkontinenčním potahem

Rozměry matrace budou 85 x 200 cm (celkový rozměr 2 dílů matrace v součtu)

Rozměry lůžka budou max 100 x 220 cm

Ovládání Lůžka bude intuitivní jak pro klienty, tak pro personál

Elektrické funkce lze centrálně uzamknout

Lůžko bude umožňovat individuální naprogramování poloh

Lůžko má odnímatelná madla, která drží matraci

Na místo madel, která drží matraci lze instalovat polohovací madlo (bude dodáno jako příslušenství)

Lůžko bude dodáno s odnímatelnými úchyty, které přidržují polštář v poloze vzpřímeného sedu