Technická specifikace

„Klimatická růstová komora”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší.

| Technické a jiné požadavky na klimatickou růstovou komoru |  | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje | regineering GmbH, EnviroLab Forest Green |  |
| Vnější rozměry: |  |  |
| - Výška: max. 3 m |  | Výška: 2,85 m |
| - Šířka: max. 2 m |  | Šířka: 1,5 m |
| - Hloubka: max. 2 m |  | Hloubka: 2 m |
| Vnitřní rozměry: |  |  |
| - Výška: max. 1,5 m |  | Výška: 1,5 m |
| - Objem: max. 2,3 m³ |  | Objem: 2,3 m³ |
| Hmotnost: max. 900 kg |  | Hmotnost: 800 kg |
| Osvětlení: LED osvětlení s možností regulace. Maximální hladina osvětlení do 1000 mmol/m2/s. |  | Osvětlení: LED osvětlení s možností regulace. Hladina osvětlení až 1000 µmol/m2/s. |
| Teplota vzduchu: možnost nastavení min. od +8 ° do +50 °C. |  | Teplota vzduchu: nastavitelná v rozsahu od +8 ° do +50 °C. |
| Vlhkost vzduchu: možnost nastavení min. od 40 do 80 %. |  | Vlhkost vzduchu: nastavitelná v rozsahu od 40 do 80 %. |
| Teplota půdy: možnost nastavení min. od 0 ° do + 20 °C |  | Teplota půdy: nastavitelná v rozsahu od 0 ° do + 20 °C. |
| Realizace lyzimetrických měření |  | Realizace lyzimetrických měření. Rozlišení vážícího systému: 10 g, Přesnost vážícího systému 100 g. |
| Senzory pro stanovení matričního potenciálu |  | Vybaveno senzorem pro měření matričního potenciálu v půdním monolitu. |
| Regulace závlahového režimu |  | Regulace závlahového režimu. |
| Přenos dat pro analýzu do PC |  | Přenos dat pro analýzu do PC. Možnost vzdáleného přístupu. |