|  | Stomatologická souprava |  |
| --- | --- | --- |

- Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

- Medicínský účel: Základní vybavení stomatologické ambulance

- Kompatibilita:

- Specifikace:

Zde (účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce): Zubní souprava A-dec 400

Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

| Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Splnění požadavku Ano/Ne | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvede hodnoty parametru, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Stomatologické křeslo |  |  |
| - Anatomicky tvarované bezešvé polstrování | ANO |  |
| - Výškové nastavení křesla v min. rozsahu 350-750 mm | ANO | 349 až 794 mm |
| - Uložení pozic a jejich naprogramování a automatické vyvolání z paměti (min. 4 pozice) | ANO | 4 předvolby |
| - Područky rukou pravá a levá (možnost sklopení – pro nastoupení pacienta) | ANO |  |
| - Nosnost křesla min. 180 kg | ANO | 181 kg |
| - Ovládání poloh a programování ručním ovladačem u lékaře | ANO |  |
| - Ovládání poloh a programování ručním ovladačem u asistentky | ANO |  |
| - Dvoukloubová opěrka hlavy - ovládaná stiskem páčky pouze jednou rukou | ANO |  |
| - Otočeni opěrky hlavy o 180° pro ošetření imobilních pacientů na vozíku | ANO |  |
| - Možnost sklopení do Tredeleburgovy polohy | ANO |  |
| - Bezpečnostní spínač při pohybu křesla dolů | ANO |  |
| - Možnost vytočení křesla o 30° kolem podélné osy oproti základně na obě strany | ANO | 30° na pravou a levou stranu |
| - Připojení soupravy i křesla energoblokem bez zevního vedení hadic s možností dodatečného horizontálního posunu | ANO |  |
| - Možnost otočení bloku plivátka s unitem a světlem na druhou stranu křesla pro práci levorukého lékaře bez nutnosti reinstalace soupravy nebo zásahu technika | ANO |  |
| - Stomatologický unit |  |  |
| - Stomatologická souprava nesená křeslem (při pohybu křesla se pohybuje současně plivátko, unit i světlo) | ANO |  |
| - Horní (bičové) vedení hadic | ANO |  |
| - Možnost minimálně 5 libovolných pozic pro osazení instrumenty | ANO | Max. 5 pozic |
| - Antibakteriální úprava vnitřku hadic ke koncovkám | ANO |  |
| - Hladké silikonové flexibilní hadice pro připojení koncovek | ANO |  |
| - Ovládací prvky umístěny na foliové klávesnici s grafickým displejem | ANO |  |
| - Povrchová úprava odolná proti dezinfekčním činidlům, možnost dezinfekce vnitřního chladicího systému | ANO |  |
| - Odkládací tácek pro nástroje | ANO |  |
| - Plynulá regulace otáček koncovek (turbínka, mikromotor) nožním diskovým ovladačem | ANO |  |
| - Ruční nastavení otáček mikromotoru s displejem a min. 4 pamětmi | ANO | 4 předvolby každého z mikromotorů |
| - Oddělené chlazení nástrojů z integrovaného zásobníku | ANO |  |
| - 2x bezuhlíkový světelný LED mikromotor s možností režimu ENDO, rozsah otáček 100 – 40.000/min | ANO |  |
| - Vzduchová světelná pozice (pouze hadice) | ANO |  |
| - Světelný kolénkový násadec s převodem 1:1 | ANO |  |
| - Světelný kolénkový násadec s převodem 1:5 | ANO |  |
| - Světelný LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene 3 tipy | ANO |  |
| - Pracoviště asistentky |  |  |
| - Keramické otočné dezinfikovatelné plivátko (možnost natočení směrem k pacientovi) | ANO |  |
| - Programovatelné a regulovatelné plnění kelímku a oplach plivátka | ANO |  |
| - Ovládání plivátka z místa pacienta, lékaře a asistentky | ANO |  |
| - Odlučovač amalgámu s účinností více než 96 % | ANO |  |
| - Modul se 3 savkami – 1x odsliňovačka a 2x vysokovýkonná savka | ANO |  |
| - Třífunkční kombinovaná stříkačka (autoklávovatelná) | ANO |  |
| - Ovládání křesla a světla z místa asistentky | ANO |  |
| - Možnost modulárního doplnění o další instrumenty a součásti | ANO |  |
| - Stomatologické (operační) LED světlo |  |  |
| - Světlo nesené křeslem - při pohybu křesla se pohybuje i světlo | ANO |  |
| - Rameno výškově nastavitelné s dostatečným dosahem pro práci na ležícím pacientovi | ANO |  |
| - Automatické vypnutí při dosažení nástupní/výstupní polohy | ANO |  |
| - Tři osy nastavení polohy světla | ANO |  |
| - Min. 3 stupně intenzity ( min. 15.000 lux, 25.000 lux a 30.000 lux) | ANO | 3 stupně intenzity ( min. 15.000 lux, 25.000 lux a 30.000 lux) |
| - Skupina LED diod uspořádaných do kruhu - homogenní intenzita osvětlení celého operačního pole (min. 6x LED) | ANO | 8x LED dioda + 4x LED dioda pro fotokompozitní mód |
| - Světlo pro práci s fotokompozity (min. 20.000 lux) | ANO | 25.000 lux |
| - Index podání barev (CRI) min 90 | ANO | CRI 90 |
| - Barevnost denního světla teplota chromatičnosti 5000 K | ANO | 5000 K |
| - Ovládání světla z panelu na unitu lékaře i z panelu asistentky | ANO |  |
| - Ordinační židle (1x pro lékaře, 1x pro asistenta) |  |  |
| - Ordinační židle stejné značky jako zubní souprava, stejná barva polstrování | ANO |  |
| - Plynový píst pro nastavení výšky sedáku | ANO |  |
| - Kolečka pro snadný pohyb (min. 5ks) | ANO | 5 koleček |
| - Židle pro lékaře | ANO |  |
| 5.4.1. Nastavení sklonu sedáku | ANO |  |
| 5.4.2. Výškové nastavení bederní opěrky | ANO |  |
| 5.4.3. Výškově nastavitelná opěrka rukou | ANO |  |