|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"Ramenní motodlaha s křeslem"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Ramenní motodlaha s křeslem - 2 ks** |
| *Ramenní motodlaha pro potřeby rehablitačního oddělení* |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| rozsah addukce/abdukce | minimálně 30°-160° | absolutní | ***Ano, 20°- 160°*** |
| vnější / vnitřní rotace | minimálně -60°- 90° | absolutní | ***Ano, -60°- 90°*** |
| flexe (elevace) / extenze | minimálně 30°- 180° | absolutní | ***Ano, 20°- 180°*** |
| horizontální abdukce  | minimálně -30° - 110° | absolutní | ***Ano, -30° - 110°*** |
| synchronní pohyb | addukce/addukce + rotace  | absolutní | ***Ano*** |
| program nastavitelný podle bolesti pacienta  | ano | absolutní | ***Ano*** |
| možnosti nastavení | zvětšení rozsahu i během cvičení, nastavení rychlosti, nastavení doby cvičení,  | absolutní | ***Ano*** |
| možnost zpětného chodu | ano | absolutní | ***Ano*** |
| křeslo  | intergované s motodlahou, pojízdné | absolutní | ***Ano*** |
| možnost přestavení na pravou i levou ruku  | ano | absolutní | ***Ano*** |
| umožnění izolovaných pohybů | ano | absolutní | ***Ano*** |
| materiál | polstrovaní pro snadnou a hygienickou udržbu  | absolutní | ***Ano*** |
| bezpečnostní složka | možnost nastavení individuálních programů | absolutní | ***Ano*** |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ***Ano*** |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |