| Formulář pro hodnocení technické specifikace "Antigravitační chodník s dynamickým odlehčováním a kamerou " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Antigravitační chodník s dynamickým odlehčováním a kamerou- 1 ks |  |  |  |
| Antigravitační chodník s dynamickým odlehčováním a kamerami pro potřeby rehabilitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| princip zařízení | na základě rozdílů tlaku vzduchu, bez závěsného systému | absolutní | ANO na základě rozdílu tlaku vzduchu bez závěsu |
| plynulé odlehčení váhy - možnost regulace váhy pacienta | v rozmezí minimálně 0 až 100 %, postupné snižování po 1% | absolutní | ANO odlehčení 0 až 100%, snižování po 1% |
| možnost kontroly lokomoce dolních končetin | zleva, zezadu i zprava | absolutní | ANO možnost sledovat ze všech stran |
| výškové nastavení | nastavitelné podle potřeb klienta | absolutní | ANO nastavitelné dle potřeb klienta |
| možnost okamžitého zastavení zařízení | bezpečnostní tlačítko | absolutní | ANO |
| ovládání zařízení | pomocí dotykového displeje | absolutní | ANO |
| maximální hmotnost pacienta | minimálně 180 kg | absolutní | ANO 180 kg |
| velikost kalhot | minimálně S až XL | absolutní | ANO - 2XS až 5XL |
| video kamerová analýza | 1 širokoúhlá kamera | absolutní | ANO - 1 integrovaná širokoúhlá kamera |
| analýza získaná v reálném čase | o symetrii zatížení dolních končetin, kadenci, symetrii déky kroku, symetrii doby stojné fáze | absolutní | ANO - všechny požadované analýzy |
| rychlost pásu vpřed | minimálně 15 km/h | absolutní | ANO - 25 km/hod. |
| rychlost pásu vzad | minimálně 4,5 km/h | absolutní | ANO - 8 km/hod. |
| náhlon pásu | minimálně do 15% | absolutní | ANO - náklon pásu 15% |
| sada návleků různých velikostí | ano | absolutní | ANO - 10 velikostí návleků |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO - zařízení má CE |