Technická specifikace

„Elektronický nos”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Zařízení pro analýzu potravin, zejména pro senzorickou analýzu aroma produktů pro potravinářské účely, čímž umožní sledovat senzorickou kvalitu a detekovat možný posun v senzorických vlastnostech testovaného vzorku.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: SIM Olfaktometer OD 1000 78 00 v propojení s Agilent Technologies GC 8890/MS 5977 včetně  automatických dávkovačů 8697 pro zplyněné a 7693 pro kapalné vzorky

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel |
| --- | --- |
|  | Doplní konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| 1. Plynový chromatograf spojený s hmotnostním detektorem (GC-MS) |  |
| Průtoky plynů v chromatografu musí být řízeny elektronicky a umožňovat automatickou kontrolu požadovaných průtoků nebo tlaku plynů jak ve vstupních portech a kolonách, tak v detektorech. Možnost volby zobrazení hodnot tlaku v alespoň dvou jednotkách (psi, kPa nebo bar). | Ano Všechny průtoky a tlaky kontrolované elektronicky. Možnost zobrazení hodnot tlaku v kPa, psi a bar. |
| Minimální rychlost ohřevu termostatu v plném rozsahu teplot: 65 °C/min | Ano 65 °C/min |
| Doba chlazení z teploty 450 °C na 50 °C: max. 210 s | Ano 210 s |
| Inteligentní jednotka plynového chromatografu musí umožňovat: - automaticky nebo ručně uživatelem spouštěné diagnostické testy, - možnost vzdáleného připojení přes webový prohlížeč, - automatické upozornění uživatele na včasnou výměnu opotřebených dílů, - diagnostiku nejčastějších problémů včetně poskytnutí doporučeného řešení a - zobrazení návodných postupů běžné údržby plynového chromatografu. | Ano Plynový chromatograf je vybaven všemi požadovanými SMART funkcemi. |
| Dělič toku nosného plynu na výstupu z kolony před MS detektorem umožňující připojení a funkčnost čichového detektoru pro současnou analýzu na MS detektoru. | Ano Plynový chromatograf bude vybavený děličem toku pro připojení a funkčnost MS detektoru a čichového detektoru pro současnou analýzu.. |
| 3. Olfaktometrický (čichový) detektor pro senzorickou analýzu |  |
| Vyhřívaná transfer line | Ano |
| Funkce zvlhčování eluentu | Ano |
| 4. 2x vstupní port typu split/splitless splňující následující kritéria: |  |
| Maximální provozní teplota: min. 400 °C | Ano 400 °C |
| Splitovací poměr: min. 7500: 1 | Ano 12500 : 1 |
| Možnost instalace kolon o průměru min. 50–320 µm | Ano 50 – 530 um |
| Možnost instalace kolon o minimální délce 30 až 100 m. | Ano |
| Rozsah a přesnost nastavení tlaku nosného plynu: min. 0-99 psi | Ano 0 – 100 psi |
| Možnost výměny linerů bez nutnosti použití klíčů nebo jiného nářadí. | Ano „turn-top“ systém pro výměnu lienerů bez potřeby klíčů |
| 5. Plamenový ionizační detektor (FID) |  |
| Detekční limit min. 1,2 pg C/s | Ano 1,2 pg C/s |
| Rychlost sběru dat: min. 800 Hz | Ano 1000 Hz |
| Detekce plamínku s automatickým zapalováním v případě jeho zhasnutí | Ano |
| 6. Automatický dávkovač kapalných vzorků |  |
| Kapacita sampleru min. 150 pozic pro vialky objemu 2 ml (pro plynovou chromatografii) | Ano 150 |
| Objem nástřiku v rozsahu min. 0,1–50 µl | Ano 0,01 – 50 ul |
| RSD reprodukovatelnosti nástřiku maximálně 0,3 % | Ano 0,3 % |
| Jednoduchá instalace dávkovače bez nutnosti manuálního seřizování pozic | Ano Po odendání autosampleru např. kvůli výměně lineru se autosampler nasadí na instalační tyč – žádné seřizování není potřeba. |
| Možnost nastavení rychlosti nasávání a vstřikování vzorku, rychlý nástřik za méně než 100 ms. | Ano Nástřik za méně než 100 ms. |
| Možnost dávkování ve vrstvách – definovatelné uživatelem, různé objemy vrstev a možnost vzduchových vrstev | Ano Možnost sendvičového (vrstveného) dávkování až 3 vrstev kapaliny proloženého vždy vzduchovou vrstvou, uživatelem definovaný objem (neboli výška) vrstev. |
| 7. Automatický dávkovač zplyněných vzorků (statický headspace) |  |
| Dávkování přes smyčku | Ano |
| Minimálně 40pozicový zásobník vialek Minimálně 6 pozic v peci pro překryv ve stabilizaci vzorků | Ano Zásobník pro 48 vialek 12 pozic pro stabilizaci |
| Provozní teplota pece pro stabilizaci vzorků v rozsahu minimálně +10 °C nad okolní teplotu až do 280 °C | Ano +5 nad okolní teplotu až do 300 °C |
| Možnost vyhřívání transfer line do teploty minimálně 300 °C | Ano až do 300 °C |
| 8. Hmotnostní spektrometr na bázi jednoduchého kvadrupolu |  |
| Umožňující elektronickou ionizaci (EI) | Ano |
| Maximální provozní teplota inertního iontového zdroje: 350 °C | Ano 350 °C |
| Systém duálních (dvou) vláken na El zdroji pro eliminaci odstávek stroje v případě poškození vlákna | Ano |
| Provozní teplota vyhřívání kvadrupólového analyzátoru pro automatické tepelné čištění v průběhu analýzy, zajišťující maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů obzvláště u stopové analýzy: min. 180 °C | Ano Rozsah teplot 106 - 200 °C |
| Kontrola výstupního vakua | Ano |
| Minimální hmotnostní rozsah: 2-1050 m/z | Ano 0,6 – 1091 m/z |
| Bezolejová vakuová pumpa | Ano |
| Detekční limit přístroje pro oktafluornaftalen (OFN): min. 10 fg | Ano 10 fg OFN |
| 9. Vyhodnocovací software a pracovní stanice |  |
| Výkonná řídící jednotka včetně příslušenství pro obsluhu GC-MSD a pro sběr dat s běžným operačním systémem kompatibilním s Windows 11. | Ano Win 11 |
| HDD: min. 500 GB | Ano HDD SSD 500 GB |
| Operační paměť: min. 16 GB | Ano 16 GB |
| Optická myš a klávesnice | Ano |
| LED monitor o velikosti min. 27" | Ano Monitor o velikosti 27“ |
| 10. Řídící a analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat | Ano MassHunter |
| Provedení dekonvoluce přímo v SW (tj. bez exportu dat do jiného SW) | Ano |
| Zachování stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na vstupním portu – nastavitelné v měřicí metodě | Ano Tzv. Retention Time Locking |
| Aktuální knihovna spekter NIST | Ano |
| Počet licencí pro vyhodnocování dat: min. 5 | Ano |
| Aplikační podpora po dobu trvání záruky přístroje. | Ano |
| 11. Součástí dodávky jsou analytické kapilární kolony o parametrech: |  |
| Kolona o stacionární fázi 5 % - phenyl-methylpolysiloxane, o rozměrech 30m x 0,25mm x 0,25µm. | Ano |
| Kolona na mastné kyseliny biscyanopropyl polysiloxane, o rozměrech 100m x 0,25mm x 0,20µm. | Ano |