| Formulář pro hodnocení technické specifikace "přístroj pro lymfodrenáž " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| přístroj pro lymfodrenáž- 1 ks |  |  |  |
| přístroj pro lymfodrenáž pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| přístroj pro lymfodrenáž | pro kompresní drenáž | absolutní | ANO |
| nastavitelný tlak | v rozmezí minimálně 20 až 90 mmHg | absolutní | ANO, 20 - 90 mmHg |
| jazyk | český | absolutní | ANO |
| ovládání zařízení | jednoduché, i pomocí dálkového ovladání | absolutní | ANO |
| uživatelské programy | každý pacient může mít uložený svůj program, | absolutní | ANO |
| ovládání komor | více komor najednou | absolutní | ANO |
| přizpůsobení se velikosti a postavy pacienta | ano | absolutní | ANO |
| zapínání návleků | zipem | absolutní | ANO |
| síťové připojení | 230V, 50 Hz | absolutní | ANO |
| cykly | sekvenční, peristaltické | absolutní | ANO |
| programy | uvolnění lymfatických uzlin, postupná tlaková terapie, peristaltická tlaková terapie | absolutní | ANO |
| odsávání | ano | absolutní | ANO |
| návlek na dolní končetinu - chodidlo, lýtko, stehno | ano, ve dvou velikostech | absolutní | ANO |
| návlek na dolní část trupu a dolních končetin | pro pacienty s hmotností až 250 kg | absolutní | ANO |
| návlek na horní končetinu včetně podpažní jamky, ramene částu zad, hrudníku a břicha | oboustraně použitelný | absolutní | ANO |
| návlek - kalhoty na obě dolní končetiny, třísla i podbřišek | zajistěje fixaci kotníků | absolutní | ANO |
| návlek na horní končetinu | oboustraně použitelný | absolutní | ANO |
| přístroj systém prevence hluboké žilní trombózy | Využívající sekvenční graduovanou obvodovou kompresi dolních končetin, která imituje činnost svalů vyvíjenou při běžné chůzi, podporující krevní oběh a snižující stagnaci žil | absolutní | ANO |
| nastavitelný tlak | minimálně v rozmezí 45 mmHg až 130 mmHg | absolutní | ANO, 45 - 130 mmHg |
| Obsluhuje jednokomorové návleky pro střídavou masáž i čtyřkomorové pro sekvenční masáž | ano | absolutní | ANO |
| Rozpoznání režimu pro jednu nohu | ano | absolutní | ANO |
| Automatické rozpoznání návleku | ano | absolutní | ANO |
| Bateriové napájení | ano, minimálně až pro 8 hodinový provoz | absolutní | ANO, 8 h |
| LCD displej | ano | absolutní | ANO |
| lehké, prodyšné návleky vyrobené z jemných, absorpčních, netkaných materiálů | ano | absolutní | ANO |
| čtyři komory poskytující postupnou, obvodovou, střídavou masáž pro optimalizaci krevního oběhu od spodní části končetiny směrem k srdci a minimalizaci nesprávného toku krve zpět k chodidlu | ano | absolutní | ANO |
| návleky pro chodidlo, chodidlo a lýtko, lýtko, lýtko a stehno; ve velikostech S, M, L a XL | ano | absolutní | ANO |
| velikost návleků chodidlo M | 2ks | absolutní | ANO |
| velikost návleků chodidlo/lýtko S, M, L | po 2ks od každé velikosti | absolutní | ANO |
| velikost návleků lýtko S, M, L | po 2ks od každé velikosti | absolutní | ANO |
| velikost návleků lýtko/stehno S, M, L | po 2ks od každé velikosti | absolutní | ANO |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |