| Formulář pro hodnocení technické specifikace "automatické magnetoterapeutické zařízení" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| automatické magnetoterapeutické zařízení - 1 ks |  |  |  |
| automatické magnetoterapeutické zařízení pro potřeby rehablitačního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Celotěllová magnetoterapie | 1 ks | absolutní | ANO |
| Rozsah frekvencí | minimálně 0.5 - 100 Hz | absolutní | ANO (0,5 - 100 Hz) |
| regulace intenzity pole | minimálně 5 - 100% | absolutní | ANO (5-100 %) |
| možnost přednastavení a ukládání programů | ano | absolutní | ANO |
| počet kanálů / z toho nezávislých | minimálně 6 / 3 | absolutní | ANO (6 kanálů, 3 nezávisle) |
| motorizované lůžko | ano | absolutní | ANO |
| rozměry lůžka | minimálně 185x55 cm (DxŠ) | absolutní | ANO (185x55 cm) |
| rozměry cívky | průměr minimálně 80 cm, hloubka minimálně 40 cm |  | ANO (80 cm průměr, 40 cm hloubka) |
| ovládání zařízení | pomocí dotykového displeje | absolutní | ANO |
| signalizace stavu | zvuková i vizuální | absolutní | ANO |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |