## **Příloha č. 1: Technická specifikace – Myčky podložních mís**

## Příloha č. 2 Výzvy

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ – část 2 – myčky podložních mís**

Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ Domova Harmonie, CSS, Mirošov - Dodávka zvedacích van a myček podložních mís “**

**2. část – Dodávka myček podložních mís**

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel: **Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace**

Skořická 314, 338 43 Mirošov

IČO: 48379808

***Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění***: Dodavatel vyplní tabulku níže, když přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od technické specifikace zadavatele dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům. Ve sloupcích na levé straně tabulky zadavatel stanovil základní požadavky, které musí dodavatel dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů, popis technických požadavků. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Ve vyplněné Příloze Výzvy musí být zahrnuty všechny náklady dodavatele na provedení předmětu VZ. Ve sloupci „*Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele?*“ dodavatel u každé položky napíše podle skutečnosti buď „ANO“ nebo „NE“. Tabulka může bude doplněna snímky nebo fotografiemi nabízených výrobků. Ke každé dodávce (zařízení) dodavatel předloží kopii technického listu.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek** , které obsahuje tato Příloha Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Do sloupce vpravo od odkazovaných technických a obsahových požadavků zadavatele dodavatel u každé položky napíše **konkrétní obchodní značku, název a typ nabízeného vybavení a vlastní technickou specifikaci,** aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technické specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky v poptávkovém řízení.

**Technická specifikace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka***  ***Technická specifikace a požadavky zadavatele*** | | ***Počet ks*** | ***Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE*** | ***Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží*** |
| 1. | **Myčky podložních mís**  **• Rozměry:**  **šířka 500 mm ± 10 %**  **hloubka max. 600 mm**  **• Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz**  **• Odpad min ø 110 mm – do zdi / do podlahy**  **• Samostatně stojící**  **• Celonerezové provedení vč opláštění**  **• Mycí komora z 1 ks hlubokotažné oceli (žádné svary, snadnější samočištění)**  **• Dveřní vnitřní opláštění beze svarů se zaoblenou hranou**  **• Kapacita mytí**  **- 3 ks močové lahve**  **- nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí**  **- nebo nádoba do toaletního křesla.**  **• Automatické uzamčení dveří při mycím cyklu**  **• Automatické umytí mycí komory při každém cyklu**  **• Pevné i rotující trysky – min 11 trysek**  **• Myčka musí splňovat požadavky evropského standardu EN 15883**  **• Ovládání v českém jazyce**  **• Přednastavené mycí programy a možnost vytvoření vlastních programů**  **• Desinfekce prováděna horkou parou (termická desinfekce), parametr A0=60, plus možnost úpravy parametru desinfekce.**  **• Automatické dávkování (dávkovač) změkčovacího prostředku**  **• Záruční lhůta 36 měsíců od data montáže** | | 2 | ANO | ***Horcher BP 100 HE***  ***Ano, šířka 545 mm***  ***Ano, hloubka 475mm***  ***Ano, dle výběru zákazníka jsou možné obě varianty***  ***Ano, 110mm, dle výběru zákazníka do zdi či do podlahy***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano***  ***Ano, 36 měsíců*** |
| ***Další informace*** *(nepovinně):*  ***flusher_disinfector_BP100HE_n*** | | | | | |
| ***Datum:***  ***V*Praze**  **dne 13. 7. 2017** | | **Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**  ***Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:***  Jméno a příjmení: Radim Šoral  Funkce, oprávnění: jednatel | | | |