## **Příloha č. 1: Technická specifikace – Myčky podložních mís**

## Příloha č. 2 Výzvy

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ – část 2 – myčky podložních mís**

Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ Domova Harmonie, CSS, Mirošov - Dodávka zvedacích van a myček podložních mís “**

 **2. část – Dodávka myček podložních mís**

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel: **Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace**

 Skořická 314, 338 43 Mirošov

 IČO: 48379808

***Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění***: Dodavatel vyplní tabulku níže, když přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od technické specifikace zadavatele dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům. Ve sloupcích na levé straně tabulky zadavatel stanovil základní požadavky, které musí dodavatel dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů, popis technických požadavků. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Ve vyplněné Příloze Výzvy musí být zahrnuty všechny náklady dodavatele na provedení předmětu VZ. Ve sloupci „*Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele?*“ dodavatel u každé položky napíše podle skutečnosti buď „ANO“ nebo „NE“. Tabulka může bude doplněna snímky nebo fotografiemi nabízených výrobků. Ke každé dodávce (zařízení) dodavatel předloží kopii technického listu.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek** , které obsahuje tato Příloha Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Do sloupce vpravo od odkazovaných technických a obsahových požadavků zadavatele dodavatel u každé položky napíše **konkrétní obchodní značku, název a typ nabízeného vybavení a vlastní technickou specifikaci,** aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technické specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky v poptávkovém řízení.

**Technická specifikace**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka******Technická specifikace a požadavky zadavatele*** | ***Počet ks*** | ***Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE*** | ***Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží*** |
| 1. | **Myčky podložních mís****• Rozměry:****šířka 500 mm ± 10 %****hloubka max. 600 mm****• Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz****• Odpad min ø 110 mm – do zdi / do podlahy** **• Samostatně stojící****• Celonerezové provedení vč opláštění****• Mycí komora z 1 ks hlubokotažné oceli (žádné svary, snadnější samočištění)****• Dveřní vnitřní opláštění beze svarů se zaoblenou hranou****• Kapacita mytí** **- 3 ks močové lahve** **- nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí****- nebo nádoba do toaletního křesla.****• Automatické uzamčení dveří při mycím cyklu****• Automatické umytí mycí komory při každém cyklu****• Pevné i rotující trysky – min 11 trysek****• Myčka musí splňovat požadavky evropského standardu EN 15883****• Ovládání v českém jazyce****• Přednastavené mycí programy a možnost vytvoření vlastních programů****• Desinfekce prováděna horkou parou (termická desinfekce), parametr A0=60, plus možnost úpravy parametru desinfekce.****• Automatické dávkování (dávkovač) změkčovacího prostředku** **• Záruční lhůta 36 měsíců od data montáže** | 2 | ANO | ***Horcher BP 100 HE******Ano, šířka 545 mm******Ano, hloubka 475mm******Ano, dle výběru zákazníka jsou možné obě varianty******Ano, 110mm, dle výběru zákazníka do zdi či do podlahy******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano******Ano, 36 měsíců*** |
| ***Další informace*** *(nepovinně):****flusher_disinfector_BP100HE_n*** |
| ***Datum:******V*Praze** **dne 13. 7. 2017** | **Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.*****Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:*** Jméno a příjmení: Radim ŠoralFunkce, oprávnění: jednatel |