| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Laminární box | 1 ks | ANO |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks stíněného laminárního boxu pro oddělení ONM Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | MBB18 SPECT |
| Výrobce přístroje |  | LYNAX s.r.o. |
| Požadované parametry |  |  |
| Laminární box |  |  |
| integrovaný zásobník na generátory, které se automaticky vysouvají s možností vložení generátorů od různých výrobců | ano | ANO |
| 2 pozice generátorů s automatickým výjezdem, umístěné vlevo | ano | ANO |
| 1 pozice pro aktivní odpad, umístěná vpravo, přístup vně laminárního boxu | ano | ANO |
| stínění - Měřící komory min. 20 mm Pb, otvor a stínění musí být velikostně kompatibilní s ionizační komorou nabízeného měřiče aplikované aktivity - Odpadů min. 10 mm Pb - Komory generátorů min. 40 mm Pb - Min. 10 mm Pb opláštění pracovní plochy - Stěny laminárního boxu min. 10 mm Pb | ano | Měřící komory: 20mmPb Odpad: 10mmPb Komory generátoru:40mmPb Pracovní plocha: 10mmPb Stěny Lam. boxu: 10mmPb |
| laminární proudění přes pracovní oblast s vysokou úrovní čistoty vzduchu GMP třídy A | ano | ANO |
| vyměnitelné HEPA filtry | ano | ANO |
| vertikálně posuvné čelní ochranné okno přes celou pracovní oblast | ano | ANO |
| horizontálně posuvné ochranné sklo se stínícím ekvivalentem min. 10 mm Pb o velikosti: šířka min. 340x výška min 500 mm. Držák skla (stínění min 10 mm Pb) | ano | ANO ekv. 10mmPb |
| Studnový měřič aplikované aktivity s výsuvným držákem zkumavek a stříkaček umístěný v boxu | ano | ANO |

| max. rozměry boxu *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu omezených prostor pro izolátorový box | š. 2100 mm/h. 1010 mm/v. 2600 mm | Š:1895mm / H:800mm / V: 2350mm |
| --- | --- | --- |
| pracovní plocha ve výšce max. | 900 mm | 900 mm |
| vizuální a akustické alarmy při průtoku vzduchu mimo zvolený rozsah, při nesprávném umístění vertikálního okna (otevřeno/uzavřeno), při nutnosti výměny hlavního HEPA filtru | ano | ANO |
| UV lampa | ano | ANO |
| možnost kompletního zobrazení stavových veličin a parametrů na hlavní obrazovce (rychlosti proudění, tlakové ztrátě na filtrech, validaci a alarmů) | ano | ANO |
| elektronický alarm - akustická a optická signalizace poruchových stavů | ano | ANO |
| tlačítkový nebo dotykový ovládací panel s displejem | ano | ANO, dotykový panel |
| externí rameno pro umístění tabletu měřiče aplikované aktivity | ano | ANO |
| externí nožní spínač pro ovládání polohy výsuvu měřeného vzorku do měřící komory | ano | ANO |
| elektrický posun čelního skla a funkce kompletního a bezpečného čištění skla (ze strany operátora i pracovního prostoru) bez nutnosti výklopu skla | ano | ANO |
| pracovní plocha z nerezové oceli se zvednutými okraji velikosti | min. 1800 x 580mm | Min.1845 x 580mm |
| otvor pro odpadní materiál umístěn v pravém horním rohu pracovní plochy, s prodloužením pro zavedení do nádoby na ostrý odpad | ano | ANO |
| možnost úpravy výšky podstavce pro odpadní nádobu *dodavatel navrhne řešení pomocí své technologie | řešení | ANO |
| otvor pro měřič aplikované aktivity | zadavatel navrhne umístění | ANO |
| led osvětlení s plynulou regulací od 0 – 100 % | ano | ANO |
| osvětlení pracovní plochy | min. intenzita 2400 lx | 2 400 lx |
| hlučnost | max- 60dB při provozu rychlosti vzduchu 0,4m/s | 57dB |
| konstrukce zařízení vhodná do čistých prostor dle ISO14644 a GMP | ano | ANO |
| pracovní prostor s vysokým stupněm krytí | min. IP55 | IP55 |
| certifikace CE, ČSN EN ISO 14644-1, ČSN EN 12469 | ano | ANO |
| UPS | ano | ANO |
| Měřič aplikované aktivity |  |  |
| měření radionuklidů | min. 99mTc, 99Mo, 111ln, 137Cs, 123l, 186Re, 201Tl, 90Y, 67Ga, 153Sm | ANO |
| ověření měřidla při dodávce | min. 99mTc, 137Cs, 123l, | ANO |
| ověření měřidla dle termínu ČMI | 111ln, 201Tl, 90Y, 67Ga, 153Sm, 186Re | ANO |
| možnost definovat min. 20 dalších radionuklidů | ano | ANO |
| možnost odečítání pozadí | ano | ANO |
| měřící rozsah | 40 kBq–50 GBq (99mTc) 60 kBq–70 GBq (18F | ANO |
| použití pro radiofarmaka ve stříkačkách o objemu min. 2-20ml. Ve vialkách o objemu min. 5-20ml | ano | ANO |
| min. dvokloubové rameno pro displej měřiče aktivity umístěné na pravé straně laminárního boxu | ano | ANO |
| spuštění měření externím nožním pedálem – spuštění výtahu a následné měření | ano | ANO |
| možnost vyjmutí sondy při případném znečistění | ano | ANO |
| ovládání pomoci dotykového tabletu/PC s OS Windows 11, klávesnice s touchpadem – obojí omyvatelné a dezinfikovatelné | ano | ANO |
| možnost tisku štítků kde bude uvedeno | min. izotop, aktivita, datum, čas, jméno, objem, ID pacienta | ANO |
| kompatibilní tiskárna štítků | ano | ANO |
| možnost samostatného použití | ano | ANO |
| certifikace MDD nebo MDR | ano | ANO |
| možnost vložení do sondy jak stříkačku i s jehlou nebo lahvičku | ano | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ANO |
| Dodávka a instalace bude spojena se stavebními úpravy a likvidací původního laminárního boxu – nutná prohlídka místa plnění | ano | ANO |

Předmět nabídky

Laminární box MBB18 NM SPECT na přípravu SPECT radiofarmak

Laminární box je určen pro práci s SPECT radiofarmaky.

Technické parametry:

Třída mikrobiologicky bezpečnostního boxu dle ČSN EN 12469:2000 II.

Třída účinnosti pro těsnost proti unikání ČSN EN 12469:2000 LI-C

Třída účinnosti pro čistitelnost dle ČSN EN 12469:2000 CI-C

Třída účinnosti pro sterilizovatelnost ČSN EN 12469:2000 SI-C

Třída čistoty dle EN ISO 14644-1 ISO class 5

Třída čistoty dle US FS 209 E 100 (M3,5)

Jakostní třída v pracovním prostoru dle EC GMP Vol. 4, Annex 1 A

Třída filtrace dle EN 1822 H14

Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru 0,4 ± 0,08 m/s

Průměrná rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru min. 0,4 m/s

Odchylka laminarity proudění vzduchu v pracovním prostoru max. 20%

Hluk vyzařovaný do okolí 57 db(A)

Plně automatizovaný provoz řízený mikroprocesorovou jednotkou zajišťující automatické

nastavení potřebných parametrů pro danou činnost boxu

Vnější rozměry:

- Šířka : 1 895 mm

- Výška : 2 350 mm stavitelná v rozsahu ± 50 mm

- Hloubka: 800 mm

Hlavní provozní vlastnosti:

- Elektrický posun skla pomocí lineárních motorů zajišťující automatické, přesné a bezpečné nastavení pozice skla, v každém pracovním režimu boxu

- Maximální bezpečnost díky optickému i akustickému alarmu při nestandardních stavech zařízení a při porušení bezpečných podmínek pro práci se zpracovávaným materiálem

- Sledování kritických parametrů zanesení filtrů, rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru a průtoku vzduchu na výstupu z boxu

- Hlídání servisních úkonů - počet provozních hodin germicidního zářiče a filtrů a počet dní do kalibrace boxu

- vnitřní osvětlení, germicidní zářič, 2x zásuvka 230V

- Vodotěsná vana pod pracovní deskou zamezující únik nebezpečných látek mimo pracovní prostor

- Regulovatelná intenzita osvětlení na pracovní ploše max 1300 lx

- Napájecí napětí 230V, 50 Hz

- Automatické polohování Tc generátorů

- Studnový měřič aktivity s elektricky ovládaným výsuvem měřených vzorků

- ověření stanoveného měřidla ČMI: 	při dodání: 99mTc; 137Cs; 123I

Ostatní radionuklidy dle termínu ČMI - na místě instalace

Specifikace stínění dle celků boxu:

- Stínění pracovní plochy: 10 mm Pb

- Stínění prostorů odpadů (pozice pro 1 plastový kontejner) - 10 mm Pb

- Stínění studnového měřiče aktivity: 20 mm Pb

- Stínění bočných stěn: 10 mm Pb

- Stínění zadní stěny: 10 mm Pb

- Posuvné ochranné sklo stínícím ekvivalentem: 10 mm Pb

(velikost šířka 340 a výška 500mm, držák skla (stínění 20mmPb s max výškou 100mm)

- Komory generátorů 40 mm Pb