Formulář technických specifikací dodávky pro: 
Laminární box
Název zadavatele:
 Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo: 
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 

IČO:
 26365804

	Specifikace dodávky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota*

Splněno ANO/NE

	Laminární box 
	1 ks
	ANO

	V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks stíněného laminárního boxu pro oddělení ONM
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

	

	Obchodní název a typové označení přístroje
	MBB18 SPECT

	Výrobce přístroje
	LYNAX s.r.o.

	Požadované parametry 
	

	Laminární box
	

	integrovaný zásobník na generátory, které se automaticky vysouvají s možností vložení generátorů od různých výrobců 
	ano
	ANO

	2 pozice generátorů s automatickým výjezdem, umístěné vlevo
	ano
	ANO

	1 pozice pro aktivní odpad, umístěná vpravo, přístup vně laminárního boxu
	ano
	ANO

	stínění

· Měřící komory min. 20 mm Pb, otvor a stínění musí být velikostně kompatibilní s ionizační komorou nabízeného měřiče aplikované aktivity

· Odpadů min. 10 mm Pb

· Komory generátorů min. 40 mm Pb

· Min. 10 mm Pb opláštění pracovní plochy

· Stěny laminárního boxu min. 10 mm Pb  
	ano
	Měřící komory: 20mmPb

Odpad: 10mmPb

Komory generátoru:40mmPb

Pracovní plocha: 10mmPb

Stěny Lam. boxu: 10mmPb

	laminární proudění přes pracovní oblast s vysokou úrovní čistoty vzduchu GMP třídy A
	ano
	ANO

	vyměnitelné HEPA filtry
	ano
	ANO

	vertikálně posuvné čelní ochranné okno přes celou pracovní oblast
	ano
	ANO

	horizontálně posuvné ochranné sklo se stínícím ekvivalentem min. 10 mm Pb o velikosti: šířka min. 340x výška min 500 mm. Držák skla (stínění min 10 mm Pb) 
	ano
	ANO ekv. 10mmPb

	Studnový měřič aplikované aktivity s výsuvným držákem zkumavek a stříkaček umístěný v boxu
	ano
	ANO


	max. rozměry boxu 

*Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu omezených prostor pro izolátorový box 
	š. 2100 mm/h. 1010 mm/v. 2600 mm
	Š:1895mm / H:800mm / V: 2350mm

	pracovní plocha ve výšce max. 
	900 mm 
	900 mm

	vizuální a akustické alarmy při průtoku vzduchu mimo zvolený rozsah, při nesprávném umístění vertikálního okna (otevřeno/uzavřeno), při nutnosti výměny hlavního HEPA filtru
	ano
	ANO

	UV lampa 
	ano
	ANO

	možnost kompletního zobrazení stavových veličin a parametrů na hlavní obrazovce (rychlosti proudění, tlakové ztrátě na filtrech, validaci a alarmů)
	ano
	ANO

	elektronický alarm - akustická a optická signalizace poruchových stavů
	ano
	ANO

	tlačítkový nebo dotykový ovládací panel s displejem 
	ano
	ANO, dotykový panel

	externí rameno pro umístění tabletu měřiče aplikované aktivity
	ano
	ANO

	externí nožní spínač pro ovládání polohy výsuvu měřeného vzorku do měřící komory
	ano
	ANO

	elektrický posun čelního skla a funkce kompletního a bezpečného čištění skla (ze strany operátora i pracovního prostoru) bez nutnosti výklopu skla
	ano
	ANO


	pracovní plocha z nerezové oceli se zvednutými okraji velikosti 
	min. 1800 x 580mm
	Min.1845 x 580mm

	otvor pro odpadní materiál umístěn v pravém horním rohu pracovní plochy, s prodloužením pro zavedení do nádoby na ostrý odpad
	ano
	ANO

	možnost úpravy výšky podstavce pro odpadní nádobu

*dodavatel navrhne řešení pomocí své technologie 
	řešení
	ANO

	otvor pro měřič aplikované aktivity 
	zadavatel navrhne umístění
	ANO

	led osvětlení s plynulou regulací od 0 – 100 %
	ano
	ANO

	osvětlení pracovní plochy
	min. intenzita 2400 lx 
	2 400 lx

	hlučnost 
	max- 60dB při provozu rychlosti vzduchu 0,4m/s
	57dB

	konstrukce zařízení vhodná do čistých prostor dle ISO14644 a GMP
	ano
	ANO

	pracovní prostor s vysokým stupněm krytí 
	min. IP55
	IP55

	certifikace CE, ČSN EN ISO 14644-1, ČSN EN 12469
	ano
	ANO

	UPS
	ano
	ANO

	Měřič aplikované aktivity

	měření radionuklidů 
	min. 99mTc, 99Mo, 111ln, 137Cs, 123l, 186Re, 201Tl, 90Y, 67Ga, 153Sm
	ANO

	ověření měřidla při dodávce
	min. 99mTc, 137Cs, 123l, 
	ANO

	ověření měřidla dle termínu ČMI
	111ln, 201Tl, 90Y, 67Ga, 153Sm, 186Re
	ANO

	možnost definovat min. 20 dalších radionuklidů
	ano
	ANO

	možnost odečítání pozadí
	ano
	ANO


	měřící rozsah 
	40 kBq–50 GBq (99mTc)

60 kBq–70 GBq (18F
	ANO

	použití pro radiofarmaka ve stříkačkách o objemu min. 2-20ml. Ve vialkách o objemu min. 5-20ml
	ano
	ANO

	min. dvokloubové rameno pro displej měřiče aktivity umístěné na pravé straně laminárního boxu
	ano
	ANO

	spuštění měření externím nožním pedálem – spuštění výtahu a následné měření
	ano
	ANO

	možnost vyjmutí sondy při případném znečistění
	ano
	ANO

	ovládání pomoci dotykového tabletu/PC s OS Windows 11, klávesnice s touchpadem – obojí omyvatelné a dezinfikovatelné
	ano
	ANO

	možnost tisku štítků kde bude uvedeno
	min. izotop, aktivita, datum, čas, jméno, objem, ID pacienta
	ANO

	kompatibilní tiskárna štítků
	ano
	ANO

	možnost samostatného použití
	ano
	ANO

	certifikace MDD nebo MDR
	ano
	ANO

	možnost vložení do sondy jak stříkačku i s jehlou nebo lahvičku
	ano
	ANO

	Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
	ano
	ANO

	Dodávka a instalace bude spojena se stavebními úpravy a likvidací původního laminárního boxu – nutná prohlídka místa plnění 
	ano
	ANO


verze 1.11.2024


