**Příloha č. 1 Rámcové smlouvy:**

**SPECIFIKACE ANTIDEKUBITNÍCH MATRACÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **Dodávka antidekubitních matrací 2025** |
| Druh řízení | výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | **Domov U Biřičky** |
| sídlo**:** | K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové |
| IČ: | 00579033 |
| DIČ: | CZ00579033 |
| zástupce: | Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel |

**Zajištění dodávek zdravotnických prostředků – aktivních antidekubitních matrací (dále také jako „zdravotnický prostředek“), a to v předpokládaném celkovém množství až 40–50 ks. Dodávky budou prováděny dle potřeb zadavatele (objednatele a kupujícího), a to včetně zajištění dopravy do místa plnění a souvisejících služeb.**

Předmětem plnění jsou dodávky aktivních antidekubitních matrací v následujících parametrech a požadavcích:

* ***Aktivní antidekubitní systém pro osoby se středním až vysokým rizikem vzniku proleženin s digitálním řízením chodu pro delší životnost vnitřního zdroje vzduchu.***
* ***Vhodné pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů skupiny IV. (dle EPUAP), hodnotící škála podle Nortonové 20-13***
* ***Automatické nastavení tlaku dle váhy ležící osoby s možností jemného doladění.***
* ***Ovládání kompresoru na horní straně kompresoru (nikoliv na boční) pro lepší viditelnost personálu***
* ***Rozměry 200 x 90 (85) cm.***
* ***Výška matrace min. 20 cm.***
* ***Doporučená maximální nosnost minimálně 250 kg.***
* ***Systém, který se ukládá přímo na rošt lůžka, připojení vzduchových hadic pomocí konektoru.***
* ***Systém cela na cele (2 řady vzduchových cel, spodní řada trvale nafouklá, horní řada terapeutická).***
* ***Materiál cel – Nylon /TPU.***
* ***Systém ochrany pat – 5 posledních cel možno jednotlivě odpojit a vypustit bez vlivu na funkčnost matrace.***
* ***Transportní mód.***
* ***5 terapeutických režimů:***
1. ***alternativní,***
2. ***režim s trvale nízkým tlakem (CLP),***
3. ***režim podpory sedu s alternací,***
4. ***režim podpory sedu s CLP,***
5. ***režim max. nafouknutí.***
* ***Alarm nízkého tlaku, výpadku napájení a servisní alarm (jak akustický, tak vizuální).***
* ***Systém pro ochranu přívodního el. kabelu podél celé strany matrace.***
* ***CPR na boku matrace, pomocí otočného ventilu.***
* ***Maximální úroveň hluku 30 dB.***
* ***Pás se sponou na spodní straně matrace pro jednoduché skladování srolované matrace.***
* ***Potah matrace je vyroben z elastického a robustního čtyřcestného materiálu (4směrně pružného).***
* ***Potah matrace je paropropustný, antibakteriální.***
* ***Konstrukční řešení zipu matrace – zip 360° (zip lemuje obvod celé matrace).***
* ***Potah matrace je snímatelný a pratelný s možností praní na 90°C.***
* ***Ovládání kompresoru na horní straně kompresoru (nikoliv na boční) pro lepší viditelnost personálu.***
* *Garance termínů dodání včetně garance dopravy, roznosu (rozmístění matrací v místech určení v místě plnění) a likvidací původních (vyřazených) matrací, jejichž životnost již skončila, přičemž tyto související služby jsou zahrnuty v ceně dodávaných matrací.*