Položková a technická specifikace zboží:
Položková specifikace zboží:

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH
IN002-000	Fida Neo Analyser	1 x	3 200 000,00	3 200 000,00	21%
Det-480N	LED Fluorescence Detector 480	1 x	1 100 000,00	1 100 000,00	21%
Det-UVN	LED Fluorescence Detector 280	1 x	1 100 000,00	1 100 000,00	21%
511-001	Fida Neo Kinetics Software Module	1 x	500 000,00	500 000,00	21%
820-001	Plate inlet tray + adapter	2 x	50 000,00	100 000,00	21%
511-002	FIDA vyhodnocovací software, verze 3.0	3 x	20 000,00	60 000,00	21%
820-005	PC Set - Desktop PC, 24" monitor, optická myš, optická	1 x	40 000,00	40 000,00	21%
Klávesnice

Technická specifikace zboží:
Minimální technické požadavky
Název technologie / vybavení:	Analyzátor průtokem indukované disperze

Stručný popis technologie: Průtokem indukovaná disperzní analýza je technologie pro charakterizaci a kvantifikaci biomolekulární interakce, patologických agregačních procesů a fázové separace za nativních podmínek bez nutnosti imobilizace a značení.
Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x	BioTech a.s.	x
Výrobce	x	Fida Biosystems Aps	x
Typ/model	x	FIDA Neo	x
Požadavky na přístroj
Analýza proteinů v roztoku bez nutnosti imobilizace	ANO	Ano, měření probíhá v roztoku viz přiložený dokument Fidabio sole source letter	Podmínka
Analýza proteinů bez nutnosti značení (přirozená fluorescence tryptofanu/tyrosinu v oblasti UV)	detekce v rozmezí 280-295 nm	Ano, excitace při 280 nm, kdy lze detekovat proteiny obsahující tyrosin a tryptofan	Podmínka
Analýza fluorescenčně značených proteinů	detekce v rozmezí 440-520 nm	Ano, excitace při 488 nm, kdy lze dekovat proteiny značené např. FITC, Alexa-488, GFP a další	Podmínka
Teplotní regulace analýz	Rozsah 15 – 45°C nebo širší	Ano, Kapilární komora je temperovatelná od 15 – 55°C, viz přiložená technická specifikace, oddíl Capillary chamber temperature control	Podmínka
Nízká spotřeba titrantu/analytu	< 12 µl	Ano, na jeden data point standardně 10 µl. Vnitřní objem standardní kapiláry je 4 µl, délka 1m, vnitřní průměr 75 µm, okno k detektoru v délce 84 cm	Podmínka
Nízká spotřeba indikátoru	< 100 nl	Ano, 1 % vnitřního objemu kapiláry, tedy 40 nl	Podmínka
Měření v komplexních matricích	sérum nebo plasma	Ano, lze měřit pomocí fluorescenčně značených partnerů v komplexních matricích, viz přiložený dokument Fidabio sole source letter	Podmínka
Dvě komory pro uchovávání vzorků s teplotní regulací	5 – 50°C	Ano, 5–55 °C, viz přiložená technická specifikace – oddíl Autosampler temperature control	Podmínka
Rozsah měření hydrodynanického poloměru	0,5 – 500 nm nebo širší	Ano, 0,5 – 500 nm, viz technická specifikace, oddíl Size detection.	Podmínka
Rozmezí molekulárních hmotností detekce	1 – 1 000 kDa nebo širší	Ano, lze detekovat nízkomolekulární ligandy (např. FITC, MW=0,389 kDa, ale i extracelulární vezikuly, jejichž předpokládaná MW je cca 1,99 GDa (Rh 100 nm). Pro teoretický přepočet byla použita následující webová stránka: / https://fluidic.com/molecular-weight-to-hydrodynamic-radius-converter/	Podmínka
Integrovaný sampler s automatickým dávkováním vzorků z 96-jamkových destiček	ANO	Ano, viz přiložený dokument Fidabio sole source letter	Podmínka
Analýza kompletní kinetiky interakcí (kon, koff, Kd) pomocí integrovaného vyhodnocovacího softwaru	časové pásmo kinetických analýz od sekund po hodiny	Ano, viz přiložený dokument Fidabio sole source letter.. Ovládací software k přístroji umožňuje nastavovat tlak během měření od 1 mBar do 3500 mBar, tento lze využít k pomalé kinetické analýze v řádu hodin, ale i ke kinetické analýze v řádu sekund, viz technická specifikace, oddíl Pressure Range, časové pásmo viz oddíl v TS s názvem Kinetics	Podmínka
Systém řízení přístroje počítačem	Desktop PC, monitor 24´´, optická myš a klávesnice	Ano Spolu s přístrojem FIDA Neo dodáváme také počítač s operačním systémem Windows, 24“ monitor, bezdrátovou myš i klávesnici	Podmínka
Software			Podmínka
licence vyhodnocovacího software pro tvorbu kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, výpočet hydrodynamického poloměru, intenzita fluorescence vzorku, analýza kompletní kinetiky interakcí)	Jedna licence pro vyhodnocování přímo na pracovní stanici měřícího zařízení, plus minimálně 2 licence pro vyhodnocování na dalších uživatelských PC	Ano, Součástí dodávky jsou i vyhodnocovací licence software, z nichž jedna bude umístěna na desktop PC, další dvě mohou být nainstalovány na zadavatelem dedikovaných PC, včetně kinetického rozšíření	Podmínka
Doplňkové
Součástí dodávky je instalace a zaškolení (2-3 dny, pro 2-5 lidí)	ANO	Ano	Podmínka
Záruka na přístroj	24 měsíců	Ano, Garantujeme 24 měsíců	Podmínka
Zahájení servisu, nástup k opravě	do 48 hodin od nahlášení závady	Ano, Garantujeme nástup servisního technika do 48 hodin od nahlášení závady	Podmínka

V rámci výběrového řízení Analyzátor průtokem indukované disperze nabízíme novou sestavu od společnosti FIDA Biosystems Aps. Tato firma drží patent na svou technologii (Viz přiložený Sole Source Letter) s názvem Flow Induced Dispersion Analysis, tato by šla do češtiny přeložit jako Průtokem Indukovaná Disperzní Analýza. Technologie umožňuje pomocí měření fluorescence stanovovat velikosti biomolekul a jejich interakce v roztoku, a to jak v případě purifikovaných vzorků, tak i v případě komplexních matric, jako je např. buněčný lyzát, rostlinný lyzát, sérum, plasma a další (Viz přiložený Sole Source Letter). Pokud by z přiloženého dokumentu nebylo možné jednoznačně určit možnost měření v komplexních matricích, dovolujeme si přiložit odkaz na vědeckou publikaci, která se věnuje měření interakcí v lidském séru, což je značně komplexní prostředí a z publikace je patrné, že technologii k výše uvedenému lze použít (https://www.nature.com/articles/s41598-021-84113-z).
Technologie využívá principy Taylorovy disperzní analýzy ke stanovení difuzivity biomolekul a jejich komplexů. Pro splnění podmínek Taylorovy disperze je nutné zajištění injektace indikátoru jako 1 % vnitřního objemu kapiláry pomocí autosampleru. U standardní kapiláry o délce 1 m, vnitřním průměru 75 µm a délce k detektoru odpovídajícím 84 cm se jedná o 40 nl vzorku, protože vnitřní objem této kapiláry je 4 µl. Z difuzivity lze následně vypočítat hydrodynamický poloměr těchto biomolekul, a to v rozmezí od 0,5 nm do 500 nm. Tyto hydrodynamické poloměry se dají přepočítat na hmotnostní rozmezí od 0,171 kDa (odpovídá 0,5 nm, konformace folded) do 279000000 kDa (odpovídá 500 nm ve folded konformaci) viz webová stránka https://fluidic.com/molecular-weight-to-hydrodynamic-radius-converter/.
Sestava je dodávána v následující podobě:
FIDA Neo analyser: Přístroj obsahující autosampler s dvěma teplotně oddělenými komorami na uchovávání vzorků viz Technická specifikace (TS) oddíl Sample capacity per run, dále obsahuje kapilární komoru, v níž je umístěna kapilára, v které probíhá měření. Kapilára je připojena k detekčnímu systému viz detektor 480 nm nebo detektor 280 nm. Nedílnou součástí přístroje je taktéž vakuová pumpa, která slouží k zajištění tlaku během měření. Tato pumpa je nedílnou součástí stroje a je umístěna v levé zadní části přístroje, je možné ji ovládat manuálně z řídícího software. Dodávaný systém disponuje dvěma komorami na uchovávání vzorků, a to v následných kombinacích:
1. 2x 50 vialek o objemu 2 ml
2. 2x 96-jamková destička kompatibilní s FIDA Neo
3. 1x50 vialek o objemu 2 ml a 1x 96-jamková destička kompatibilní s FIDA Neo
Možnost 1 viz Obr.1.:

Obr. 1: 2 komory na vzorky osazené dvěma držáky na 50 ks vialek o objemu 2 ml.
Možnost 3 viz obr. 2:

Obr. 2: Komora č. 1 je osazena držákem na 50 ks vialek, Komora č. 2 je osazena držákem na 96-jamkovou destičku kompatibilní s FIDA Neo.
Komory na vzorky jsou temperovatelné, a to separátně v teplotním rozmezí od 5 °C do 55 °C viz TS oddíl Autosampler temperature control.
Kapilární komora je temperovatelná v rozmezí 15–55 °C, viz TS oddíl Capillary chamber temperature control.
V kapiláře lze pomocí vakuové pumpy pracovat při tlakovém rozmezí 1–3500 mBar s tím, že tlak je při měření držen konstantní s tolerancí 1 %. Viz TS oddíl Pressure range. Tlak při měření je nezávislý na použitém spotřebním materiálu, nicméně tento musí být kompatibilní s FIDA Neo.
Detektor 480 nm: Zařízení umožňující kontinuální snímání fluorescence v modro-zelené části spektra (optimální excitační vlnová délka 488 nm) v rámci jednoho fluorescenčního kanálu. K přístroji je detektor připojen pomocí optického kabelu, na jehož konci je hlavice kompatibilní s kapilárou, kudy proudí vzorek. Přístroj s detektorem lze vidět na obrázku 3.

Obr. 3: Fotografie přístroje FIDA Neo analyser s detektorem.
1. Detektor 280 nm: Zařízení umožňující kontinuální snímání fluorescence v UV části spektra (excitace 280 nm) v rámci jednoho fluorescenčního kanálu. K přístroji je detektor připojen pomocí optického kabelu, na jehož konci je hlavice kompatibilní s kapilárou, kudy proudí vzorek. Přístroj s detektorem lze vidět na obrázku 3.
2. PC set (PC, Monitor, klávesnice, myš): Počítač, který bude obsahovat software potřebný k řízení přístroje, dále bude obsahovat jednu ze tří licencí, určenou k vyhodnocování analýz. Standardně bývá dodáván monitor s úhlopříčkou 24“, zakřivený. Součástí dodávky je bezdrátová myš a bezdrátová klávesnice.
3. FIDA Vyhodnocovací software, verze 3.0: jedna z licencí vyhodnocovacího software bude nainstalována na dodávaném PC. Námi nabízené další dvě licence by byly nainstalovány na PC, která určí zadavatel. Součástí vyhodnocovacího software je podprogram, který po nastavení určitých parametrů je schopný automatizované analýzy naměřených dat, z nichž si uživatel může zvolit parametry analýzy, které ho zajímají viz Obrázek 4. Jedná se o polydispersity index, hydrodynamický poloměr, R2, dynamická viskozita, Retenční čas, Signál/noise ratio, počet spiků. Intensita fluorescence je relativní hodnota a je vždy zobrazována automaticky v rámci každého měření jako samotný průběh křivky. Vyhodnocovací software pracuje s nástroji, které ji umí zobrazit jako absolutní hodnotu, nicméně ta musí být vztažena k základnímu stavu dané biomolekuly, popř. pufru. Softwarová verze 3.0 je schopna charakterizovat afinitu interakce KD na základě změny hydrodynamického poloměru vznikajícího komplexu.

Obr. 4: Fotografie zachycující parametry, které lze zobrazovat v rámci vyhodnocování dat.
Fida Neo Kinetics Software Module: Rozšíření standardního vyhodnocovacího software, verze 3.0. Toto rozšíření umožňuje nad rámec standardního stanovení afinity (KD) charakterizovat asociační konstantu (Kon). Kombinací dvou měření lze tedy následně charakterizovat i disociační konstantu (Koff) na základě známé rovnice pro výpočet afinity: => Detail z analýzy dat lze vidět na Obrázku 5. Kinetické rozšíření by bylo nainstalováno během instalace přístroje na dodané PC a na další dva počítače, které by určil zadavatel, nicméně tyto počítače musí být totožné s PC, kde by byl nainstalován standardní vyhodnocovací software ve verzi 3.0.
Obr. 5: Fotografie zachycující parametry, které lze zobrazovat v rámci charakterizace kompletní kinetiky.

Plate Inlet Tray + adapter: Součástí standardní dodávky přístroje jsou dva držáky na 2 ml vialky viz obrázek 1. Zadavatel požaduje možnost měření v mikrotitračních destičkách, proto nabízíme 2x držák na mikrotitrační destičky, který umožní zvýšení kapacity měřených vzorků až na možnost 2x 96 jamkové destičky. Na obrázku 2 lze vidět kombinaci držáku na 1x50 ks 2 ml vialek a držáku na 1-96 jamkovou destičku. Z obrázku 1 a 2 je patrné, že lze kombinovat tyto držáky dle potřeby.