|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická a obecná specifikace - příloha č. 1 |**  **Výzva k podání nabídky č. 02/06/2025**  **Pečovatelská elektrická lůžka polohovací 20 kusů - pro pracoviště Dobrá Voda u ČB** | | | |
| **Popis:** | Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. **□** | | |
| **Technická specifikace - minimální požadavky** | **Požadované údaje**  **(parametry)** | **Technická specifikace s údaji požadovanými v zadání A/N \*** | Poznámka |
| **Značka a typ nabízeného zboží (postele)** | **Sentida SC** | | |
| **Elektricky polohovatelné lůžko s dělenými postranicemi** | | |  |
| konstrukce lůžka pevná nerozkládací, práškově lakovaná | ANO | ANO |  |
| dřevěné obložení | ANO | ANO |  |
| elektromotory integrované pod ložnou plochou | ANO | ANO |  |
| vnější rozměr lůžka max. [mm] | 2080 x 1060 | 2080x1060 - ANO |  |
| hmotnost klienta min. [kg] | 230 | 235 - ANO |  |
| podjezd podvozku min. [mm] | 150 | 150 - ANO |  |
| napájení 230V/ 50 Hz | ANO | ANO |  |
| přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem | ANO | ANO |  |
| dekor - přírodní buk | ANO | ANO |  |
| norma ČSN EN 60601 - 2 - 52 | ANO | ANO |  |
| **ložná plocha** | | |  |
| 4-dílná | ANO | ANO |  |
| odnímatelné kovové sítě / plastové segmenty | ANO | ANO |  |
| 2 pouzdra v hlavové části | ANO | ANO |  |
| rozměr ložné plochy min. [mm] | 870 x 2000 | 870 x 2000 - ANO |  |
| retrakce zádového dílu min. [mm] | 110 | 110 - ANO |  |
| retrakce stehenní dílu min. [mm] | 48 | 48 - ANO |  |
| polohování zádového dílu min. [°] - elektromotor | 70 | 70 - ANO |  |
| polohování stehenního dílu min. [°] - elektromotor | 30 | 32 - ANO |  |
| polohování lýtkového dílu - mechanické | ANO | ANO |  |
| kardio křeslo - elektromotor | ANO | ANO |  |
| výška ložné plochy - nejnižší poloha min. [mm] | 250 | 250 - ANO |  |
| výška ložné plochy - nejvyšší poloha min. [mm] | 800 | 800 - ANO |  |
| automatické STOP ve středové poloze [mm] ± 10% | 400 | 400 - ANO |  |
| **čela** | | |  |
| celodřevěné | ANO | ANO |  |
| hlavová a nožní část | ANO | ANO |  |
| nožní část s manipulačním madlem (výřez) | ANO | ANO |  |
| **postranice** | | |  |
| dělené v poměru 50:50 bez středového sloupku | ANO | ANO |  |
| ochrana 100% ložné plochy | ANO | ANO |  |
| výškové nastavení min. 4 polohy | ANO | ANO |  |
| teleskopický výsuv | ANO | ANO |  |
| materiálové provedení AL | ANO | ANO |  |
| **kolečka** | | |  |
| nesmí přesahovat v žádné poloze obvod lůžka | ANO | ANO |  |
| 0 min. [mm] | 125 | 125 - ANO |  |
| centrální brzda | ANO | ANO |  |
| **ovladač** | | |  |
| aktivace pohybem | ANO | ANO |  |
| automatické sepnutím podsvícení | ANO | ANO |  |
| uzamčení ovladače bez nutnosti magnetického, nebo mechanického klíče | ANO | ANO |  |
| přednastavené ovládání - výška, záda, autokontura, kardiacké křeslo, Semi-Fowlerova poloha, podsvětlení, lampička | ANO | ANO |  |
| propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem | ANO | ANO |  |
| **příslušenství** | | |  |
| hrazda zesílená lakovaná | ANO | ANO |  |
| plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná | ANO | ANO |  |
| \* A (splňuje požadavky) |  |  |  |
| \* N (nesplňuje požadavky) |  |  |  |
| **Nabídková cena bez DPH za 20 ks** |  | **766 140 Kč** | |
| **Přesný název dodavatele a IČO:** | **L I N E T spol. s r.o., 00507814** | | |
| **Jako účastník o veřejnou zakázku "Polohovací elektrická lůžka" potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Dále čestně prohlašuji, že při plnění smlouvy bude má následná dodávka splňovat výše uvedené "Obecné požadavky na dodávku a montáž " a výše uvedený technický popis a parametry uvedené specifikace.** | | | |
|  |  | | |
| Dne 27.06.2025 |