## Příloha č. 1: Technická specifikace – zvedací vana a zvedací vana s bočním vstupem

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ – zvedací vany

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ Domova Harmonie, CSS, Mirošov - Dodávka zvedacích van a myček podložních mís – Dodávka zvedacích van – 2. vyhlášení“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

Skořická 314, 338 43 Mirošov

IČO: 48379808

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od technické specifikace zadavatele dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům. Ve sloupcích na levé straně tabulky zadavatel stanovil základní požadavky, které musí dodavatel dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů, popis technických požadavků. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Ve vyplněné Příloze Výzvy musí být zahrnuty všechny náklady dodavatele na provedení předmětu VZ. Ve sloupci „Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele?“ dodavatel u každé položky napíše podle skutečnosti buď „ANO“ nebo „NE“. Tabulka může bude doplněna snímky nebo fotografiemi nabízených výrobků. Ke každé dodávce (zařízení) dodavatel předloží kopii technického listu.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek , které obsahuje tato Příloha Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Do sloupce vpravo od odkazovaných technických a obsahových požadavků zadavatele dodavatel u každé položky napíše konkrétní obchodní značku, název a typ nabízeného vybavení a vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené dodávky odpovídají minimálním požadavkům.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technické specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky v poptávkovém řízení.

Technická specifikace

| Číslo položky | Položka Technická specifikace a požadavky zadavatele |  | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zvedací vana s bočním vstupem Vnější rozměry Délka max. (v lehu): 2 000 mm ± 5 % (tj. 1 900 – 2 100 mm) Šířka: 780 mm ± 5 % (tj. 741 – 819 mm) Nástupní výška: 470 mm ± 5 % (tj. 446,5 – 493,5 mm) Celková výška (otevřené dveře): max. 2 550 mm Maximální hmotnost klienta: 200 kg Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz • Elektricky výškově nastavitelná vana s bočním vstupem (boční vyklápěcí dvířka otevíratelná o 90°, mechanické ovládání/zamykání dvířek-pomocí kliky). • Nízká nástupní výška • Možnost náklonu vany • Ovládání funkce el. zvedání/spouštění a náklonu vany - ruční ovladač • Automatické napouštění vody • Integrované termostatické ventily pro napouštění vany a pro sprchování • Teploměr monitorující teplotu napouštěné vody i teplotu vody ve sprše • Záložní zdroj (baterie) pro nouzové ovládání vany - pro případ výpadku elektřiny. V tomto případě baterie umožní bezproblémové ukončení koupání včetně závěrečného osprchování klienta. • Ovládání vypouštění s přetokem (bránící přetečení vany) • Zabudované madlo • Integrovaný dezinfekční systém umožňující dezinfekci vany - ruční sprcha s přípojnou hadicí a pistolovým uzávěrem. Barevné odlišení hadice pro desinfekci od sprchové hadice. • Bezpečné uložení nádoby s dezinfekčním roztokem v uzavíratelném prostoru vany. • Zabezpečení dezinfekce bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění • Kompatibilní s aktivními i pasivními zvedáky (ARJO, K6, MSM a další) • Pojistka proti opaření horkou vodou • Záruční lhůta 36 měsíců od data montáže |  | 2 | ANO Nabízená vana Parker splňuje technickou specifikaci v každém jednom požadovaném bodě. | Parker Délka vany v naklopené poloze 1 960 mm Šířka vany 750 mm Výška dveří v nejvyšší poloze vany, prostor pro nohy v nejnižší poloze 2 510 mm Maximální hmotnost klienta 210 kg Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz SWL (Bezpečné pracovní zatížení) (klient + voda) 300 kg Přepravní výška: nejnižší poloha 565 mm Přepravní výška: nejvyšší poloha 685 mm Parker® je výškově nastavitelná polohovací (naklápěcí a zvedací )sedací vana, navržena ke zdokonalení efektivity asistovaného koupání a sprchování klientů v pečovatelských zařízeních. Samostatné ruční ovládání pro funkce zvedání/ spouštění a sklápění vany, nastavení času, auto-napouštění a vybrané funkce koupání. Parker má integrovaný dezinfekční systém (dezinfekční sprcha barevně odlišena) - vysoce efektivní řešení pro dezinfekci vnějšího povrchu vany. Digitální teplotní display pro monitorování teploty vody při koupeli i sprchování. Zvýšená kontrola perličkové masáže (pokud je zvolena), dezinfekce a auto-napouštění. • nouzový vypínač (všechny funkce) • ochrana před opařením • funkce zámku • záloha baterie • záruka 36 měsíců |
| 2. | Zvedací vana Vnější rozměry Délka: 2 000 mm – 5 % až + 10 % (tj. 1 900 – 2 200 mm) Šířka: 800 mm ± 5 % (tj. 760 – 840 mm) Šířka vč. panelu: max 900 mm (i s hadicemi) Rozsah zdvihu Min. pracovní výška vany: 650 mm ± 10 % (tj. 585 – 715 mm) Max. pracovní výška vany: 1 000 mm ± 10 % (tj. 900 – 1 100 mm) Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz • Elektricky výškově nastavitelná vana (elektricky nastavitelná pomocí dvou synchronizovaných vestavěných sloupů) • Nastavitelná opěrka nohou zajišťující bezpečnost klienta (vč. opěrky) • Ovládací panel v čele vany – zvýšené svislé (šikmé) čelo Náhled podoby ovládacího panelu (čela) vč. ovládacích prvků je na přiloženém nákresu (obr.1) • Ovládací prvky (termostatické ventily) pro napouštění a pro sprchování umístěny na čelním panelu. Nejedná se o termostatickou vanovou baterii. • Vnitřní madla • Integrovaný dezinfekční systém umožňující dezinfekci vany - ruční sprcha s přípojnou hadicí a pistolovým uzávěrem. Barevné odlišení hadice pro dezinfekci od sprchové hadice. • Bezpečné uložení nádoby s dezinfekčním roztokem v uzavíratelném prostoru vany. • Zabezpečení dezinfekce bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění • Automatické napouštění • Ovládání vypouštění s přetokem (bránící přetečení vany) • Ruční sprcha s přípojnou hadicí • Kompatibilní s aktivními i pasivními zvedáky (ARJO, K6, MSM, atd.) • Pojistka proti opaření horkou vodou • Záruční lhůta 36 měsíců od data montáže |  | 2 | ANO Nabízená vana Classic Line splňuje technickou specifikaci v každém jednom požadovaném bodě. | Classic Line Délka vany: uvnitř: 1715; vně: 1980 Šířka vany/panelu: 780 mm / 890 mm Rozsah zdvihu: 650 – 1050 mm Připojení el. proudu: 230 V/400 V, 50 Hz Výškově nastavitelný koupací systém, který splňuje vaše ergonomická i ekonomická objektivní kritéria – Classic Line Ovládací panel z polyesteru vyztuženého sklolaminátem. Na obou stranách jsou držáky pro ruční sprchu a dezinfekční kartáč. Přehledný panel má všechny potřebné ovládací prvky a rychle reagující teploměr na teplotu vody. Tubus vany je vyroben z polyesteru vyztuženého sklolaminátem. Kryt vany je také vyroben z polyesteru vyztuženého sklolaminátem. Zakrývá celé zvedací zařízení a elektromechanickou pohonnou jednotku. Na zadní straně je přívod teplé a studené vody. Nastavení výšky se provádí dvěma synchronně řízenými elektromotory se spínací skříní a transformátorem na 24 voltů. Vybavení a zařízení vany: • Madla • Odpad a přetok se zátkou a řetízkem. • Odtoková a přetoková souprava se zátkou a řetízkem • Ruční sprcha s přípojnou hadicí • Ruční ventil pro ruční sprchu • Přívod vody do vany • Ruční ventil přívodu vody do vany • Teploměr pro teplotu vody • Termostat se zábranou pro nejvyšší teplotu • Ruční ventil dezinfekce • Čisticí kartáč s knoflíkem pro dezinfekční přípravek a přípojnou hadicí • Ruční spínač pro elektrické nastavení výšky • automatické napouštění - membránové tlačítko pro automatické napouštení vany do nastavitelné úrovně hladiny vody ve vaně • Možnost volby barvy vany dle vzorníku RAL za příplatek 4 886,- Kč (bez DPH) • záruční lhůta 36 měsíců |
| Další informace (nepovinně): |  |  |  |  |  |
| Datum: V Praze dne 02. 8. 2017 |  | Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné. Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele: Jméno a příjmení: Simona Lacinová Funkce, oprávnění: jednatelka Arjo Czech Republic s.r.o. |  |  |  |

Obr. 1