SNT Plus s.r.o.
Novodvorská 994
142 00 Praha 4

Stěhování a doplnění telemetrické infrastruktury do nové budovy CKTCH

Technický popis nabízeného řešení
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH) provozuje jednotný pacientský monitorovací systém pro sledování vitálních funkcí pacientů výrobce PHILIPS.
Součástí jednotného monitoringu je centrální telemetrický systém s jednotnou homogenní infrastrukturou zajišťující kontinuální sledování pacientů v rámci celého CKTCH.

V souvislosti se stěhováním CKTCH do nové budovy je nutné přemístit a doplnit telemetrickou infrastrukturu tak, aby nové uspořádání pracovišť bylo dostatečně zajištěno telemetrickým sledováním.

Celý klinický systém je po doplnění založen na 100 % hardwarové i softwarové kompatibilitě všech požadovaných i stávajících klinických subsystémů a jejich prvků výrobce PHILIPS a na kontinuitě sběru, vyhodnocování, předávání a archivace klinických (naměřených) dat postupujících spolu s pacientem při jeho pohybu či překladu mezi jednotlivými pracovišti.

Doplnění telemetrické infrastruktury dle požadavků na pokrytí klinických prostor. Jednotná telemetrická síť pro všechny telemetricky sledované pracoviště.

Umístění aktivních prvků telemetrické infrastruktury
Telemetrický monitorovací systém zajišťuje bezdrátový přenos pomocí těchto prvku:
- IntelliVue Smart-hopping 2.4 GHz AP
- ITS3171A Smart-hopping APC
- M4844A IntelliVue Smart-hopping Sync
- POE SWITCH
IntelliVue Smart-hopping 2.4 GHz AP – Jednotlivé AP budou rozmístěny tak, aby byl telemetrickým signálem pokryt požadovaný prostor. Kabelové rozvody (UTP CAT 6 LSOH) k jednotlivým AP budou vedeny v kabelových žlabech a trasách slaboproudu.
Ostatní aktivní prvky (ITS3171A Smart-hopping APC, M4844A IntelliVue Smart-hopping Sync, POE SWITCH) budou umístěné v datovém rozvaděči v místnostech poblíž SLP serveroven v jednotlivých podlažích. Antény AP jsou typu PoE.

Instalace (dodávka a montáž)
Kabeláž – bude proveden v součinnost se stavební připraveností jednotlivých podlaží a harmonizovaná s instalací kabeláže slaboproudých datových rozvodů v souladu s pokyny dodavatele stavby.
AP a Aktivní prvky – budou osazeny až do čistého prostředí po ukončení stavebních prací v součinnosti s pokyny zadavatele.