| LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: Albertinum Žamberk – dodávka lůžkové a mycí techniky Název projektu „Albertinum Žamberk - pořízení vybavení pro pneumologickou a ftizeologickou následnou péči“, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupina |  | PLIC / 1, 2, 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přístrojů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Skupina přístrojů | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | množství | Měrná jednotka | Cena v Kč za MJ bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |
| 1 | 1 | polohovací nemocniční lůžko |  | 6 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |  |
|  |  | plně elektrifikované zařízení splňující normu IEC 60601-2-52:2010 s příslušenstvím (hrazda s hrazdičkou a držák na infuzi) poskytující jednoduchou obsluhu pomocí dálkového ovládání, pacientský ovladač základních funkcí, zajištění poloh dle Trendelenburga, 4 dílná ložní plocha s možností prodloužení ložné plochy, polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15%, běžná ložná plocha o rozměrech 90 x 200 cm, minimální výškové nastavení 43 - 81 cm, bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg, kryt podvozku a motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka, kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou, antidekubitní matrace s ložnou plochou 90 x 200 cm, min. výšky 15 cm kategorie 4, opatřená voděodolným, paropropustným, snímatelným hygienickým potahem popř. potah hygienickou folií, rozepínatelnou ze tří stran, s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi, svařované švy, možnost praní při 60-90°C, eurolišta, police na odkládání lůžkovin, Materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí, upřesnění barevného řešení dle dohody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Transportní lůžko pro transport zemřelých |  | 1 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |  |
|  |  | vlastnostmi v provedení pro venkovní použití (přeprava mezi objekty areálu), výškové polohování ložné plochy v rozmezí min. 60 – 90 cm, sejmutelná nosítka s nerezovou tvarovanou (prohlubeň) ložnou plochou s min. rozměry 60 x 195 cm a koncovými vysouvatelnými madly pro snazší přenášení, odnímatelný kryt ložné plochy, omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce, kryt podvozku lůžka, přední otáčivá kolečka o průměru min. 150 mm s brzdou, zadní kola na pevné ose o průměru min. 50 cm, ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka, bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Invalidní vozík transportní |  | 6 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |  |

|  |  | transportní křeslo skládací, odlehčený rám pro snadné přenášení, s manuálním polohováním sedáku, područky s měkkým polstrováním, odklopné a odnímatelné opěrky nohou, bubnový brzdový systém na obou zadních kolech s ručním ovládáním doprovodem, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 300 mm umožňující pohodlnou jízdu i ve venkovních prostorech, šířka sedáku min. 50 cm, výška sedu min. 50 -55 cm, výška zádové části min. 48 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, bezpečné provozní zatížení min. 120 kg, vybavení držákem na berle /francouzské hole, omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | Invalidní vozík standard |  | 6 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |  |
|  |  | skládací, odlehčený rám pro snadné přenášení, tzv. plná kola obou náprav, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 600 mm, šířka sedáku min. 45 cm, výška sedu min. 50 -55 cm, výška zádové části min. 45 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, přítlačné parkovací brzdy pro doprovod, područky s měkkým polstrováním, odklopné a odnímatelné podnožky, - nosnost min. 100 kg. omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Bariatrický mechanický transportní skládací vozík |  | 1 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |  |
|  |  | skládací, odlehčený duralový rám pro snadné přenášení a zdvojeným křížem zesílené bočnice, područky s měkkým polstrováním, nastavitelné odklopné a odnímatelné opěrky nohou, bubnový brzdový systém na obou zadních kolech s ručním ovládáním doprovodem, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 300 mm umožňující pohodlnou jízdu i ve venkovních prostorech, šířka sedáku min. 55 cm, výška sedu min. 44 cm, výška zádové části min. 48 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, bezpečné provozní zatížení min. 170 kg, vybavení držákem na berle /francouzské hole, omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | Sprchovací vozík (vana) |  | 1 | ks |  | 0- | 0- | 0- |  |  |  |
|  |  | sprchové lehátko, umožňující snadný transport klienta z lůžka na lehátko, určené pro ležící imobilní pacienty, lehká manipulace při jízdě, nastavitelná výška v rozsahu min. 55 – 90 cm, vnitřní rozměr vany min. 60 x 195 cm, bezpečné pracovní zatížení min. 200 kg, jednoduché flexibilní vypouštění zbylé vody do běžných podlahových nebo jiných výlevkových zařízení, jednodílná ložná plocha s postranicemi s podélnými odtokovými kanálky a podhlavníkem, sklopné zábrany, snadná přeprava mezi místnostmi za použití kolečkového systému většího valivého průměru (min. průměr kolečka 150 mm) s brzdovým zajištěním na místě aplikace, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Voděodolné materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bez Celkem DPH |  | 0- | Celkem včetně DPH | 0- |  |  |  |