Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,

M.Gorkého 77,

Trutnov-Kryblice, 541 01

Operační sály, OZT p. XXXX

Věc : Cenová nabídka na opravu přístroje  Ziehm Vision SN 90437.

Po předchozí domluvě a na základě objednávky na opravu, Vám posílám cenovou nabídku na provedení opravy přístroje Ziehm Vision SN 90437.

Dne 22.7.2016 bylo ve Vaší nemocnici na operačních sálech zjištěno poškození PO propojovacího kabelu, PO konektoru propojovacího kabelu c-ramene a spínacího tlačítka přístroje a je nutné je vyměnit neboť jejich oprava není možná. Po zapnutí přístroje dochází k přerušení důležitých signálů systému a přístroj neprojde inicializací všech komponent ( dotyková obrazovka c-ramene je nefunkční ) a systém je nestabilní.

Cena nového PO propojovacího kabelu včetně konektoru PO kabelu c-ramene je 242.800 Kč bez 21 % DPH ( cena včetně DPH je 293.788 Kč).

Cena nového spínacího tlačítka přístroje včetně kabeláže je 18.400 Kč bez 21% DPH ( cena včetně DPH je 22.264 Kč).

K celkové ceně opravy je nutno připočítat servisní náklady na práci techniků a dopravu ( 1200 Kč/hod práce technika a doprava 12 Kč/km). Oprava bude provedena do 20-ti pracovních dnů od data potvrzení cenové nabídky.

Na nahradní díl bude poskytnuta záruka 6 měsíců od data opravy.

Potvrzenou cenovou nabídku prosím odešlete poštou, e-mailem nebo faxem na adresu Aura Medical.

S pozdravem

XXXX, servisní oddělení,tel : XXXX

Aura Medical s.r.o., K Verneráku 4, Praha 4, 148 00

Tel.kancelář XXXX, fax. XXXX