Příloha č. 2

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Veřejná zakázka č. 24026 : Pláště operační

Technická specifikace
PLÁŠTĚ OPERAČNÍ

Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) a zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č.

178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a dále nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.

Požadujeme doložení CE certifikátu, prohlášení o shodě.

ANO/NE

Kritéria ke splnění kvality

| Pláště operační zavinovací standard, sterilní vel. M - XXL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | vyrobeny z materiálu SMS nebo SMMS | ANO |
|  | gramáž minimálně 35 g/m2 | ANO |
|  | bezprašné, bez latexu, nesmí se třepit | ANO |
|  | propustné pro vzduch, vodní páry a teplo | ANO |
|  | pevné v tahu za sucha i za mokra | ANO |
|  | švy svařované ultrazvukem nebo lepené | ANO |
|  | u lepených švů požadujeme doložit zdravotní nezávadnost lepidla testem z nezávislé laboratoře | ANO |
|  | plášť zavinovacího střihu s překrytím na zádech | ANO |
|  | zapínání suchým zipem na zátylku a dvěma páry fixačních tkanic pro zajištění pláště v pase; rozměr suchého zipu minimálně: kratší strana 4,0 cm (délka) x 2,5 cm (šířka) a delší strana 8 cm x 2,5 cm | ANO |
|  | rukávy zakončené nápletem / manžetou: materiál směs bavlny a polyesteru, minimální šíře 6 cm | ANO |
|  | délka pláště minimálně: vel. M = 120 cm, vel. L = 120 cm, vel. XL = 130 cm, vel. XXL = 150 cm | ANO |
|  | jsou baleny po jednom kusu ve sterilním obalu, kde je plášť složen tak, aby se každý uživatel mohl sám obléknout při zachování sterility lícové strany pláště | ANO |
|  | každý jednotlivý sterilní obal opatřen PEEL-EFFECT pro snadné rozdělání obalu, štítkem s označením popisu výrobku, číslem šarže a datem expirace | ANO |
|  | uvedené údaje jsou také na dvou samolepících štítcích s čárovým kódem, které lze snadno sejmout a vložit do dokumentace pacienta | ANO |
|  | každý karton označen popisem výrobku, počtem kusů, označením CE, pokyny pro skladování a manipulaci, číslem šarže a datem expirace | ANO |
|  | produkt je označen UDI kódem | ANO |
|  | splňují základní technické parametry dle normy ČSN EN 13795-1 nebo 13795-2, směrnice 93 / 42 / EHS tř. 1 sterilní | ANO |
| Pláště operační zavinovací s výztuží na rukávech a přední části, sterilní vel. M - XXL |  |  |
|  | vyrobeny z materiálu SMS nebo SMMS | ANO |
|  | gramáž včetně výztuže minimálně 48 g/m2 | ANO |
|  | vyztužená část poskytuje zvýšenou ochranu proti pronikání tekutin a kontaminaci | ANO |
|  | vyztužená část je na přední straně pláště (šířka u všech velikostí minimálně 40 cm a délka u velikosti M a L 60 cm, XL 70 cm a XXL 80 cm) a na rukávech po lokty (délka vyztužení minimálně 32 cm) | ANO |
|  | bezprašné, bez latexu, nesmí se třepit | ANO |
|  | propustné pro vzduch, vodní páry a teplo | ANO |
|  | pevné v tahu za sucha i za mokra | ANO |
|  | švy svařované ultrazvukem nebo lepené | ANO |
|  | u lepených švů požadujeme doložit zdravotní nezávadnost lepidla testem z nezávislé laboratoře | ANO |
|  | plášť zavinovacího střihu s překrytím na zádech | ANO |
|  | zapínání suchým zipem na zátylku a dvěma páry fixačních tkanic pro zajištění pláště v pase; rozměr suchého zipu minimálně: kratší strana 4,0 cm (délka) x 2,5 cm (šířka) a delší strana 8 cm x 2,5 cm | ANO |
|  | rukávy zakončené nápletem / manžetou: materiál směs bavlny a polyesteru, minimální šíře 6 cm | ANO |
|  | délka pláště minimálně: vel. M = 120 cm, vel. L = 120 cm, vel. XL = 130 cm, vel. XXL = 150 cm | ANO |
|  | jsou baleny po jednom kusu ve sterilním obalu, kde je plášť složen tak, aby se každý uživatel mohl sám obléknout při zachování sterility lícové strany pláště | ANO |
|  | každý jednotlivý sterilní obal opatřen PEEL-EFFECT pro snadné rozdělání obalu, štítkem s označením popisu výrobku, číslem šarže a datem expirace | ANO |
|  | uvedené údaje jsou také na dvou samolepících štítcích s čárovým kódem, které lze snadno sejmout a vložit do dokumentace pacienta | ANO |
|  | každý karton označen popisem výrobku, počtem kusů, označením CE, pokyny pro skladování a manipulaci, číslem šarže a datem expirace | ANO |
|  | produkt je označen UDI kódem | ANO |
|  | splňují základní technické parametry dle normy ČSN EN 13795-1 nebo 13795-2, směrnice 93 / 42 / EHS tř. 1 sterilní | ANO |

nutno vyplnit pole ANO/NE ve sloupci C, doložit produktovým listem a čestným prohlášením výrobce