•

Spolufinancováno	 Evropskou unií

Příloha č. 1

Krycí list nabídky Prodávajícího

Náze,·Yeřejné zakázky:	Systém pro předcertifika ční měření EMC a mikroYlnné lékařské zobrazová ní ve  stíněném  prostředí  („Veřejná  zakázka")
Část Veřejné zakázky:	1
KRYCÍ LIST NABÍDKY

Dodavatel	ROHDE & SCH WA RZ - Praha, s.r.o.	
Sídlo	Hado\'ka Office Park, Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6	
ICO	62906127	
DIC	CZ62906127	
Oprávněná osoba	Ing. PaYcl Salanda, jednatel	
Kontaktní e-mail	tomas.bydzovsky@rohde-schwarz  .com	
Kontaktní telefon	+420 234 749 109	

Výše nabídkové ceny v Kč

Bez DPH	DPH v Kč	Včetně DPH	
5 975 916,00	I 254 942,36	7 230 858,36	
Dodavatel tímto prohla šuje, že
podán ún nabídky přijúná zadávací podmínky u\·edené v zadávací dokwnentaci a jejích přílohách, případně \T vysYětlení, změně nebo doplnění a dalších dokumentech obsahujících zadáncí podmínky, a tyto jsou mu jasné a srowmitelné;
veškeré uvedené in formace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění požadavků stanovených zadavatelem , jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.
V Praze dne viz elektronický podpis

Ing. Pavel Šalanda jednatel
Praha
2025-10-08 14:41+02:00

Ing. Pavci Šaland a, je dnatel
ROHDE & SCHWARZ -Praha, s.r.o.

Evropskou unií

Příloha č. 2 Technické parametry

Vyjádřen í uchazeče ROH DE & SCHWARZ -Praha, s.r.o. k techn ickým požadavk ům zadavatele

ČÁST 1: Stíněná a částečně bez odrazová komora a přístrojové a SW vybaven í pro měření EMC

,;,;    -	„ -.:" '?;;:	-'l'l' iif	·'T  "'. ;„
.	C,'.	„.	·'"	:;;	tr:f;'
Musí být navržena tak, aby bylo možné	SPLNĚNO - Nabízená komora je navržena pro předcertifikační testování EMC dle CISPR standardů,	předcertifikační EMC testování dle standardů EN

.r;.;'

anebo víceportové měření S-parametrů ve stíněném	55011, EN 55015, EN 55032 (vyzařování) a EN 61000- prostředí.	4-3 (Odolnost). Současně je vybavena dodatečnými
absorbéry a konektory, které umožní více portové měření ve stíněném prostředí.
Musí být navržena tak,aby bylo možné ji	SPLNĚNO - Nabízená komora má vnější rozmě ry 6, m instalovat do dostupného prostoru v suterénu fakulty	(délka) x 3, m (šířka) x 2,55m (výška) a je možné ji
o rozměrech 6,50 m (délka) x 3,60 m (šířka) x 3,00 m	vestavět do prostoru definovaného zadavatelem. (výška).
Nesmí mít vnitřní rozměry menší než 6 m	SPLNĚNO - Nabízená komora má vnitřní rozměry (délka) x 3 m (šířka) x 2,5 m (výška).	stínění měřeno mezi stínicími panely 6,096 m (délka) x
3,096 m (šířka) x 2,546 m (výška)

Musí umožňovat měření ve vzdálenosti 3,0 m SPLNĚNO - Nabízená komora umožňuje měření dle (vzdálenost antény k testovanému přístroji) dle normy IEC61000-4-3 ve vzdálenosti 3m.
IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3.

Musí být navržena jako samostatně stojící	SPLNĚNO - Nabízená komora je navržena ja ko (samonosná). Žádné části komory nesmí být zavěšeny samostatně stojící.
na strop nebo stěny místnosti.

Musí mít při zavřených dveřích stínicí	SPLNĚNO - Nabízená komora má garantova nou stínicí účinnost dle normy EN 50147- 1	účinnost:
6.1.	10 kHz ;:: 60 dB (magnetické pole)	10 kHz ;:: 80 dB (magnetické pole)
- 6.2.	100 kHz ;:: 80 dB	100 kHz ;:: lOOdB
- 6.3.	1MHz ;:: 100 dB	1MHz ;:: 100 dB
6.4.	100 MHz ;:: 100 dB (elektrické pole)	100 MHz ;:: 110 dB (elektrické pole)
6.5.	1GHz ;:: 100 dB (rovinná vlna)	1GHz ;:: 110 dB (rovinná vlna)
- 6.6.	10 GHz ;:: 100 dB	10 GHz ;:: 100 dB
- 6.7.	18 GHz ;:: 80 dB	18 GHz ;:: 100 dB
Musí být v celé vnitřní ploše vyložena	SPLNĚNO - Skladba stěny nabízené komory je feritovými destičkami. Feritové destičky musí být	následující:
spojovány rozebíratelným způsobem, tak aby bylo v	-		Nosná konstrukce případě potřeby možné komoru v budoucnu přemístit	-	Stínící panely
do jiné místnosti. Na feritových destičkác h musí být	-	Dřevěné latě
připevněny absorbéry. Připevnění absorbérů musí být	-		Překližka nebo jiný deskový materiál na bázi rozebíratelné.Zadavatel nepřipouští lepení		dřeva (např. OSB).
absorbérů. Dodavatel musí dodat absorbéry pro celou	-	Hliníková folie
plochu komory,absorbéry na podlaze budou volně	-	Feritové destičky šroubované k deskovému
ložené. Zadavatel požaduje dodání absorbérů s	podkladu

•

Spolufinancováno Evropskou unií

IVR
!Vrt

povrchovou úpravou proti uvolňování uhlíku. Zadavatelpožaduje dodání absorbérů ve světlé barvě (např. modrá nebo bílá).	-		Pyramidální absorbéry s modrou povrchovou úpravou proti vypadávání uhlíku zavěšené (nelepené) na vrstvu feritových destiček	
8.	Musí být vybave na větracími panely s celkovou plochou minimálně 0,3 m2.	SPLNĚNO - Nabízená komora je vybavena čtyřmi větracími otvory,každý o rozměrem 330 x 330 mm.	
9.	Musí být vybave na jedněmi dveřmi
9.1.	s šířkou minimálně 1100 mm (šířka) a výškou minimálně 2000 mm (výška) a s pneumatickým ovládáním (nebo ekvivalent, který usnadní zavírání a otevírání dveří),
9.2.	s těsněním proti pronikání elektromagnetického záření.	SPLNĚNO - Nabízená komora je vybavena jedněmi dveřmi
s rozměry 1200 x 2100 mm
které mají pneumatické otevírání a zavírání
-	které jsou vybaveny ž iletkovým těsněním
které zajišťuje výše uvedenou stínicí účinnost.	
Musí být vybavena dvěma připojovacími panely vně komory na straně dveří,každý o rozměru minimálně 400 mm x 400 mm tak, aby bylzaručen dobrý přístup k jednotlivým konektorům.
Jeden z připojovacích panelů musí obsahovat
minimálně 36 kusů průchodek typu N(f)-N(f),
10.1.2.  minimálně 48 kusů průchodek typu SMA(f)- SMA(f) - pro připojení Vektorového obvodového analyzátoru,který je specifikován v Technické specifikaci Části 2 Veřejné zakázky.
Druhý z připojovacích panelů musí obsahovat
Elektromagneticky stíněný průchod stlačeného vzduchu (vstup),
minimálně 2x elektromagneticky stíněný průchod chladicí vody průřezu 1" (jeden vstup a jeden výstup),
elektromagne ticky stíněným průchodem pro minimálně 6 optických vláken.	SPLNĚNO - Nabízená komora je vybavena dvěma připojovacími panely na stěně komory,každý panel má rozměry 400 x 400mm.
Jeden panelbude vybaven:
36 kusy VF průchodek typu N(f)- N(f)
48 kusy průchodek typu SMA(f)-SMA(f)
Druhý panelbude vybaven:
jedním elektromagneticky stíněným
průchodem stlačeného vzduchu
-	dvěma elektromagneticky stíněnými průchody pro chladicí vodu průřezu 1"
-	jedním elektromagneticky stíněným
průchodem pro 6 optických vláken.	
Musí mít na stěně připevněny napájecí filtry. Výstupy filtrů budou vyvedeny dovnitř komory, kde budou přes jističe a proudové chrániče 30 mA přivedeny do odpovídajících zásuvek v podlaze
komory
2x 32 A I 230 V;cut-off frekvence 14 kHz . Výstup bude přes j istič 16 A a chránič 30mA vyveden do Házové zásuvky 16A .
4x 32A I 400 V; cut-off frekvence 14 kHz.
Výstup bude přes jistič 16 A a chránič 30mA vyveden do 3 fázové zásuvky 16 A (5 kolík).
2x lOA I 24 V; cut-off frekvence 14 kHz.
Výstup bude vyveden na banánkové zdířky.
2x 20cestný 1A I OOV filtr pro komunikační signály.	SPLNĚNO - Nabízená komora je vybavena napájecími filtry:
-	4 x 32 A,380 V, 14 kHz
-	2 x 32 A, 230 V, 14 kHz
-	2 x 32 A, 24 V,14 kHz
-	2 kusy 20 x 1,0 A, 100 V
- Výstupy všech uvedených filtrů budou vedeny přes proudové chrániče 30mA na odpovídající zásuvky v podlaze komory.	
12.	Musí být vybavena 4x 100 W zdroji světla na stropu komory. Tato světla musí být certifikována pro použití v EMC komorách a mu být zajištěno, že nebudou ovlivňov at měření. Jejich úroveň vyza řování musí být alespoň o 10 dB nižší než požadavky CISPR15.	SPLNĚNO - Nabízená komora je vybavena čtyřmi zdroji světla,každý o výkonu lOOW. Tato světla jsou určena pro použití v EMC komorách. Vyzařováníz těchto světelje minimálně o  OdB nižší než požaduje norma CISPR 15 .	
13.	Musí být v souladu s REACH EC 1907/ 2006.	SPLNĚNO - Nabízená komora je v souladu se REACH EC 1907/ 2006.	

Evropskou unií

14.	Musí být v souladu s RoHs 2015/863/EU.	SPLNĚNO -Nabízená komora je v souladu se RoHs 2015/863/EU.	
Musí být vybavena točnou pro umístění testovaného  přístroje.
Průměr točny nesmí být menší než 1,2 m. 15.2.	Nosnost točny nesmí být nižší než 500 kg. 15.3.	Točna musí být vestavena v podlaze komory. 15.4.	Točna nesmí generovat rušení větší, než je specifikováno v normě EN55022 class B.
Rychlost otáčení točny musí být nastavitelná v rozmezí 0,3 ot./min až 2 ot./min, nebo větším.
Přesnost natočení točny musí být ± 0,5 • nebo menší.
Točna musí být vybavena řídicím kontrolérem. Kontrolér bude umístěn vně komory. Komunikace mezi kontrolérem a točnou musí probíhat po optických kabelech. Uživatel musí mít
možnost točnu, pomocí kontroléru, ovládat. Kontrolér bude připojen do PC s programem Elektra. Kontrolér musí být s programem elektra kompatibilní, tedy uživatel bude mít možnost točnu přes kontrolér ovládat z programu Elektra. Detaily k programu Elektra jsou uvedeny níže v Technické specifikaci rozšíření SW pro testování elektromagnetické kompatibility (EMC).	SPLNĚNO - Nabízená komora je vybavena toč nou pro umístění měřeného objektu, vestavěnou v podlaze. Tato točna:
má průměr 1,2m
nosnost 500kg
-	generuje rušení nižší než limitní křivka
specifikovaná v normě EN55022 class B.
má nastavitelnou rychlost otáčení v rozmezí 0,3 ot./min až 2 ot./min.
má přesnost nastavení polohy lepší než ±0,5°.
-		Součástí dodávky točna bude i kontrolér, který bude umístěn vně komory. Tento kontrolér umožní uživateli ovládat pohyb točny. Komunikace mezi kontrolérem a točnou bude probíhat p o optickém kabelu.
-	Celá sestav bude programově kompatibilní se
programem Elektra.	
16.	Musí být vybavena stožárem pro umístění antény specifikované níže v Technické specifikaci antény pro testování EMC. Tento stožár musí umožňovat pneumatické natáčení antény v polarizaci	SPLNĚNO -Součástí dodávky komory bude i anténní stožár,který bude umiňovat pneumaticky změnit natočení antény (polarizaci)	
17.	Součástí dodávky komory musí být i kompletní instalace odborným proškoleným personálem.	SPLNĚNO - Součástí dodávky je kompletní instalace komory školeným personá lem.	

Evropskou unií

	
Zadavatel již vlastní licenci SW ELEKTRA pro automatizované provádění testů vyzařovaných a vedených emisí EMI. Jako měřicí zařízení pro měření vyzařování je používán spektrální analyzátor FPLlOOO (který Zadavatel vlastní) .Toto rozšíření musí být plně kompatibilní se stávající verzí programu ELEKTRA a spektrálním analyzátorem FPLlOOO a musí Zadavateli nově umožnit:	SPLNĚNO -Nabízený upgrade je plně kompatibilní se stávající verzí SW ELEKTRA, který zadavateljiž vlastní	
1.	Kalibraci signálové cesty.	SPLNĚNO - Nabízený upgrade obsahuje položku ELEMl-A, která umožní plnohodnotnou kalibraci signálové cesty.	
2.	Provádění testu elektromagnetické odolnosti jak po vedení, tak vnějším polem.	SPLNĚNO - Nabízený upgrade obsahuje položku ELEMS-C, která umožní provádění automatizovaných testů odolnosti po vedení
ELEMS-R, která umožní provádění automatizovaných testů odolnosti vyza řovaným polem	
3.	Ovládání točny uvnitř komory specifikované v	SPLNĚNO -program Elektra standardně obsahuje	
bodě 15.7 Technické specifikace stíněné a částečně	ovladače pro točnu v podlaze komory i ovladač bez odrazové komory a ovládání anténního stožáru	natočení polarizátoru antény.
(pro změnu polarizace antény).	
Pro testy odolnosti bude použit generátor SMCVlOOB	SPLNĚNO - Program Elektra je připraven na
jako zdroj testovacího signálu. Zadavatel již generátor	plnohodnotné řízení generátoru SMVC OOB jako SMCVlOOB vlastní a rozšíření proto musí být s tímto	zdroje signálu při testování odolnosti. kompatibilní	

Evropskou unií

-•<1.•1r.-

Technická specifikace.kamery pro imunitní EMC testování:

l!J.r..r. ....    --1:•r. -li .

-.-,„

11 • --11   r;.,i 1-1•s  -	-

1.	Musí mít Full-HD a vyšší rozlišení (> 1920 x	SPLN ĚNO - Nabízená kamera dAV-Cr-HD-30-sk má
1080).	rozlišení 1920 x 1080
Musí mít minimálně 20x optický zoom.	SPLN ĚNO -Nabízená kamera dAV-Cr- HD-30-sk má
optický Zoom 30x a digitální zoom 12x.

Musí mít zorné pole minimálně 55°.	SPLN ĚNO -Nabízená kamera dAV-Cr-HD-30-sk má
zorné pole 60,5°

Musí umožňovat zobrazení při osvětlení	SPLN ĚNO -Nabízená kamera dAV-Cr-HD-30-sk je vyšším nebo rovném 0,5 lux.	schopna pracovat při osvětlení 0,05 lux (v denním
režimu) a 0,005 lux {v nočním režimu).

S.	Musí být napájená akumulátorem.	SPLNĚNO -Součástí dodávky jsou dva akumulátory a
nabíječka.

Musí být schopna pracovat při intenzitách	SPLNĚNO -Nabízená kamera dAV-Cr-HD-30-sk je elektrického pole až 200 V/m (při 6 GHz) .	vyrobena tak, aby bylo možné ji použít při intenzitě
pole 200V/m.
Musí být dodána včetně stojanu vyrobeného	SPLNĚNO -Součástí nabídky je ipoložka stojanu,který z elektricky nevodivého materiálu. Stojan musí mít	je vyroben elektricky nevodivého materiálu (dřevo a nastavitelnou výšku kamery v rozsahu minimálně 1,1   sklolaminát), který umožňuje nastavení umístění výšky m -1,8 m.	kamery v rozsahu 1, m až   ,8m.
Stojan musí být vybaven naklápěcí	SPLNĚNO - Součástí nabídky je i položka naklápěcí jednotkou, která umožní natáčení kamery v rozsahu	jednotky,která umožní natáčení připevněné kamery minimálně ±90° horizontálně a minimálně ± 45°	v rozsahu:
vertikálně.	+ I - 90° horizontálně a
+ / - 45° vertikálně

Celá sestava (kamera + stojan + naklápěcí	SPLNĚNO - celá sestava kamera + stojan + naklápěcí jednotka) bude umístěna uvnitř komory specifikované   jednotka je snadno přenositelná,může být umístěna v v Technické specifikaci stíněné a částečně bez	komoře
odrazové komory a musí být snadno přenositelná

Součástí dodávky musí být řídicí jednotka a	SPLNĚNO -Součástí nabídky je položka:
SW pro PC.Tato jednotka (stejně jako PC) bude	-	Sestava video přijímače,video přijímač je
umístěna vně komory specifikované v Technické	umístěn vně komory a umožňuje ovládání specifikaci stíněné a částečně bez odrazové komory a	naklápěcí jednotky v rozsazích uvedených umožníoperátorovi ovládání pohybů specifikovaných	v bodě 8.
v bodě 8 Technické specifikace této kamery a	-	SW pro ovládání naklápěcí jednotky z PC,
nastavení zvětšení dle bodu 2 Technické specifikace	který umožňuje ovládání naklápěcí jedno tky této kamery. Operátor si bude moc zvolit, zda bude	v rozsazích uvedených v bodě 8.
provádět ovládání pomocí řídicí jednotky  nebo
programu na PC.	Uživatel má možnost si vybrat, kterou variantu ovládání zvolí.
Řídicí jednotka musí mít výstup HDMI nebo	SPLNĚNO -sestava video přijíma če má výstup HDMI obdobný  při připojení externího  monitoru.	pro připojení externího monitoru
Veškerá komunikace mezi řídicí jednotkou a	SPLNĚNO -Veškerá komunikace mezi řízením a naklápěcí jednotkou a kamerou musí být vedena přes    kamerou s naklápěcí jednotkou uvnitř komory je

Evropskou unií

	vedena přes optické vlákno. Součástí dodávky je 20m dlouhý optický kabel.	
13. Součástí dodávky musí sada dvou převodníků LAN (1Gbit/s) - optický kabel a optický kabel - LAN (1 Gbit/s). Oba převodníky musí být schopny pracovat
při intenzitě pole až 200 V/m (při 6 GHz).Oba převodníky musí být bateriově napájené. Optický kabel musí být kompatibilní s oběma převodníky a musí mít délku minimálně 20 m	SPLNĚNO - Součástí nabídky je sada dvou převodníků optika - ethernet   Gbit/s. Oba převodníky mají vestavěné NiMH akumulátory a mohou pracovat při intenzitě pole do 200V/m.	
14.	Součástí dodávky musí být napájecí/ nabíjecí adaptéry, která budou sloužit k nabíjení všech bateriově napájených součástí.	SPLNĚNO - Součástí nabídky jsou nabíjecí I napájecí adaptéry pro všechny nabízené součásti.	

optický kabel,který musí být součástí dodávky. Délka tohoto kabelu musí být minimálně 20 m.

Evropskou unií

Technická specifikace sondy pole pro kalibraci EMC systému:

-

#!

I	- -	- „

.-		
1.	Frekvenční rozsah měření nesmí být menší než 9 kHz až 6 GHz.	SPLN ĚNO - Nabízená varianta Sondy pole LSProbe 1.2.má frekvenční rozsah od lOHz do 8,2GHz	
2.	Rozsah měření intenzity elektromagnetického pole nesmí být menší než 1V/m až 1000 V/m v celé frekvenční šířce pásma uvedené v bodě 1Technickél specifikace této sondy.	SPLN ĚNO -Nabízená varianta Sondy pole LSProbe 1.2.umožňuje měření intenzity pole v rozsahu od V/m do   kV/m	
3.	Musí být vybavena veškerým příslušenstvím pro připojení do systému a měření s programem Elektra.	SPLNĚNO -Nabízená varianta Sondy pole LSProbe 1.2. ijejí řídicí jed notka Cl250+ jso u plně kompatibilní
s programem R&S Elektra	
4. Součástí dodávky musí být stojan pro upevnění sondy.Stojan musí být vyroben z elektricky nevodivého matriálu a výška umístění sondy na stojanu musí být nastavitelná v rozsahu 0,2 m - 2 m. Stojan musí být snadno přenositelný, tedy hmotnost stojanu se sondou musí být nižší než 20 kg.	SPLN ĚNO -Součástí nabídky je istojan od výrobce MATURO FPP 2,3m,s nastavitelnou výškou od 0,2m do 2,3m. Hmotnost stojanu je 3kg. Hmotnost nabízené sondy Lumiloop je  menší než   kg.	
S.	Veškerá komunikace a napájení sondy musí být zajištěno pomocí optického vlákna.	SPLNĚNO - nabízená sonda Lumiloop je napájená po optickém vlákně	
6.	Součástí dodávky  musí být kontrolér,který slouží ijako převodník z optického signálu na Lan rozhraní. Kontrolér bude vybaven vestavenou obrazovkou. Na obrazovce musí být zobrazeny
hodnoty intenzity pole měřené sondou ve všec h třech osách .	SPLNĚNO -Součástí nabídky je iřídicí a kontrolní jednotka Lumiloop Cl-250+ s vestavěnou obrazovkou. Na obrazovce této jednotky jsou uvedeny intenzity pole ve všech třech osách.	
7.	Kontrolér musí být kompatibilní s programem Elektra,který je definován výše v Technické specifikaci rozšíření SW pro testová ní elektromagnetické kompatibility  (EMC).	SPLNĚNO - Řídicí a kontrolní jednotka je plně kompatibilní s programem R&S Elektra	
	SPLNĚNO - Nabízená sondy Lumiloop umožňuje měření intenzity pole ve všech třech osách.	

LfJ>'  .... 'l	...	. • "-	·T=T•rl:.:.. 1•  tr:r.t I-

Musí umožnit měření elektrického pole ve všech třech osách.

•	.

Spolufinancováno Evropskou unií

l!i

2.	Maximální dovolený vysílací výkon na konektoru antény nesmí být menší než 150 W v celém frekvenčním pásmu dle bodu 1Technické specifikace této antény

4. Anténa musí být vybavena konektorem typu
N(f ).

SPLNĚNO - Nabízená anténa HLS62E má je osazena konektorem typu N(f)

;:.

•f  l'(!1tl"

1.

Ve frekvenčním pásmu 200 MHz a 6 GHz

musí být PSV antény menší nebo roven 2 a zisk antény
vyšší nebo roven 8 dBi.

SPLNĚNO -Nabízená anténa HL562E má v šířce
pásma od 200MHz do 6GHz

-
-

PSV < 2
Zisk > 8,5 dBi

SPLNĚNO - Nabízená anténa HL562E má v šířce
pásma od 200MHz do 6GHz dovolený maximální vysílací výkon 150W

3.

Potlačení křížové polarizace musí být vyšší

než - 25 dB.

SPLNĚNO - Nabízená anténa HL562E má potlačení
křížové pola rizace vyšší než - 25dB

5.

Anténa musí být vybavena adapterem pro

mechanické připojení k anténnímu stožáru
specifikovanému v bodě 16 Technické specifikace stíněné a částečně bez odrazové komory.

SPLNĚNO -Součástí nabídky je také adapter pro
mechanické připojení antény k anténnímu stožáru nabízenému v rámci komory.

Technická SP-ecifikace antény pro testován í EMC:

,...	1t;r:1,	• arvl•r: ,,:;::ra	

 	
	-	
	!JPlll'•	

.·,...:

•

Spolufinancováno
Evropskou unií	;  ;

ká.,.!P,%.fft ?..ce esilovač/zesilovačů pr.t	ován ES elektro"!agnetick,é odolri. .!lli

Zesilovač pro frekvenční pásmo 30 MHz - 500 MHz:

1.1.	Zisk zesilovače v celém frekvenčním pásmu nesmí být menší než 40 dB.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHN­ lOOW-GAN+ má ve frekvenčním pásmu od 20MHz do SOOMHz zisk vyšší než 40dB.	
1.2.	Bod  dB komprese zesilovače nesmí být menší než +46 dBm.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHN­ lOOW-GAN+ má bod dB komprese +46dBm.	
1.3.	Vstupní a výstupní konektory zesilovače mohou být typu SMA nebo N.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHN­ lOOW-GAN+ má vstupní ivýstupn í konektory typu SMA(f).	
1.4.	Šumové číslo menší nebo rovno 10 dB.
l	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHN­
OOW-GAN+ má šumové číslo menší než lOdB v celém frekvenčním pásmu uvedeném výše.	
1.5.	Vestavěná funkce ochra ny proti přehřátí.
l	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHN­ OOW-GAN+ funkci ochrany proti přehřátí.	
1.6.	Ani při dodávání plného výkonu do zkratu
nebo otevřeného obvodu po dobu 60 s nedojde k	l poškození zesilovače.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHN­ OOW-GAN+ má ochranu proti činnosti naprázdno nebo do zkratu.	

Zesilovač pro frekvenční pásmo 700 MHz až 2700 MHz:

2.1.	Zisk zesilovače v celém frekvenčním pásmu	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL­ musí nesmí být menší než 45 dB.	lOOW-272+ má ve frekvenčním pásmu od
700MHz do 270MHz z isk vyššínež 45dB.	
2.2.	Bod  dB komprese zesilovače nesmíbýt menší než +46 dBm.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL­ lOOW-272+ má bod dB komprese +46dBm.	
2.3.	Vstupní a výstupní konektory zesilovače mohou být typu SMA nebo N.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL­
lOOW-272+ má vstupní ivýstupní konektory typu N(f).	
2.4.	Šumové číslo menší nebo rovno 10 dB.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL­ lOOW-272+ má šumové číslo menší než OdB v celém frekvenčním pásmu uvedeném výše.	
2.5.	Vestavěná funkce ochrany proti přehřátí.	SPLNĚNO - Nabízený zesilova č Minicircuits ZHL­ lOOW-272+ funkci ochrany proti přehřátí.	
2.6.	Ani při dodávání plného výkonu do zkratu nebo otevřeného obvodu po dobu 60 s nedojde k poškození zesilovače.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL­ lOOW-272+ má ochranu proti činnosti naprázdno nebo do zkratu.	

Zes ilovač pro frekvenční pásmo 2500 MHz až 6000 MHz:

•	.

Spolufinancováno Evropskou unií

Zisk zesilovače v celém frekvenčním pásmu		SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL- musí nesmí být menší než 50 dB.	lOOW-63+ má ve frekvenčním pásmu od
2500M Hz do 6000MHz zisk vyšší než SOdB.

Bod  dB komprese zesilovače nesmí být	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL- menší než +40 dBm.	lOOW-63+ má bod  dB komprese +40dBm.
Vstupní a výstupní konektory zesilovače	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL- mohou být typu SMA nebo N.	lOOW-63+ má vstupní i výstupní konektory typu N(f).

3.4.	Šumové číslo menší nebo rovno 12 dB.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL-	
		lOOW-63+ má šumové číslo menší než 12dB v celém	
		frekvenčním pásmu uvedeném výše.	
3.5.	Vestavěná funkce ochrany proti přehřátí.	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL-	
lOOW-63+ funkci ochrany proti přehřátí.

3.6.	Ani při dodávání plného výkonu do zkratu	SPLNĚNO - Nabízený zesilovač Minicircuits ZHL-
nebo otevřeného obvodu po dobu 60 s nedojde k	lOOW-63+ má ochranu proti činnosti naprázdno nebo poškození zesilovače .	do zkratu.

•

Spolufinancováno	 Evropskou unií

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodav atele	

Vymezení části plnění, kterou bude poddodavate l plnit	
Albatross Projects GmbH	Komora	
Maturo GmbH	Točna v komol-c, stativy antén a sond	
MK Messtechnik GmbH	Kamera pro F.MC testování	
Lumiloop GmbH	Sonda pole	
Mini Circuits Europe	ZcsiloYače pro testodní Ei\ IC