Technická specifikace

Pro část a) Dešťový simulátor

Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje pro FAPPZ - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Dešťový simulátor |  |
| --- | --- |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: | Royal Eijkelkamp, Mini rainfall simulator for erosion test |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Přenosný skládací simulátor deště, umožňuje použití v laboratoři i v terénu a transport osobním automobilem | Kompaktní skládací simulátor deště lze použít v laboratoři i v terénu. Lze ho přepravovat osobním automobilem. |
| Rozsah kinetické energie simulovaných srážek v rozmezí min. 5 až 70 J/m² | Rozsah kinetické energie simulovaných srážek: 4 až 72 J/m² |
| Plocha testované plochy min. 0,05 m² | Testovaná plocha: 0,0625 m² |
| Výška, ze které padají kapky na testovanou oblast, min. 350 mm | Výška, ze které padají kapky na testovanou oblast: 400 mm |
| Simulovaná intenzita deště min. 5 mm/hod | Simulovaná intenzita deště: 6 mm/min |
| Počet trysek/kapilár min. 45 | Počet trysek/kapilár: 49 |
| Materiál kapiláry – sklo | Materiál kapiláry – sklo |
| Hmotnost jedné kapky min. 0,1 g | Hmotnost kapky: 0,106 g |
| Objem vody dešťového simulátoru min. 2000 ml | Objem vody dešťového simulátoru: 2000 ml |
| Kompatibilní příslušenství: |  |
| zásobník na vodu pro zvlhčení měřené oblasti před simulací | Součásti dodávky je zásobník na vodu pro zvlhčení měřené oblasti |
| zásobník na doplňování vody pro simulaci o objemu min. 15 l | Součástí dodávky je zásobník na doplňování vody o objemu 20 l |
| sběrná nádoba na erodovaný materiál o objemu min. 1,5 l | Součástí dodávky je sběrná nádoba na erodovaný materiál o objemu 2 l |
| transportní pouzdro pro vzorek erodovaného materiálu | Součástí dodávky je transportní pouzdro pro vzorek erodovaného materiálu |
| transportní box | Součástí dodávky je transportní box pro celý simulátor |