Technická specifikace

Pro část d): Optický mikroskop s kamerou

Veřejné zakázky: Laboratorní přístroje FAPPZ - II.

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje základní charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží.

Nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

Účastník zadávacího řízení doplní všechna žlutě podbarvená pole níže uvedených tabulek.

| Optický mikroskop s kamerou |  |
| --- | --- |
| Obchodní podmínky: |  |
| Konkrétní výrobce a typ nabízeného zboží: | Nikon Eclipse Ci-L plus |
|  | Dodavatel vyplní parametry nabízeného přístroje |
| Osvětlení LED | Ano, tzv. High luminescent White LED Illuminator, životnost 60.000 hodin |
| Fázový kontrast s objektivy 10x-100x | Ano, pro objektivy 10x, 20x, 40x a 100x |
| Světlé a temné pole s objektivy 4x-40x | Ano, pro objektivy 4x, 10x, 20x a 40x |
| Barevná digitální CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kamera s min. rozlišením 5,9 Mpix | Ano, barevná CMOS, 5.9 Mpix |
| USB připojení do PC | Ano, USB 3 připojení |
| Sada objektivů s min. Plan-achromatickou korekcí, zvětšení s rozsahem 4x-100x | Ano, objektivy třídy Plan Achromat se zvětšením 4x, 10x, 20x, 40x, a 100x |
| Přímé snímání obrazu do SW | Ano, stiskem tlačítka na mikroskopu dojde ke sejmutí aktuálního obrazu do SW |
| Software pro ovládání kamery, snímání a archivaci obrazu | Ano, SW NIS Elements D |
| Snímací PC min. typu home station | Ano, PC HP typu workstation |
| Uhlopříčka monitoru min. 27" | Ano. 4K monitor 31.5” |
| Koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření s min. rozsahem 30 mm | Ano, koaxiální nezávislé hrubé/jemné ostření na obou stranách stativu, s rozsahem 30mm |
| Mechanický stolek s možností jeho úhlové rotace | Ano, rotace až 230° |
| Dělení světla okuláry:kamera v poměru 100:0 a 50:50 %. | Ano, 100:0 % a 50:50 % |
| Ergonomický trinokulární tubus nastavitelný ve dvou osách – výklopný min. v rozsahu 20° a výsuvný min. v rozsahu 40 mm | Ano, ergonomický trinokulární tubus, výklopný v rozsahu 10–30°, výsuvný o 40 mm. |
| Kondenzor s otočným karuselem | Ano, otočný karuselový kondenzor s moduly pro světlé pole, tmavé pole a fázový kontrast |
| Osvětlení v procházejícím světle | Ano, LED |
| Revolverový nosič pro max. 6 objektivů s funkcí kódování jednotlivých pozic pro přenos informace o zvětšení zařazeného objektivu do softwaru. Funkce automatické změny intenzity světla v závislosti na zařazeném objektivu | Ano, pro 6 objektivů, kódovaný – zobrazení aktuálního zvětšení na displeji mikroskopu i přenos informace do SW Funkce LIM (Light Intensity Manager) – automatická (programovatelná) intenzita světla pro každý z objektivů |
| Okuláry 10x / 22 mm zorného pole s dioptrickou korekcí (2 ks) | Ano, 10x/22 mm, s dioptrickou korekcí, s gumovými očnicemi |
| Funkce automatického vypnutí světla při nečinnosti min. 10 minut s programovatelnou dobou vypnutí | Ano, tzv. funkce ECO, programovatelná doba vypnutí světla |
| Software pro ovládání kamery, snímání a archivaci obrazu. | Ano, SW NIS Elements D |
| Možnost vkládání kalibrovaného měřítka a anotací. | Ano, kalibrace obrazu, vkládání měřítka a anotací |
| Ruční měření délek, ploch a úhlů. | Ano, měření délek, ploch, úhlů… |
| Možnost manuálního pořizování snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti a mozaikového skládání z více zorných polí | Ano, modul EDF pro snímání obrazů s rozšířenou hloubkou ostrosti; funkce skládání velkého obrazu je základní funkce SW NIS D |
| Lokalizace snímacího SW i v českém jazyce | Ano, možnost uživatelské volby jazykové sady (CZ, EN, DE, IT, ESP…) |