Technická specifikace

„Část A: Analyzátor aminokyselin”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: INGOS – Analyzátor aminokyselin AAA 500

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Analyzátor aminokyselin – kompaktní (nikoliv modulární) přístroj pro stanovení volných i vázaných aminokyselin v hydrolyzátech bílkovin a peptidů, volných aminokyselin ve fyziologických roztocích a extraktech, a také pro stanovení biogenních aminů s použitím středotlaké ionexové chromatografie s post kolonovou derivatizací ninhydrinem a fotometrickou detekcí | ANO |
| Dvoukanálový VIS spektrofotometrický detektor (o vlnových délkách 570 nm – pro stanovení primárních aminokyselin a 440 nm pro stanovení sekundárních aminokyselin) – zdroj světla led dioda | ANO – přístroj obsahuje dvoukanálový VIS spektrofotometrický detektor (o vlnových délkách 570 nm – pro stanovení primárních aminokyselin a 440 nm pro stanovení sekundárních aminokyselin) se zdrojem světla led dioda |
| Hexální gradient na jedné pumpě | ANO – přístroj disponuje hexálním gradientem na jedné pumpě |
| Minimálně 8 kanálový degasser | ANO – přístroj disponuje 8 kanálovým degasserem |
| Volitelně chlazený zásobník vzorků | ANO |
| Temperovaný termostat kolon | ANO |
| Proměnné dávkování | ANO |
| Ovládání: |  |
| Univerzální chromatografický software umožňující řízení chromatografických modulů různých výrobců z jedné aplikace. | ANO |
| Možnost připojení dalších detektorů pracujících pod stejným SW – kompatibilita se stávajícími PC pro zpracování a vyhodnocení na pracovišti | ANO |
| Citlivost min. 15 pmol | ANO – citlivost přístroje min. 15 pmol |
| Rozsah koncentrací: 15 pmol až 200 mmol | ANO – rozsah koncentrací je 15 pmol až 200 mmol |
| Reprodukovatelnost: při 25 nmol lepší než 1.5 % | ANO – reprodukovatelnost při 25 nmol lepší než 1.5 % |
| Typy kolon, které lze na analyzátoru používat: |  |
| Kovová | ANO |
| Peek | ANO |
| Skleněná s volitelným množstvím náplně a s možností recyklace a přeplnění kolony uživatelem | ANO |
| Termostat kolony s ohřevem a chlazením v rozmezí 25 až 90 °C | ANO – termostat kolony s ohřevem a chlazením v rozmezí 25 až 90 °C |
| Čerpací systém: |  |
| Průtok 0,01 až 7,5 ml | ANO – průtok 0,01 až 7,5 ml |
| Tlak 0 až 25 MPa | ANO – tlak 0 až 25 MPa |
| Další součásti: |  |
| Automatický dávkovač s chlazením vzorku o min. kapacitě 40 vialek o obsahu 1,5 ml | ANO – automatický dávkovač s chlazením vzorku o min. kapacitě 40 vialek o obsahu 1,5 ml |
| Dvoukanálový detektor o vlnové délce 400 a 570 nm | ANO – dvoukanálový detektor o vlnové délce 400 a 570 nm |
| Objem kyvety minimálně 5 μl | ANO – objem kyvety minimálně 5 μl |
| Reaktor minimálně v rozmezí 40 až 150 °C | ANO – reaktor minimálně v rozmezí 40 až 150 °C |
| Chlazení NHD | ANO |
| Ethernet, Team Viewer – kompatibilita pro zpracování a vyhodnocení | ANO |
| Napájení: 230 V, ± 10%, 50 Hz | ANO – napájení: 230 V, ± 10%, 50 Hz |
| Příkon do 280 VA | ANO – příkon do 280 VA |
| Kategorie přepětí v instalaci II | ANO – kategorie přepětí v instalaci II |
| Ventily pro přepínání NHD, H2O a reagentu | ANO |
| Mimo zdrojový blok je přístroj napájen bezpečným napětím. | ANO |
| Dodávka obsahuje: |  |
| Analyzátor volných a vázaných aminokyselin – vlastní přístroj | ANO |
| Skleněná kalibrovaná kolona pro stanovení hydrolyzátů včetně náplně (Ionex) připravená k okamžitému použití | ANO |
| Náhradní kolony: |  |
| 2x prázdná skleněná kolona pro stanovení hydrolyzátů | ANO |
| 1x prázdná skleněná kolona pro stanovení volných aminokyselin | ANO |
| SW – řídící a vyhodnocovací SW kompatibilní se stávajícím PC a SW pro zpracování a vyhodnocení, pro možnost vyhodnocení a porovnání již naměřených dat | ANO |
| Sada chemie pro min. 500 analýz volných aminokyselin včetně následujících standardů: Standard fysiologický, Standard asparagin + glutamin (ASN + GLN) | ANO |
| Sada chemie pro min. 500 analýz hydrolyzátů včetně následujících standardů: Standard pro hydrolyzáty, Standard kyseliny cysteová + methionin sulfon (CYA +MET sulfon) – sirné | ANO |