Technická specifikace

„Část B: Automatický analyzátor bílkovin”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: OPSIS LiquidLine, KjelROC Analyzer + Autosampler

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Automatické provedení analýzy dle uživatelsky nastavitelných programů | ANO |
| Automatické dávkování ředící vody, hydroxidu a roztoku předlohy | ANO |
| Automatické provedení destilace, titrace a vyhodnocení výsledků | ANO |
| Automatické vyprázdnění tuby a titrační nádobky na konci analýzy | ANO |
| Systém umožňující zpracování série vložených vzorků bez přítomnosti obsluhy | ANO; připojený autosampler s kapacitou 25 vzorků |
| Ovládání přístroje kompletně v češtině, pomocí dotykového displeje | ANO; 7" dotykový barevný displej; rozhraní kompletně v češtině |
| Ochrana přístupu heslem, s možností nastavení úrovně přístupových práv | ANO |
| Integrovaná kolorimetrická titrace | ANO |
| Byreta alespoň 50 ml s automatickým doplněním | ANO, 50 ml |
| Titrace s krokem max 2 μl | ANO, 1,95 μl |
| Měřicí rozsah (bez doplnění byrety) minimálně 0,1 - 225 mg N | ANO, 0,1 - 225 mg N |
| Výtěžnost alespoň 99,5% (1-200 mg N) | ANO, výtěžnost lepší než 99,5% |
| Přesnost minimálně 0,75% RSD (1-225 mg N) | ANO, 0,5% |
| Rychlost minimálně destilace 40 ml/min | ANO, 40 ml/min |
| Elektronická regulace výkonu vyvíječe páry minimálně 10-100% | ANO |
| Odolný plastový splashhead | ANO |
| Součástí dodávky zásobní nádoby na všechna činidla, vybavené hladinovými čidly | ANO |
| Možnost připojení přístroje k síti pomocí WiFi / LAN | ANO |
| Spotřeba chladící vody maximálně 2l za minutu | ANO, cca 1,75 l/min |
| Rozměr maximální (Š x V x H) maximálně 500 x 750 x 350 mm, maximálně 35 kg. | 430 x 700 x 330 mm, 30 kg |
| Grafický displej minimálně 6” s minimálním rozlišením 800x480 pixelu | ANO, 7" 800x480 |
| Součástí dodávky software kompatibilní s Win 11, v češtině, umožňující komunikaci s přístrojem, přenos navážek a výsledků z/do PC a další zpracování údajů, s časově neomezenou licencí | ANO, software OPSIS LabConnect, licence Standard, časově neomezená |
| Automsapler: |  |
| Kapacita sampleru minimálně 20 vzorků v jedné várce | ANO, 25 vzorků v jedné várce |
| Možnost vložení stojanu z mineralizačního bloku přímo do sampleru | ANO, 20-místný stojan se vkládá přímo do sampleru |
| Možnost spuštění přístroje i s jednotlivými vzorky | ANO |
| Možnost rychlé uživatelské změny konfigurace sestavy – zapnutí/vypnutí sampleru | ANO |
| Nutná kompatibilita mineralizačních tub se stávajícím vybavením laboratoře (Tecator) | ANO, stejné tuby |
| Snadná denní údržba (automatický čisticí program) | ANO |
| Bezpečnostní systém na ochranu uživatele (čidla správného uzavření ochranných dvířek destilačního prostoru apod.) | ANO, všechna potřebná bezpečnostní opatření |
| Rozměr maximální (Š x V x H) 930 x 910 x 730 mm, maximální váha i s analyzátorem 90 kg | 930 x 910 x 730, 85 kg |
| Součást dodávky: |  |
| 100 silnostěnných kompatibilních tub | ANO |
| 3 stojany pro mineralizační tuby | ANO |