| 042-ZT-2025 | 1 ks - Ultrazvuk s fúzí pro UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ |
| --- | --- |

;++

- Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.

- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

- Kompatibilita:			není požadována

- Medicínský účel:			Ultrazvuková vyšetření pro ambulantní péči a specializované ambulance v urologii – onkologie s fúzí

- Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce) Canon Medical Systems Japonsko, model Aplio beyond (CUS-ABE00)

| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota uchazeč vyplní všechny řádky: ANO/NE | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola) |
| --- | --- | --- |
| - Plně digitální přístroj s digitálním formováním UZ paprsku | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Ultrazvuk včetně vybavení určený min. pro široké spektrum vyšetření prostaty, srdce, hrudníku a břicha | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje v rozsahu s dolní hranicí max. 1MHz a horní hranicí min. 22MHz | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 1-22 MHz Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Vysoce mobilní přístroj s hmotností max. 100 kg a šířkou do max. 60 cm – vyšetření u lůžka, kolečka bržděná, s centrální brzdou | ANO | Splňuje Hmotnost 96kg, šířka 55cm Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Minimálně 4 aktivní porty pro současné připojení zobrazovacích ultrazvukových sond | ANO | Splňuje 4 x konektor Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Monitor s úhlopříčkou min. 23“ typu LCD s HD rozlišením min. 1920x1080, nastavitelnost polohy monitoru ve všech směrech | ANO | Splňuje Úhlopříčka 23“, rozlišení FULL HD 1920x1080 Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“ pro ovládání a měření, uživatelská konfigurace nabídek a funkcí | ANO | Splňuje Úhlopříčka 12,1“ Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Přístroj umožňuje připojení sondy typu matrix (více-elementových s uspořádáním piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou) a sond typu single crystal (monokrystal) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Nastavitelná hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu 0 – 50 cm | ANO | Splňuje Nastavitelný rozsah 0-50 cm Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce (Zesílení UZ signálu (STC/TGC) pomocí klasických tahových ovladačů a současně na dotykové obrazovce) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Zobrazovací módy: |  |  |
| - B-mode na základních frekvencích | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - B-mode na harmonických frekvencích | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Trapezoidní zobrazení na všech sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně, virtuální rozšíření obrazu konvexní sondy | ANO | Splňuje Trapezoidní rozsah 30st. Na každé straně Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - M-mode, anatomický M-mode | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, aktivní zobrazení v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - PW – pulzní doppler včetně steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | ANO | Splňuje Steering +/- 30° Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - PW-TDI (barevný tkáňový doppler) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 2 |
| - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Možnost doplnění o barevné zobrazení extrémně pomalých toků (rychlosti okolo 0,5-3 cm/s) při snímkových frekvencích vice než 40 fps, schopnost zobrazení nejjemnější mikrovaskularizace | ANO | Splňuje Snímání minimální rychlosti <1 mm/sec při sektoru 90st. a obrazové frekvenci 60 sn/sec. Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Možnost doplnění o dopplerovské mapování krevního toku s dynamickým 3D efektem vykreslování | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - FreeHand 3D zobrazení | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Přístroj musí být vybaven modulem pro synchronizované on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje, včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy. Systém musí umožnit zobrazení s biplanární transrektální sondou typu konvex/linear | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Plně automatická registrace fúzovaného obrazu pro rektální i transperineální přístup | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Možnost volitelného rozšíření – Shearwave Elastografie | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Paměťová smyčka pro uložení alespoň 10 000 snímků | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Smyčka pro záznam 2D vyšetření (doppler) i spektrální křivky v délce min. 200 sekund | ANO | Splňuje >10 000 snímků, 216 sec. dopplerovský záznam Technický list Aplio beyond str. 3, 4 |
| - Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3, 4 |
| - Měření v živém i ve zmrazeném obraze | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Automatická optimalizace obrazu probíhající kontinuálně – systém sám upravuje zisk, dynamický rozsah, STC křivku, kontrast a jas bez nutnosti zásahu uživatele (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Automatická optimalizace CF (barevný doppler), nastavení pozice ROI, kurzoru vzorkovacího objemu a steering | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Interní pacientská databáze - Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 30 sec., standby start do 15 sec. | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, apod.), včetně možnosti měření v uložených záznamech | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 3 |
| - Integrovaný hard disk o celkové kapacitě min. 1TB pro uložení a archivaci obrazové informace, ukládání na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, USB | ANO | Splňuje 5 x USB HDD 1 128GB Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB | ANO | Splňuje 6TB Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Přímý RAW data výstup | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Archivace a export snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist), plná DICOM 3 kompatibilita | ANO= | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem Dicom 3.0 pro kategorie: - Dicom Verification - Dicom Print - Dicom Storage - Dicom Query/Retrieve - Dicom Worklist | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | ANO | Splňuje 5 x USB Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Přístroj je schopen automatické diagnostiky jednotlivých piezoelektrických elementů u připojených sond | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| Příslušenství: |  |  |
| - B/W printer s digitálním vstupem | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Elektronická konvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření, fúzní zobrazení, minimální úhel zobrazení 130°, sonda využívající technologii single crystal, Celkový frekvenční rozsah sondy 1 – 8 MHz, Nerezový bioptický nástavec | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 1-8 MHz, konvexní výseč 1400 Technický list Aplio beyond str. 4 |
| - Elektronická matrixová lineární multifrekvenční-širokopásmová sonda na vyšetření skróta. Aktivní šíře sondy 38 mm, Pulzní subtrakce, Harmonické zobrazení, Diferenciální harmonické zobrazení, Celkový frekvenční rozsah 7 - 18 MHz | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 7-18 MHz, aktivní šíře 38 mm, matrixová technologie Technický list Aplio beyond str. 5 |
| - Elektronická transrektální multifrekvenční-širokopásmová sonda – zobrazení endfire včetně kompletního příslušenství pro provedení fúzní biopsie prostaty, Celkový frekvenční rozsah sondy 3 – 11 MHz, Součástí sondy bude kompletní příslušenství pro provedení biopsie prostaty včetně bioptického adaptéru v kovovém resterilizovatelném provedení – tj. Plastový bioptický nástavec | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 3-11 MHz Technický list Aplio beyond str. 5 |
| - Biplanární transrektální sonda s projekcemi konvexní x lineární v rozsahu min. 4–11 MHz. Sonda bude určena pro provedení fúzní transperineální biopsie prostaty. Součástí sondy bude kompletní příslušenství pro provedení biopsie prostaty včetně bioptického adaptéru v kovovém resterilizovatelném provedení – tj. Nerezový bioptický nástavec | ANO | Splňuje Frekvenční rozsah 4-11 MHz Technický list Aplio beyond str. 5 |
| - Možnost rozšíření o bioptickou lineární a konvexní sondu, kde je vodící část je integrovaná v sondě a odpadá nutnost pořizování bioptických nástavců | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 5 |
| - Možnost doplnění o stepper (mechanické rameno pro fixaci sondy) a veškeré potřebné příslušenství pro provádění transperineálních biopsií či např. brachyterapií | ANO | Splňuje Technický list Aplio beyond str. 5 |
| - Možnost doplnění o integrovanou baterii na minimálně 2h provozu, baterie musí být integrovaná v přístroji | ANO | Splňuje 4 hod. Technický list Aplio beyond str. 4 |